Łódź,  29.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stołu operacyjnego oraz aparatów do znieczulenia – nr sprawy 24/D/16  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pakiet nr 2 - Aparaty do znieczulenia– 3 szt. – Załącznik nr 2 do SIWZ

- Do punktu 13: Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 145 kg ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 16: Czy Zamawiający dopuści aparat pozwalający na pracę przez 90 minut w normalnych warunkach, natomiast przez 30 minut w warunkach ekstremalnych?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 20: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w mechaniczne przepływomierze dla O2, N2O oraz powietrza? Mechaniczne przepływomierze pozwalają w wygodny i szybki sposób ustawić przepływ gazów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 30: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego modułu pacjenta ? Aparat ma szereg innych zabezpieczeń, uniemożliwiających skraplanie się pary wodnej w module.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 32: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pochłaniacz CO2 i obudowie przeziernej i pojemności 1370ml ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 36: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy, który nie jest wykonany z metalu lub stopów metali ? Oferowany układ umożliwia łatwy demontaż oraz czyszczenie i sterylizację.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 46: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez funkcji wentylacji IMV?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 48: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z wentylacją wymuszoną kontrolowaną ciśnieniowo PCV z możliwością ustawienia objętości pojedynczego oddechu na minimum 5ml ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 53: Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8 ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 55: Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej na poziomie 5-1500 ml ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 57: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością regulacji PEEP od 4 do 30 cmH2O ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 68: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością wyłączenia alarmów na 2 minuty ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 80: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez możliwości prezentacji krzywej objętości w drogach oddechowych ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 116: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o zdalny, przewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z kilku metrów. Czujnik przewodowy nie wymaga ciągłej wymiany lub ładowania baterii, jak również utrudnia możliwość jego zgubienia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 121: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie na ekranie 6 krzywych ? Wyświetlanie większej ilości krzywych na 12” ekranie powoduje słabą czytelność wyświetlanych krzywych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 129: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zasilanie z wbudowanego akumulatora na 90 minut lub 30 minut w warunkach ekstremalnych ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 137: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zapamiętujący historię 999 alarmów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w historie  999

alarmów ale tylko w przypadku zaoferowania 999 alarmów wraz z min. 4 krzywymi.

- Do punktu 142: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający jednoczasową prezentację 4 parametrów w trendzie graficznym ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 144,146: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji holterowskiej ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 147: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością pomiaru pulsu w zakresie 20-300 bpm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 150: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym ST od -20 do 20 mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 152: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z rozpoznawaniem 19 rodzajów arytmii ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 153: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem ilości oddechów w zakresie 4-120rpm oraz z pomiarem bezdechu w zakresie 20-60 sekund ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 154: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem automatycznym z interwałem 1-4h oraz z zakresem pomiarowym nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 15-290 mmHg ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 157,158: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego? Funkcja taka nie ma zastosowania klinicznego ze względu na brak wartości diagnostycznych powtórnego pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi w bardzo małych odstępach czasu. Przy ciągłym pomiarze inwazyjnym funkcja taka również nie ma zastosowania ze względu na wyższą dokładność i ciągłość pomiaru ciśnienia inwazyjnego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Do punktu 159: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem pulsu na podstawie pomiaru saturacji w zakresie 30-250 bpm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 162: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem temperatury w zakresie 10-45 stopni ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Do punktu 167: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci: kardiomonitor z pomiarem ScvO2 oraz pomiaru rzutu serca małoinwazyjnego Picco z wizualizacją otrzymanych parametrów w postaci wykresu typu radarowego z zaznaczonymi wartościami docelowymi wspomagającego terapię sepsy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 4 ust. 12 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 4 ust. 14 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a   niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy  związku z powyższym, zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element/podzespół urządzenia na nowy na własny koszt”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 6 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nadmieniamy również, że obciążanie Wykonawcy karą za każdą godzinę niesprawności aparatu jest bardzo restrykcyjnym zapisem skutkującym wysokim ryzykiem obarczenia karą potencjalnego Wykonawcy. Standardem przyjętym w branży jest naliczanie kar za dzień niesprawności urządzenia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Prosimy o uwzględnienie przedmiotowych zmian w złożonych ofertach.