Łódź,  01.12.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  stentgraftów– nr sprawy 42/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedź na pytanie wykonawcy w  przedmiotowym postępowaniu

Pytanie dotyczy zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania nr 4 wydzielenie dwóch odrębnych pozycji, w których w ramach jednej pozycji wymagane będzie zaoferowanie stentgraftu spełniającego następujące wymagania:

Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem. System wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikami 0.035” i składa się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu. Implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej. Stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100mm do 200mm oraz o średnicy 10mm z endobagami o średnicy do 70mm. Implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 28mm.

natomiast w ramach drugiej pozycji wymagane będzie zaoferowanie stentgraftu spełniającego następujące wymagania:

Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym,  rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek. Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania. Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu. Body wykonane z PTFE z pierścieniami wzmacnianymi dwuskładnikowym polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej, powleczonej dwustronnie PTFE. System wprowadzający o średnicy 14-15 F dla części głównej i dla nogawek 12-15 F. Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-28mm.

Alternatywnie, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na wydzielenie dwóch pozycji                               w ramach zadania numer 4 to, czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zakresie zadania nr 4,                  w której zostaną zaoferowane łącznie dwa stentgrafty:

- pierwszy spełniający wymagania:

Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem. System wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikami 0.035” i składa się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu. Implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej. Stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100mm do 200mm oraz o średnicy 10mm z endobagami o średnicy do 70mm. Implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 28mm.

- drugi spełniający wymagania:

Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym,  rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek. Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania. Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu. Body wykonane z PTFE                       z pierścieniami wzmacnianymi dwuskładnikowym polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej, powleczonej dwustronnie PTFE. System wprowadzający o średnicy 14-15 F dla części głównej i dla nogawek 12-15 F. Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-28mm.

a wybór jednego z zaoferowanych stentgraftów dokonywany będzie przez Zamawiającego,                         w zależności od jego bieżących potrzeb wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zdecyduje się na wydzielenie dwóch pozycji w ramach zadania numer 4.   Zamawiający dopuści złożenie oferty w zakresie zadania nr 4, w której zostaną zaoferowane łącznie dwa stentgrafty o parametrach opisanych powyżej. W związku z powyższym zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanych ofertach.