42/D/16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

91-425 Łódź

ul. Północna 42

Przetarg nieograniczony:

Dostawa stentgraftów

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

…………………………………..

ZATWIERDZAM

Łódź, dnia 09.11.2016 roku

##### Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia

- Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacja o podwykonawcach

24.	   Załączniki

#### 1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63-41-270 Fax: (42) 63-41-254

e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

adres strony internetowej: www.zozmswlodz.pl

Godziny urzędowania: 8:00 – 15:35

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

#### 2.	Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.3.	Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4.	W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączonym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 5 oraz wymaganiach stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33 18 45 00- 8 endoprotezy naczyń wieńcowych

  - Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

  - Zamawiający wymaga, by oferowane produkty farmaceutyczne spełniały wymogi określone obowiązującym prawem, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

  - Termin ważności oferowanych oferowanego sprzętu wynosić będzie minimum  6  miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

  - Termin dostawy wynosi maksymalnie 5 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach pracy Apteki od 7:30 do 14:00

#### 4.	Opis części zamówienia

Oferta może być częściowa lub całościowa, tzn. może obejmować jedną  lub dwie grupy asortymentowe.

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający nie przewiduje zamówienia na dodatkowe dostawy.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

  - Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie rok od dnia podpisania umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia: Apteka szpitalna SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42.

  - Dostawy sukcesywne na podstawie złożonych telefonicznie, faksem lub e-mailem zamówień, wyłącznie własnym, stosownym, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładowaniem w miejsca wskazane przez Aptekę. Dozwolony jest transport (na tych samych zasadach) firmy przewozowej, z którą Wykonawca posiada podpisaną, stosowną umowę.

  - Wykonawca realizować będzie zamówienia w terminie maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia.

  - Jeżeli dostawa wypadnie poza godzinami pracy 730 – 1400)) lub w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, telefonicznie, faksem lub e-mailem, korygowania terminów i wielkości dostaw.

#### 8.	Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu,

    - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, Zamawiający będzie przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym dniem poprzedzającym termin składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:

    - Wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia odbioru dostarczonej partii przedmiotu umowy.

    - Zaproponują stałość ceny przez cały okres trwania umowy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – załącznik Nr 1 do siwz., które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. (JEDZ).

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

9.4.1.	Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.4.2.	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.4.3.	Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.4.4.	Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku  lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

9.4.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka  zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

9.4.6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków  i opłat lokalnych , o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz.716)

9.4.7. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 3 do siwz.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 9.4.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

- W pkt. 9.4.2., 9.4.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)		nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3.	Dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.1.powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 9.4.2. i 9.4.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

    - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010r., Nr 107, poz. 679),

    - Oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Rozdziale I SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji sprzętu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

  - Ponadto oferta musi zawierać:

    - Podpisany formularz oferty oraz formularz cenowy – wg załącznika Nr 2 i załącznika 5 do SIWZ.

  - Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty w pkt 9.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.4.1.  9.4.2.  9.4.3.  siwz, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. oraz  dokumentów wymienionych w pkt. 9.5.1  9.5.2.

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp  będzie najpierw dokonywał oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ważność  i  forma  dokumentów  zgodnie  z  zapisami  w  Rozporządzeniu  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający    od    Wykonawcy    w    postępowaniu    o    udzielenie    zamówienia

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.1.

10.5.	Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.

10.6.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

10.7.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@zozmswlodz.pl, a faksem na nr 42/63-41-254.

10.8.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.9.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

10.10.	Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

#### Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Monika Dobrzyńska, tel. 0-42/63-41-270

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – do 14:00

#### Wymagania dotyczące wadium

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 81 675 000,00  zł

Zadanie  nr 1-       21 000,00 zł

Zadanie  nr 2 -      12 375,00 zł

Zadanie nr 3 –       10 200,00 zł

Zadanie nr 4 –       11 025,00 zł

Zadanie nr 5 –         2 025,00 zł

Zadanie nr 6 –         4 500,00 zł

Zadanie nr 7 –         4 800,00 zł

Zadanie nr 8 –         5 550,00 zł

Zadanie nr 9 –         5 250,00 zł

Zadanie nr 10 –       4 950,00 zł

w terminie do dnia 16.12.2016r. do godziny 1000 przelewem na konto SP ZOZ MSWiA w Łodzi : Bank Millenium 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217 z zaznaczeniem na przekazie: „Wadium – Dostawa leków cytostatycznych nr sprawy 42/D/16”.

12.2 Wadium może być wnoszone:

1.	w pieniądzu,

2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z   tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.	gwarancjach bankowych,

4.	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.	poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804, z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3.	Zwrot wadium:

12.3.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom  niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem8art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.3.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.4.	Zamawiający zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

12.4.1.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.5.		Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

12.5.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

12.5.2.zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

12.5.3.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.

  - Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14.Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do siwz.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

b/	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

c/	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

d/	Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem, które musi być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty. Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie wyjaśnień w terminie nie później niż w terminie składania ofert spowoduje ujawnienie informacji zastrzeżonych do publicznej widomości.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

  - Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

#### 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ul. Północna 42, Dział Zamówień publicznych w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.12.2016r. do godziny 1000

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

  - Kopertę należy opisać następująco:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

„Dostawa stentgraftów – nr sprawy 42/D/16” - OFERTA

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale zamówień publicznych – budynek Administracji i piętro  , dnia 16 grudnia 2016r o godzinie 1030.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zozmswlodz.pl informacje dotyczące:

a/	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b/	wykaz firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c/	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-	wartość netto przedmiotu zamówienia,

-	podatek VAT,

-	koszty ubezpieczenia,

-   koszt transportu i inne.

- 16.2.	Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- 16.3.	Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

16.4.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

17.1.

- Cena				60 %

- Czas dostawy	    40 %

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na która powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę | 60% |
| 2 | Czas dostawy | do 5 dni roboczych – 0 pkt do 4 dni roboczych – 5 pkt do 3 dni roboczych – 10 pkt do 2 dni roboczych – 15 pkt do 1 dnia roboczego – 20 pkt | 40% |

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

Kryterium Cena

Cena brutto najniższej zaproponowanej ceny

- Liczba punktów =   -----------------------------------------------------------  x 100 x waga

Cena brutto oferty badanej

Kryterium termin dostawy

- Liczba punktów = Suma punktów przyznanych ofercie ocenianej

----------------------------------------------------------------- x 100 x waga

Maksymalna ilość punktów

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 20 pkt.

17.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów przyznanych po zsumowaniu  w ramach ustalonych powyżej  kryteriów.

17.4. Uzyskana liczba punktów w kryteriach zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

#### 19.	 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Podwykonawcy

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę Firm podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.

#### 24.Załączniki

Załącznik Nr 1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik Nr 2    	Formularz oferty

Załącznik Nr 3	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4	             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5	             Formularz cenowy

Załącznik Nr 6	             Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 7		Wzór umowy

Sporządził:

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń:

Andrzej Ciesielski: 				…………………………..

Łukasz Dyl:					…………………………..

……………………………: 				…………………………..

Załącznik nr 2

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna  42

91-425  Łódź

Formularz oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę stentgraftów

Oferujemy realizację zamówienia za kwotę:

Zadanie nr  1 -

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z formularzem cenowym.

Czas dostawy wynosi: ……………………dni

Zadanie nr  2-

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

zgodnie z formularzem cenowym.

Czas dostawy wynosi: ……………………dni

itd. wg potrzeb

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w łącznej kwocie: ………………….. PLN.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie dopuszczonej przez Zamawiającego wchodzi w skład niniejszej oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto: ............................................................................................................................. Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy: …………………………………………………………….........

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

………………………………………………………………… (wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefony)

- Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę:

…………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, telefonicznie, faksem lub e-mailem, korygowania terminów i wielkości dostaw.

- Wykonawca, w przypadku wybrania jego oferty, zobowiązany będzie do podpisania i stosowania „Zasad  Środowiskowe i BHP  dla dostawców/ podwykonawców” (Formularz – F/(S,B) P (4.4.6)– 1/(02)).

- W związku z istniejącym  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi System Informatycznym  Eskulap (producent firma RightSoft). Wykonawca dostarczać będzie faktury w wersji papierowej i  e-mailem. Wymagany format faktury to DATA-FARM (format tekstowy, pliki z rozszerzeniem. FAK, specyfikacja dostępna pod adresem http://www.datu.pl/datafarm.aspx). Dopuszcza się również wystawienia faktury elektronicznej w innym formacie np. pdf. i przesłanie na adres apteka@zozmswlodz.p

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia protokolarnego odbioru dostarczonej partii przedmiotu umowy.

- Podajemy informację, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

........................................						...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis i pieczątka)

*niepotrzebne skreślić

#### Załącznik Nr 3

Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………………..…………………………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawę stentgraftów nr 42/D/16

Oświadczam (-y), że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia 
z art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp

- Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)
 z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu*

lub

- Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)
 z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postepowaniu*

I składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia*

*- niepotrzebne skreślić

………......,dnia……………                                                 ……………………………………………………

( podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – 40 szt.

Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji.

posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body.

- posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 25 mm wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka

- oferowany jest w rozmiarach : rozmiar szyi 22, 24, 26, 28, 30, 32 ,34, 36mm , rozmiar nogawek 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 mm przy długościach 37, 54, 71, 88, 105,122,139 mm .

- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony  w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu.

- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) .

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.  Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej .

- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi

- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy

- długości 75 do 225 mm . (maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm

- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta .

- system posiada introducer z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa, zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22 F .

Zadanie nr 2 – 25 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową -  pierwszy, niepokryty tkaniną segment z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty o długości nie większej niż 15 mm;

- stentgraft wykonany z koron nitynolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 1,5 i 3 Tesli (wzrost temperatury o mniej niż 1°C dla skanowania przez czas równy 15 minut  – wg załączonej instrukcji obsługi);

- dla standardowo dostępnych stentgraftów: średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm – zarówno dla wersji rozwidlonej jak i aorto-uni-iliac;

- standardowo dostępne stentgrafty typu rurka brzuszna z fiksacją nadnerkową – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm;

- możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej (wg instrukcji obsługi);

- możliwość zaopatrywania tętniaków o zagięciu podnerkowym 75 stopni dla tętniaków z szyją o długości 15 mm (wg instrukcji obsługi);

- bezkoszulkowy system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne);

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft do leczenia tętniaków aorty piersiowej o budowie złożonej, wielomodułowej

- szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22-46mm (części proste); dostępne części zwężające się w zakresie od 46-42 mm do 26-22 mm

- hydrofilny system wprowadzający umożliwiający płynne uwalnianie stentgraftu oraz dwie szybkości uwalniania stentgraftu (dwa mechanizmy umożliwiające szybkie lub wolne uwalnianie, w zależności od potrzeb)

- średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich oferowanych rozmiarów

- stengraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej - zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitionolowej nie pokrytej tkaniną

- w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do wyłączenia jednego tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej.

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Uwaga: Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązuje się dostarczyć komputer z oprogramowaniem do wymiarowania badań angio CT.

Zadanie nr 3  - 20 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft rozwidlony, wielomodułowy

- wykonany z nitinolu powlekanego PTFE

- system mocowania odnerkowego w postaci haczyków

- bezszwowe łączenie szkieletu stengraftu z pokryciem

- szeroki zakres rozmiarów części aortalnej 23-35 mm i części biodrowej 10-27 mm

- dobra widoczność w RTG

- cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie

- w cenie zestawu przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta

- budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania

- konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zbiegu

- elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych

możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft wykonany z nitiniolu powlekanego PTFE

- bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem

- długość stentgraftu 10-20cm

- średnice stentgraftu 21-45mm /dla aorty 16-42 mm/

- system wprowadzający 18,20,22,24F

- optymalna grubość szkieletu stentgraftu – nie zapada się pod wpływem wysokiego ciśnienia krwi

- sinusoidalna konstrukcja szkieletu stentgraftu – zastosowanie u pacjentów z ostrym łukiem aorty zapewniające idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty

- zestaw: jeden stentgraft z  systemem wprowadzającym

Uwaga: możliwość zastosowania w pękających tętniakach

Zadanie nr 4  - 20 szt.

Stentgraft aortalny brzuszny z polimerową technologią uszczelnienia

- stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelnienia,

- mocowanie nad i pod-nerkowe,

- możliwość implantacji w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 18 do 28 mm i długości od 7 mm,

- system dostarczania o średnicy od12F do 17F,

- dostarczenie wraz z stentgraftem osprzętu koniecznego do implantacji stentgraftu:

  - - koszulki wprowadzjące

  - - dwa prowadniki sztywne

  - - jeden prowadnik hydrofilny

  - - dwa cewniki kalibrowane pig-tail

  - - polimer

Zadanie nr 5 – 15 szt.

Stentgraft do tętnic obwodowych

- stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE,

- sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane,

- długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm,

- szeroki zakres rozmiarów:

- średnica endoprotezy 5,6,7,8,9,10,11,13 mm

- długość endoprotezy  2.5, 10, 15 cm

- giętki stentgraft i system wprowadzający,

- możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy,

- system wprowadzający na prowadniku 0,035,

- średnica zestawu wprowadzającego 7,8,9,11,12F,

Zadanie nr 6 – 10 szt.

Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością fiksacji pod i nadnerkowej

- stentgraft aortalny brzuszny z moliwością fiksacji pod- i nadnerkowej,

- stentgraft składający się z samorozprężającej się siatki stentu ze stopu kobaltowochromowego pokrytego cienkim materiałem graftu z ePTFE o niskiej porowatości mocowanego proksymalnie i dystalnie do siatki stentu za pomocą szwów polipropylenowych,

- możliwości implantacji protezy z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej,

- główny element jednomodułowy w rozmiarze od 22mm do 28 mm,

- odnogi biodrowe o średnicy 13, 16, 20mm,

- dostarczenie wraz z stentgraftem osprzętu koniecznego do implantacji stentgraftu:

  - - mprowadnik sztywny

  - - pętla

- balon do doprężania stentgraftu

Zadanie nr 7 – 10 szt.

STENTGRAFT AORTALNY BRZUSZNY (możliwość rozbudowy o moduł iliac branch) / WYMIENNIE NA STENTGRAFT PIERSIOWY

- stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej, wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym,

- system wprowadzania  „Squeeze-to-Release”,

- odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych,

- znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker „E” wskazujący położenie „krótkiej odnogi” stentgraftu podstawowego,

- przedłużenia aortalne o średnicach 26-38 mm,

- przedłużenia biodrowe średnicy proksymalnej 13-27 mm i dystalnej 10-27 mm,

- system wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F,

- długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130 mm do 170 mm,

- długość odnogi bocznej  od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się   – przynajmniej 4 długości,

- średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm,

- średnice dystalne (główna odnoga boczna): 10-19 mm, odnoga krótka 13 mm,

- Aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm i dystalnej 13 mm,

- stentgraft nie powodujący przeciwwskazań do wykonania badania MRI,

Możliwość rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. Iliac branch o parametrach:

- system wprowadzający stentgraftu o średnicy 18F,

- długość całkowita stentgraftu 97,85,109 i 121 mm,

- średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm,

- wprowadzany na dwóch prowadnikach sztywnych  0,035”,

- znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich , marker „E” wskazujący odejście tętnicy biodrowej wewnętrznej,

- system wprowadzania „Squeeze-to Release”

Zadanie nr 8 – 10 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- Stent Graft do  tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych,

- rozwidlony, o budowie wielomodułowej,

- część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych,

- system podnerkowy, wieloczęściowy,

- umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków,

- wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka,

- system wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu (20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych (18F),

- dostępne rozmiary: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa  10-23 mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm,

- średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy w górnej części o średnicy 10,5mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm,

- dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność,

- bardzo giętki system wprowadzający do zastosowania nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych,

- możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu,

- możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty,

- system magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki,

- możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową,

- system wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stent graftu,

- bardzo dobra widoczność pod RTG - tantalowe markery cieniujące na poszczególnych elementach stent graftu,

- dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu(ramienia aortalnego) dwoma pierścieniami o delikatniejszej strukturze niż dwa pierścienie w części wierzchołkowej trzonu, eliminują możliwość skręcenia trzonu ( zbrojenie na całej długości ), przy zachowaniu lepszej    adaptacji graftu do anatomii i uniknięcia efektu ‘’zmęczenia materiału’’ w okresie pooperacyjnym. Bardzo duża odporność elementów stent graftu na załamania, dzięki konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem niezależnie umocowanych zwojów nitinolowego drutu.

Zadanie nr 9 – 10 szt.

Stentgraft aortalny brzuszny

- rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem mocowanie nadnerkowe – dodatkowe haczyki podnerkowe,

- możliwość zaopatrzenia aorty o wygięciu szyi proksymalnej do 75o system 3-modułowy z przedłużkami proksymalnymi (cuff) i dystalnymi,

- średnica proksymalna korpusu od 20 do 36 mm, średnica dystalna nóg od 9 do 24 mm

- dodatkowe mocowanie nóg – tępe haczyki zapobiegające migracji odnóg precyzyjny system wprowadzający – stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocą pokrętła, proksymalny koniec otwierany po rozprężeniu stentgratu, dystalny koniec ipsilateralny po wszczepieniu nogi kontrlateralnej,

- system wprowadzający korpus główny służy jako koszulka do wprowadzenia nogi ipsilateralnej,

- niskoprofilowy system wprowadzający 18F lub 19F dla korpusu głównego 
oraz 13F lub 14F dla nóg,

- w zestawie 2 prowadniki sztywne, cewnik kalibrowany typu pig tail oraz cewnik balonowy do doprężenia stentgraftu i koszulka naczyniowa 14F,

- możliwość zamiany na stentgraft piersiowy wzmocniony podłużnym elementem nitinolowym, wprowadzany za pomocą hydrofilnego, dwuosłonowego systemu (zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna bardzo elastyczna), o średnicach od 22 do 46 mm i długościach od 100 do 250 mm,

- możliwość wykonania stentgraftu piersiowego szytego na miarę – o średnicach od 20 do 50 mm, prostego, zwężanego lub rozszerzającego się, z wcięciem (scallopem) proksymalnym/dystalnym lub fenestracją, o całkowitej długości od 40 do 150 mm

Zadanie nr 10 – 10 szt.

Zestaw naprawczy (wkręty aortalne z mankietem stentgraftowym) rusztowanie

- mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych

- zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych oraz mankiety aortalne (cuff)
Do wyboru przy zamówieniu

Załącznik nr 6

Oświadczenie w zakresie o podwykonawcach, zgodnie z

art. 36 b ust. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców.

| l.p. | Część zamówienia, której wykonanie zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcy | Nazwa /firma/ podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

…………………………………					………………………………………

(miejsce i data wystawienia)	 					 (podpis i pieczątka)