Łódź,  16.09.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę wieży laparoskopowej z torem wizyjnym FullHD – nr sprawy 35/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ:

W jakim formacie plików Zamawiający wymaga zapisu sekwencji Wideo przy użyciu toru Wizyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis mp4.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ:

Czy Zapis sekwencji wideo w OGÓLNIEDOSTĘPNYM formacie .mp4 obsługiwanym domyślnie przez środowisko Windows spełni wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis mp4.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści wieżę laparoskopową z torem wizyjnym Full HD o następujących parametrach:

- Głowica kamery endoskopowej 3 CCD HD – autoklawowalna:

- Głowica kamery Endoskopowej 3 CCD

- Zoom optyczny o zmiennej ogniskowej 15,8 – 31,3 mm (powiększenie 0,9 do 1,8 X)

- Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym z przycisków głowicy kamery

- Możliwość sterowania źródłem światła poprzez przycisk na głowicy kamery

- Głowica kamery wyposażona w 2 przyciski do ostrości, 2 do zoom’u optycznego (obsługa jedna ręką) oraz 3 dowolnie programowalne przyciski

- Funkcja zoom'u cyfrowego 3 poziomy, regulowana poprzez przyciski na głowicy kamery

- Waga głowicy 350g

- Głowica pozwalająca na optyczno-cyfrowe diagnozowanie zmian naczyniowych (stosowane w urologii, ginekologii i laparoskopii)

- Endoskopowy, multispecjalistyczny system wizyjny:

- Funkcja zapisu zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości Full HD na dodatkowej nagrywarce medycznej z możliwością zapisu na nośniku USB

- Funkcja PIP

- Cyfrowe wzmocnienie struktur (3 tryby)

- Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia monitora operacyjnego : DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 2 x HD-SDI (Full HD 1920 x 1080i)

- 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, pamięci typu Pen Drive oraz 3 gniazda USB w nagrywarce medycznej do pamięci USB

- Możliwość podłączenia wideoendoskopu do procesora obrazu.

- Funkcja obrazowania zmian naczyniowych i tkankowych przy użyciu filtra optycznego w źródle światła i cyfrowego w procesorze obrazu.

- 3-stopniowy zoom cyfrowy

- Uruchamianie funkcji przy użyciu programowalnych przycisków kamery, endoskopu, klawiszy na panelu procesora lub klawiatury.

- Możliwość zapisania 20 profili użytkowników

- Możliwość zapisania minimum 40 opisów pacjentów

- Wyświetlanie parametrów bieżących na panelu insuflatora.

- Wyłączanie źródła światła poprzez przycisk na głowicy kamery

- Monitor medyczny 26"

- Monitor płaski 26" Full HD, medyczny, wiszący, 16:9, rozdz. max.1920x1080

- Wejścia sygnału :  HD-SDI x2 ; DVI x2; S-Video ; Composite

- 10,7 miliarda kolorów

- Zasilanie bezpośrednie AC 100-240 V

- Ksenonowe źródło światła

- Moc źródła światła 300 W

- Automatyczna i ręczna regulacja jasności światła.

- Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej

- Miernik czasu pracy żarówki 500h

- Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego

- Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego

- Możliwość rozbudowy o filtr PDD

- Światłowód dla endoskopów/optyk, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4mm, długość 3 m, waga 323 g; obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania – 2 szt.

- Insuflator wysokoprzepływowy z funkcja oddymiania

- Ciśnienie dwutlenku węgla  3-25 mmHg regulowane z przyrostem co 1 mmHg

- Przepływ dwutlenku węgla  0,1 -  45 l/min  regulowane z przyrostem co 0,1 l/min w zakresie 0,1– 2 l/min oraz z przyrostem co 1 l/min powyżej tego zakresu.

- Funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu aktywowana dedykowanym generatorem elektrochirurgicznym a także opcjonalnie za pomocą włącznika nożnego. Możliwość wyboru opcjonalnych ustawień poziomu oddymiania.

- Dwa tryby insuflacji: normalny 3-25mmHg i małych przestrzeni 3-15mmHg

- Trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki.

- Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego

- Dreny na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne, niskociśnieniowe dreny do insuflacji (2 szt.) i oddymiania; przewód wysokociśnieniowy do podłączenia CO2 - 1 szt. Na wyposażeniu sterylne filtry min. 30szt

- Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2

- Kontrola:

- zablokowania drenu do insuflacji;

- przekroczenia ustawionego ciśnienia o co najmniej 5 mmHg – kontrolka i sygnał akustyczny

- Trzy wskaźniki na panelu:

- ustawionego, zadanego ciśnienia;

- zmierzonego, faktycznego ciśnienia;

- ustawionego/rzeczywistego przepływu gazu - ustawiona wartość jest wyświetlana po zatrzymaniu podawania gazu, po naciśnięciu przełącznika ustawienia szybkości przepływu lub przełącznika trybu szybkości przepływu. Po rozpoczęciu podawania gazu wyświetlana jest wartość zmierzona.

- Wykres słupkowy poziomu ciśnienia gazu zasilającego i wskaźnik ilości litrów zużytego gazu

- Możliwość włączenia/wyłączenia trybu upustu – desuflacji gazu w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia o 5 mmHg.

- Pompa ssąco- płucząca.

- Pompa rolkowa z odsysaniem do laparoskopii o przepływie  1.8 l/min, ciśnieniu 400mm Hg - osobno - niezależnie włączany tryb ssania i płukania"

- Dren autoklawowalny, zestaw do 2 worków,  2 szt.

- Dren jednorazowy do pompy – 20 szt.

- Uchwyt do pojemników z pojemnikiem wielorazowym  na odsysaną treść

- 48 szt. wkładów jednorazowych - workowych na odsysana treść – pojemność 2 litry.

- Instrumenty laparoskopowe

Optyka laparoskopowa -  kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna,  - 1 szt.

Optyka laparoskopowa - kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna,  - 1 szt.

Dołączone do optyk pojemniki do sterylizacji z silikonowymi uchwytami (razem 2 szt.)

Trokar 11 mm, wielorazowy, autoklawowalny z piramidalnym obturatorem – 3 szt.

Uszczelki – kapturki uszczelnijące trokaru 11mm – 10 szt.

Redukcja trokaru 11/5,5 mm – 2 szt.

Trokar 5,5mm z obturatorem piramidalnym – 4 szt.

Uszczelki- kapturki uszczelniające trokaru 5,5mm – 10 szt.

Kleszcze bipolarne – preparator typu Maryland sr. 5mm, długość 330mm – 1 szt.

Kleszcze bipolarne – okienkowe,  sr. 5mm, długość 330mm – 1 szt.

Przewód bipolarny do oferowanych kleszczy – 2 szt.

Kleszcze monopolarne typu Maryland (preparator) , średnica 5mm, dł. 330mm – 2 szt.

Kleszcze monopolarne typu clinch , średnica 5mm, dł. 330mm – 2 szt.

Kleszcze monopolarne typu pazury 2x3 , średnica 5mm, dł. 330mm – 2 szt.

Kleszcze monopolarne typu pazury 2x3 , średnica 10mm, dł. 330mm, uchwyt z blokadą – 2 szt.

Nożyczki monopolarne typu Metzenbaum(zakrzywione) , średnica 5mm, dł. 330mm – 2 szt.

Wkład nożyczek jednorazowy – 10 szt.

Elektroda laparoskopowa typu haczyk, 5mm, długość 330mm, wielorazowa – 2 szt.

Przewód monopolarny do narzędzi, wtyk bananowy typu erbe – 2 szt.

Imadło laparoskopowe bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta z zamkiem, średnica 5mm, długość 330mm – 2 szt

Popychacz węzłów dwustronny, laparoskopowy –  śr. 5mm,  długość 330mm – 2 szt.

Igła Veress’a 15 cm, wielorazowa, luer-lock – 2 szt.

Klipsownica laparoskopowa, średnica 10mm typu ML – 2 szt.

Klipsy tytanowe ML – 36 magazynków po 6 szt.

Końcówka ssąco-płucząca, średnica 5mm, laparoskopowa, autoklawowalna. – 2 szt.

Pojemnik plastikowy do narzędzi laparoskopowych z tacą z uchwytami na narzedzia i matą silikonową – 2 szt.

- Wózek do zestawu laparoskopowego

- Transformator separacyjny, 4 półki (2 regulowane)

- Cztery koła (2 z blokadą), ramię ruchome na monitor , kosz na butlę CO2, wieszak na kroplówkę (4 uchwyty) o regulowanej wysokości

- Wysuwana szuflada na klawiaturę

- Wyłącznik zasilania umieszczony centralnie w najwyższej półc

- Fiberoskop do moczowodów i nerek

- Kierunek  patrzenia 00

- pole widzenia 900

- Długość robocza 70 cm

- Rozmiar płaszcza 8,4Fr (2,8mm)

- Zakres wygięcia końcówki dystalnej minimum:

1800 – do góry;

2750 – do dołu.

- Wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzenie giętkich instrumentów.

- Wejście do kanału roboczego wyposażone w przyłącze LUER-lock z zaworem do irygacji i wprowadzenia instrumentu/ włókna

- Nadający się do:

pełnego zanurzania w płynach podczas mycia;

sterylizacji niskotemperaturowej

- Szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego,

- Tester szczelności z manometrem

- Kleszcze biopsyjne, giętkie

- Kleszcze chwytające, giętkie,

- Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta,

- Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z uchwytami silikonowymi

- Optyczny cystoskop giętki

- Rozmiar kanału roboczego:  7,2 Fr.

- Rozmiar zew. Płaszcza: 16,5 Fr

- Kąt pola widzenia: 120°

- kierunek widzenia: 0°

- Długość robocza 38 cm

- Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 210 ° do góry, 120 ° do dołu

- Wejście do kanału instrumentowego wyposażone w przyłącze LUER-lock z kranikiem (lub akcesoryjnie kranikami)

- Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu lub miniaturowego źródła światła

- Okular wyposażony w pokrętło do korekcji i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej

- Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej

- Kleszcze biopsyjne, giętkie, wielorazowe

- Kleszcze chwytające, giętkie, wielorazowe

- Szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego,

- Tester szczelności z manometrem

- Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem fiberoskopu,

- Światłowód

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, że nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy pkt. 3 Załącznika nr 1A (Warunki Gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas przystąpienia do naprawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy czas przystąpienia do naprawy będzie liczony w dniach roboczych.

- Dotyczy pkt. 3 Załącznika nr 1A (Warunki Gwarancji i serwisu pogwarancyjnego) oraz §4 ust. 11 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin (w dni robocze).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1A.

- Dotyczy pkt. 4 Załącznika nr 1A (Warunki Gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie –minimum 6 m-cy od daty zainstalowania.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1A.

- Dotyczy pkt. 6 Załącznika nr 1A (Warunki Gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Wymiana elementu zestawu na nowy po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1A.

- Dotyczy pkt. 12 Załącznika nr 1A (Warunki Gwarancji i serwisu pogwarancyjnego):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Gwarancja dostępności części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji.”

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Dlatego też sprzedaż części zamiennych nie powinna się odbywać bez świadczenia usługi serwisowej autoryzowanego serwisu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1A.

- Dotyczy Rozdziału VI pkt. 3b) SIWZ:

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów dopuszczających do obrotu (deklaracja zgodności i/ lub certyfikat CE)?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do oświadczenia wymaganego w Rozdziale VI pkt. 3b) SIWZ następującego zwrotu: „dotyczy jedynie sprzętu będącego wyrobem medycznym”.

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy Rozdziału X pkt. 1.3) SIWZ:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów wymaganych w Rozdziale VI pkt. 3 SIWZ wraz z ofertą czy przed udzieleniem zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia , wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów.

- Dotyczy §4 ust. 12a) i b) wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Naprawy wykonywane będą w terminie:

- do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii – jeżeli do ich usunięcia nie są potrzebne części zamienne,

- do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, wady, awarii – jeżeli do ich usunięcia potrzebne są części zamienne sprowadzane spoza terytorium RP.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

- Dotyczy §4 ust. 14 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten zespół/ podzespół na nowy na własny koszt.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

- Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

- Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych za każdy dzień niesprawności aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

- Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zapewniającego ciągłość wykonywanych badań), Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania napraw.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

- Dotyczy §6 ust. 3-4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.