Załącznik nr 2a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Pozycja  1 - Igły angiograficzne:

- 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’

Pozycja 2 – Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych :

Skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 500ml - 1 szt.

- miska  plastikowa o   średnicy min.25cm – 1 szt.

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt.

- strzykawka 10ml  - 3 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- igła do  znieczulenia  0,5-0,6

- prowadnik  o  średnicy 0,35” z  końcówką "J"  o  długości  175cm  pokryty  PTFE

- rampa  trójkranikowa  ze wkręcaną  strzykawką 10ml

- przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych

- wewnątrz zestawu mała  naklejka   stwierdzająca   jałowość  pakietu  , nazwę produktu oraz  datę   przydatności  do   użycia

- linia  do  pomiaru  ciśnienia   krwawego   zgodna  ze  specyfikacją   z  punktu  1g  .

Pozycja 3 – Cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymiotyczny:

-     cewnik  balonowy  pokryty  paklitakselem bez nośnika polimerowego

-      minimalny  wymagany  przedział  średnic 2mm -  4,0mm (minimum 6

długości )

-      wymagany  przedział   długości : 10-30mm  ( minimum   6  długości )

-      ciśnienie  nominalne maksimum 7atm.  ; RBP ≤14atm.

-       ilość   substancji  czynnej minimum 3μg/mm2

-      profil  wejścia maksimum 0,017”

-      shaft proksymalny ≤1,8F

-      shaft dystalny ≤2,5F

Pozycja 4 – Y – connectory z zastawką , pojedyncze:

-     łącznik    typu  Y , pojedynczy

-     z adapterem   rotacynym   i  podwójną    zastawką  hemostatyczną

silikonową ,  której   otwarcie    kontrolowane  jest  przyciskiem.

-     obsługa jednoręczna  przez  naciśniecie   przycisku ,  bez elementów

przesuwnych

-      możliwość  manewrowania  prowadnikiem   przy  zamkniętej  zastawce

-      szczelne  zamknięcie  umożliwiające   manipulowanie sprzętem

zabiegowym

-      boczny  port   ze  zintegrowany  drenem  i zespolonym   kranikiem

trójdrożnym

-       średnica   przejścia  9F (0,118")

Pozycja 5   -Y – connectory z zastawką, podwójne:

-     łącznik  typu  Y  podwójny    do   technik  interwencyjnych

-     z   adapterem   rotacyjnym    i  zastawką  typu   Touhy-borst

-     światło  o średnicy  9,5F

-      z  urządzeniem   wprowadzającym  z  polimeru.

Pozycja 6 -	Stent kobaltowo-chromowy uwalniający lek o działaniu antyproliferacyjnym            	                            -    stent  dowieńcowy  pokrywany kobaltowo-chromowy, uwalniający   lek  o

działaniu   antyproliferacyjnym

-  stent  pokryty  substancją  czynną -  sirolimus  o zawartości    minimum

1,2ug/mm2

-  stent   pokryty  substancją czynną  w  technologii  abluminalnej   czyli   od

strony   ściany  naczynia

-  brak   powłoki  polimerowej

-  minimalny   wymagany   przedział  długości 9-32mm dla wszystkich średnic

-  minimalny    wymagany  przedział  średnic 2,0-4,0mm

-  grubość  ścian stentu  niewięcej  niż  0,0020”  dla  średnicy 2,0-2,5mm

oraz    nie więcej   niż   0,0024” dla  pozostałych  średnic

-  ciśnienie  nominalne  nie  mniej   niż  10atm.

-  ciśnienie  RBP   nie  mniej   niż   18atm.  dla średnic  2,0-3,5mm

-  profil  wejścia   nie więcej   niż  0,016”

-  profil  przejścia  nie więcej   niż  0,035”  dla stentu   o średnicy   3,0mm

-  shaft   proksymalny   nie więcej   niż  1,9F ,  dystalny    nie więcej   niż

2,5F.

Pozycja 7 -  Linia do pomiaru ciśnienia krwawego:

-  linia  do  pomiaru  ciśnienia składająca się z   przetwornika  ze

zintegrowanym   systemem   płuczącym 3ml/h

-  częstotliwość  własna  przetwornika   200Hz

-  dwudzielna komora   kroplowa  z   zatrzymującym    powietrze filtrem

hydrofilnym z   membraną 15µm ,  który  zapobiega   przedostawaniu   się

powietrza   do  obiegu   przetwornika

-  wysoka    odporność na zakłócenia  bez  konieczności   stosowania

elementów  korygujących

-  połącznie  z    kablem    interfejsowym   pionowe wodoszczelne

-  układ  do  przepłukiwania w  postaci  skrzydełek

-  wstępnie wykalibrowany   czujnik  pomiarowy  ze stałymi  parametrami

elektrycznymi (  czułość ,  liniowość , stabilność zera )

-  oznakowanie   nazwą    firmy   w  części   infuzyjnej

-  kabel   interfejsowy , imadła   i  płytki   zgodne  z   SIWZ

Pozycja 8 - Fartuch chirurgiczny:

-   fartuch  chirurgiczny ,  jednorazowy ,  wzmocniony

-   sterylny  w rozmiarze  L

-  dł. fartucha ok. 119 cm,

-  szer. fartucha ok.  155 cm,

-  dł. rękawa ok. 87 cm 
-  wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie

Pozycja 9 -  Dren oszczędzający kontrast :                    
                                      -  dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą
                                      -  duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu
                                         (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)
                                     -   duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu
                                     -   długość 130 cm
                                     -   końcówka męsko – męska

Pakiet  2

Pozycja 1 -  Cewnik balonowy do predylatacji:

- cewnik  balonowy  , typ: rapid exchange, semi-compliant

- wykonany  z  polimeru   semi  krystalicznego

- kompatybilność systemu z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056’’) w całym zakresie rozmiarów.

- dostępne średnice : 1,25 ;1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4mm

- dostępne długości : 6 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 mm

- ciśnienie nominalne 7atm

- ciśnienie RBP 14atm.

- przynajmniej   jeden   marker  w odcinku  środkowym  dla średnic 1,25 i 1,5mm oraz  dwa markery  na końcach  dla  2-4mm

- system  przenoszenia  siły   typu  EFT

- shaft proksymalny 2,0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2,6F (dla 1,25-2,0mm), 2,7F dla (2,5-3,5mm), 2,9F dla 4,0mm.

- pokrycie na  balonie i  końcowe -  hydrofilne  dla  średnicy  1,25-2,00mm , hydrofobowe   dla  średnicy  2,5-4,0mm

- pokrycie systemu doprowadzającego od ujścia prowadnika do balonu substancją hydrofilną.

- możliwy  „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F (0,070’’) przy jakiejkolwiek konfiguracji balonów do 3,5 mm

- zwiększenie  średnicy  od  3,08mm do  3,5mm  w roboczym  zakresie   ciśnień – NP.  do   RBP  ( ˂13,65% /atm. przy  RBP w  stosunku  do średnicy  przy  NP. )

- złożenie dwu-  lub trójzakładkowe.

Pozycja  2- Zestaw (cewnik) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych:

-     cewnik aspiracyjny

- długość  145 cm

- dostępny w wersji 6F i 7F

- zewnętrzna  średnica   cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’

dla cewnika 7F 0,078’’/0,078’’/0,063’’

- wewnętrzne  pole  powierzchni cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2

dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2

-       shaft dystalny  pokryty  substancją  hydrofilną  na odcinku  25cm

-      wzmocniony  shaft  dystalny tak  aby   zwiększyć odporność  cewnika

na  złamanie

- prędkość  ekstrakcji  wody dla cewnika 6F =1,6ml/s  ;  dla cewnika 7F =2,8ml/s

- maker  umieszczony   w  odległości  3mm  od   końcówki

- rurka   przedłużająca  z  zaworem   odcinającym

- strzykawka  aspiracyjna 60ml  z  blokadą

- dwa  filtry  na skrzeplinę

Pozycja 3 -  Cewniki balonowe non-compliant , wysokociśnieniowe do doprężeń:

- cewnik balonowy wysokociśnieniowy ,  non-compliant ( niepodatny).

- konstrukcja hypotube

- profil wejścia max.  0.018”.

- wykonany  z  polimeru   semi  krystalicznego

- dostępne średnice : 2 ; 2,25 ;  2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,25 ;  3,5 ;3,75 ;  4 ; 4,5 ; 5mm ( 4,5 oraz 5,0mm dostępne  tylko w długościach  15 i 20mm )

- dostępne długości :  8 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 mm

- długość systemu   doprowadzającego  145cm

- RBP 20 ATM – dla  średnicy 2-4mm ;  dla  średnicy 4,5 i 5 mm

18 ATM

- ciśnienie MBP  30atm  dla średnicy 3mm

- dwa markery  na  końcu  balonu

- zwiększenie  średnicy  od 3  do 3,09mm  od NP  do   RBP ( < 3%/atm.  przy  RBP   w  stosunku   do  średnicy   przy  ciśnieniu  nominalnym NP

- pokrycie  balonu  typu  "patchwork"

- pokrycie    hydrofilne  od   końca   balonu  do   ujścia   prowadnika ,  hydrofobowe   na   balonie i  końcówce

- shaft proksymalny -2,0F( hydrofobowy ) , shaft dystalny 2,6F dla średnicy 2,0-3,75mm ,  2,7F  dla  średnicy  4,0-5,0mm

- crossing profile : 0,023" dla  cewnika   3mm.

- kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

- system  przenoszenia  siły   typu  EFT

- złożenie trójzakładkowe

- ciśnienie nominalne  14atm.

Pozycja  4 – Stenty wieńcowe kobaoltowo-chromowe:

- stent  kobaltowo-chromowy  pokryty   substancją  przyspieszającą   gojenie  naczynia , zapobiegającą  wykrzepianiu  na powierzchni  stentu  i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych   do  ścian  naczyń.

- dostępne długości : 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm

dostępne   średnice:  2; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5mm

- różne  grubości  strut’ów stentu dla średnicy :

- 0,06mm/60µm/0,0024’’  dla 2-3mm;

- 0,08mm/80µm/0,0031’’ dla 3,5-4mm

- 0,12mm/120µm/0,0047’’ dla 4,5-5mm

- ciśnienie  nominalne 9atm.

- ciśnienie RBP : - 2-4mm -  16atm.

- 4,5-5mm – 14atm.

- konstrukcja  podwójnej  spirali

- skręcalność  po   rozprężeniu 0%

- zawartość  chromu w  stopie   konstrukcyjnym 20% , niklu 10%

- siła radialna 24 PSI

- długość   systemu  dostarczania  140cm

- możliwość  doprężania :  do 3,5mm dla średnic 2-3mm

Do 4,65mm dla średnic  3,5-4mm

Do 5,63mm dla średnic  4,5-5mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

Pozycja 5 – Stenty kobaltowo-chromowe na balonach uwalniające lek cytostatyczny :

- pokrycie stentu biodegradowalnym    polimerem na   bazie  PLLA

- konstrukcja  hybrydowa  łącząca  stenty pasywnie  pokrywane   substancją  umożliwiającym   przyspieszone  gojenie  ran,  zapobiegającą  wykrzepianiu  na    powierzchni  stentu ,  redukującą  prawdopodobieństwo  wystąpienia   stanów zapalnych  naczyń i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych  do  ścian   naczyń.

- stent  pokryty  pochodną rapamycyny  uwalnianą w  sposób  kontrolowany

- zróżnicowana  grubość  powłoki  polimerowej (  grubsz  od  ściany  naczynia )

- dawka leku  : 50-250µg w zależności od średnicy i  długości.

- różne  grubości strut’ów stentu :

0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem).

0,08mm/80µm/0,0031”  dla 3,5-4mm ( 91µm  wraz z polimerem ).

- czas  biodegradacji  polimeru około 24 miesiące

- wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm

- wymagany zakres długości min. 9-40mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

- skracalność  podczas  rozprężania 0%

- możliwość   doprężania   stentu :

- Do 3,5mm  dla średnic 2,25-3mm

- Do 4,65mm  dla  średnicy 3,5-4mm.

- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów

- ciśnienie nominalne 8atm.

- crossing profile 0,039” dla  średnicy  3mm.

Pozycja 6 – Bioresorbowalne rusztowanie magnezowe :

- rusztowanie wykonane z Magnezu

- pokryte biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)

- lek: sirolimus w dawce 1.4 μg/mm2

- dostępne długości 15, 20, 25 mm

- dostępne średnice 3,0 i 3,5 mm

- crossing profile 1,50 mm

- grubość przęseł dla rusztowania 3,0 mm – 150 µm

- możliwość przeprężenia średnicy nominalnej 3,0 mm o 0,6 mm

- podwójny marker tantalowy na każdym z końców rusztowania

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

- ciśnienie NP 10 atm, RBP 16 atm

- długość użytkowa 140 cm

Pozycja 7 – Stentgrafty wieńcowe  :

- stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

- pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione)

- grubość pokrycia 90 µm

- dostępne długości: 15; 20; 26 mm

- dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):

  - 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0 mm;

  - 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm

  - 0,12mm /120µm 0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm

- crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm,

- ciśnienie nominalne 7 atm (4.0 – 5.0 mm) - 8 atm (2.5 – 3.5mm)

- ciśnienie RBP: 14 atm (4.5 - 5.0 mm) – 16 atm (2.5 – 4.0 mm)

    - konstrukcja podwójnej spirali

- shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0 mm)

- zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5 – 5.0 mm)

- długość systemu dostarczania 140 cm

- możliwość doprężenia:

      - Do 3,5 mm dla średnic 2.5 – 3.0 mm

      - Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm

      - Do 5,63 mm dla średnic 4.5 – 5.0 mm

Pakiet 3

Pozycja 1 - Cewniki  przedłużające  dla  cewnika  prowadzącego:

- cewnik 5F o  długości   120cm   do  techniki "5 ni 6" (użycie    wewnątrz  cewnika   6F   o  średnicy  wewnętrznej   minimum   0,070" )

- prosta   końcówka  typu   Floopy   na  dystalnych  min. 12cm.

- końcówka atraumatyczna ,  dobrze  widoczna   na   skopii

- elastyczny  i   atraumatyczny  koniec   roboczy cewnika

- światło  wewnętrzne    cewnika   0,059” /1,5mm

- ściana   trójwarstwowa:   zewnętrznie   poliuretan , środkowo zbrojenie   stalowym    oplotem , wewnętrznie   pokrycie  teflonem.

Pakiet 4

Pozycja 1 - Stenty wieńcowe samopozycjonujący:

-  wykonany z nitinolu w trzech zakresach średnic  2,5-3,0 ; 3,0-3,5 ; 3,5-4,5

-  długości 17; 22; 27 i 37 mm.

-  stent musi  posiadać możliwość rozłączania oczek w celu polepszenia

dostępu do  gałęzi  bocznych.

-   pokryty Syrolimusem na polimerze stabilnym.

Pakiet 5

Pozycja 1 - Zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej :

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

Pozycja 2 -  Prowadniki wieńcowe :

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

Pozycja 3 -   Stenty uwalniające  lek  cytostatyczny :

- stent kobaltowo – chromowy

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm

- stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm2

- system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)

- pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu

- brak skracania się stentu w trakcie rozprężania

- grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

- siła radialna 18,37psi

- różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm

- doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2

Pozycja  4 -  Cewniki prowadzące bezkoszulkowe :

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

Pozycja  5 - Cewniki prowadzące :

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

Pozycja 6 - Systemy do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych:

- zawierające: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

Pozycja 7  - Prowadniki wieńcowe  do CTO:

- średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- prowadnik wykonany ze stali 316L

- wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- kształt końcówki: J 1mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- dostępne długości: 190cm i 300cm

Pozycja 8 - Inflatory  z  manometrem:

- analogowy o  zakresie  ciśnień  do  30atm.

- pojemność 20ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- dren   wysokociśnieniowy  oraz  kranik   trójdrożny

- przestrzeń    bezpieczeństwa  minimalizująca    ryzyko   dostania   się pęcherzyków  powietrza  do   balonu w trakcie  inflacji

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- blokada  zabezpieczająca   przed   przypadkową  deflacją

Pozycja 9 -  Zestawy do nakłucia tętnicy udowej  :

- introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

Pozycja 10 – Cewniki  diagnostyczne:

- szeroka gama krzywizn

- dostępny  cewnik   typu  Pigtail

- cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową

- dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

- wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

- musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

- cewniki zbrojone

- dobra   popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

- wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

- duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

- kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

- długości cewników min. 80cm – 110 cm

Pozycja 11 -    Prowadniki  do  pomiaru  rezerwy   przepływu  wieńcowego:

- hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014''

- sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem

- długość prowadnika 175 cm

- konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej

- 3,5 cm  końcówka widoczna w skopii i elastyczna

- współpracujący z  konsolą  Opto

Pakiet  6

Pozycja 1 - Opaski  uciskowe   na tętnicę  promieniową:

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia.

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymuje krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- długość opaski  24, 27  i  29cm

Pakiet  7

Pozycja 1 - Stenty wieńcowe, kobaltowo-chromowe pokryte lekiem:

- platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego  L605

- stent pokryty  lekiem  Sirolimus w dawce  co  najmniej  1,4µg/mm2

- dostępne długości stentu: od 9mm do 39mm

- dostępne średnice: od 2.00 do 4,5mm

- profil przejścia: dla średnicy  2-2,5mm  =  1,1mm ,   dla   średnicy 2,75-3,00mm = 1,18mm  ;  dla  średnicy  3,5mm =  1,2mm ;  dla  średnicy 4,00mm= 1,25mm  ; dla  średnicy  4,5mm= 1,3mm

- profil wejścia: 0.017‘‘

- grubość ściany stentu: …………………………………………………………

- stent zamontowany na balonie semi-compliant

- ciśnienie nominalne balonu: 9-12 atm.

- RBP:  16 atm  , ABP 22atm.

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic

- czas deflacji  3sek

- długość  systemu cewnika  150cm

- % zwężenia  po aplikacji  poniżej   5% ,

- % skrócenia   po  aplikacji   poniżej  3%

- oznaczony  dwoma metalowymi   markerami   określającymi   położenie  stentu

Pakiet  8

Pozycja 1 - Stenty stalowe pokryte  Biolimusem:

- platforma stentu wykonana ze stali medycznej nierdzewnej 316L

- stent pokryty abluminalnie Biolimusem A9 i uwalniany bezpośrednio z mikrostrukturalnej powierzchni stentu

- lek uwalnia się w sposób kontrolowany z platformy stentu w przeciągu 28 dni

- wysoka siła radialna: > 0.67 bar

- dostępne długości stentu: od 8mm do 36mm

- dostępne średnice: od 2.25 do 4mm

- profil przejścia: 0.045‘‘/1.14mm dla długości 8-28mm, oraz 0.047‘‘ dla długości 33 i 36 mm

- profil wejścia: 0.018‘‘

- grubość ściany stentu: 0.0047‘‘

- stent zamontowany na balonie semi-compliant

- ciśnienie nominalne balonu: 6 atm

- RBP:  16 atm dla 2.25 – 3.00 oraz 14 atm  dla 3.50 – 4.00 mm

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich średnic

Pakiet 9

Pozycja 1 - Y- connectory pojedyncze:

  - Przeźroczysty , z  zastawką  mechaniczną  z  gwintem

  - pojedyńczy

Pakiet  10

Pozycja 1 - Mikrocewniki  do drobnych  tętnic  wieńcowych:

- cienkościenny ,  zbrojony  siateczką stalową w  warstwie  środkowej , od wewnątrz  pokryty   poliuretanem

- pokrycie  hydrofile   na  całej długości   z   wyjątkiem   proksymalnych  60cm

- temperowany

- proksymalnie  średnica   zewnętrzna  2,6Fr ( 0,87mm) ,  średnica   wewnętrzna   0,021” ( 0,055mm)

- dystalnie   średnica   zewnętrzna  1,8 Fr ( 0,6mm) ,  średnica   wewnętrzna   0,018” ( 0,045mm)

- miękka , elastyczna,  atraumatyczna  końcówka

- profil wejścia  1,8Fr ( 0,6mm)

- marker  na końcu  mikrocewnika  dobrze widoczny   na skopii

- dostępne długości  130  i 150cm

- dystalne  13 cm elastyczne