## Arkusz1
2017
Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych
ilości na 12 miesięcy
Nr pakietu/ pozycji | Opis sprzętu / parametry techniczne | ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Wartosć brutto | Nr katalogowy | Nazwa sprzetu, Producent
PAKIET 1 : | PTA i stentowanie tętnic kończyn
poz.1 | Igły | 100
długości ok 70mm
bez sondy wewnętrznej
przepuszczająca lider ≥ 0,038"
poz.2 | Koszulki | 600
długość od 11 cm do 25 cm (+/_2cm)
z liderem przy koszulkach do 14F
średnica od 4 do 14 F
możliwość występowania markera cieniującego na końcu
zastawka
plastikowa kaniula w środku
atraumatyczne przejście pomiędzy kaniulą i koszulką
nie poddające się zagięciom i skręcaniu
poz.3 | Prowadniki teflonowe | 100
zwijane ze stali, pokryte teflonem
z miękką końcówką
kształty "J" oraz proste
średnica od 0.018" do 0,038"
długości od 150 do 260 cm
wersje z ruchomym i nieruchomym rdzeniem
poz.4 | Cewniki diagnostyczne | 200
długości od 65 do min 100 cm
średnica zewnętrzna 4 - 5F
duże światło wewnętrzne do 0,038"
śliskie
zbrojone, sztywne w części prowadzącej
miękka , atraumatyczna końcówka
końcówka widoczna w promieniowaniu RTG
poz.5 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki | 40
średnica balonu od 3 do 18mm
długość balonu od 2 do 20 cm
długość cewnika od 60 do 135 cm
RBP do 24 atm
przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 8F
dla średnicy do 10mm przechodzące przez kosz. do 6F
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
poz.6 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,018‘) | 20
kompatybilny z liderem prowadzącym 0,018‘
ciśnienie RBP > 12 atm.
średnica balonu od 2,0 mm do 7,0 mm
długość balonu od 20 mm do 220 mm
długość systemu dostarczania od 90 cm do 180 cm
kompatybilne z koszulką 4 i 5 F
markery umieszczone na końcach części cylindrycznej
poz.7 | Cewnik prowadzący | 40
długość 55cm +/_ 3 cm
długość 90-95 cm +/_ 4 cm
średnica 6 - 8F
miękka końcówka
z zastawką w zestawie (może być dołączana)
pokryte śliską substancją od zewnątrz i wewnątrz
różne kształty końcówki
poz.8 | Strzykawka ciśnieniowa do PTA | 150
z manometrem
płynna regulacja ciśnienia
system blokujący tłok
system blokujący przewód
objętość 20ml
poz.9 | Łączniki do strzykawki ciśnieniowej do kontrastu | 100
standardowe połączenia do cewnika diagnostycznego i strzykawki
wytrzymujący ciśnienie robocze 1200 psi
długość od 75 do 120 cm
poz.10 | Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych | 10
nitinolowy
średnica od 5 do 14 mm
długość stentu od 2 do 12 cm
cewnik wprowadzający od 75 do 120 cm
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
skracalność stentu mniejsza niż 2,5%
poz.12 | Stent samorozprężalny do tętnic udowych | 10
nitinolowy
średnica od 5 do 8 mm
długość stentu od 2 do 20 cm
cewnik wprowadzający od 75 do 135 cm
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
skracalność stentu mniejsza niż 2,5%
dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system
poz.13 | Stent samorozprężalny tkany | 20
wykonany ze stali i kobaltu
Stent pleciony w formie siatki mesh z pojedynczych drucików o zakończonych wolnych końcach
stent z możliwością ponownego złożenia podczas implantacji i repozycjonowania
cewnik dostarczający dostępny od minimum 75cm do 135cm
pracujący na prowadniku 0,035"
Średnica stentu od 2 do 24mm
długość stentu od 20 do 135mm
poz.14 | Cewnik wewnątrznaczyniowy wspierający | 10
cewnik odporny na zaginanie i łamanie.
dystalny koniec w kształcie stożka, "taperowany"
marker na końcu cewnika oraz kolejne dwa co co 15mm
dostępne cewniki dla prowadników 0,014" , 0,018" , i 0,035"
długość cewników w zakresie od 65 do 150cm
Pokrycie hydrofilne części dystalnej cewnika
poz.15 | Stent na balonie | 10
średnica od 5 do 10 mm
długość stentu od 17 do 80 mm
cewnik wprowadzający od 75 do 135 cm
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
stent przechodzący przez koszulkę do 7F
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
nierdzewny
stabilne zespolenie z balonem-fabrycznie
Stalowy lub CoCr
poz.16 | Prowadnik niskoprofilowy 0,018" | 25
średnica 0,018"
długość 150-300cm
rdzeń ze stali
kształtowalny koniec 20mm
część robocza hydrofilna
poz.17 | Prowadnik niskoprofilowy 0,014" | 25
średnica 0,014"
Długośc do 300cm
kształtowalna końcówka
część robocza hydrofilna
dostępny prowadnik do całkowitej okluzji
RAZEM
PAKIET 2 : | Prowadniki hydrofilne i koszulki prowadzące i do nakłuć obwodowych
poz.1 | Prowadnik hydrofilny | 500
rdzeń lidera nitinolowy lub tytanowy
hydrofilny, pokryty PTFE
śliski
średnicy od 0,018" do 0,038"
z miękką końcówką
długości od 120 do 300 cm
końcówka stożkowa
możliwość kształtowania końcówki
występowanie prowadnika z podwójnie zagiętym końcem
trzy stopnie twardości
dla prowadnika 0,035” możliwość występowania spiralnego wolframowo-pozłacanego zakończenia
poz.2 | Zestaw do mikropunkcji | 20
igła min. 22 G o długości od 3,5 do 5 cm
lider prowadzący stalowy lub nitinolowy o średnicy 0,018‘‘
koszulka o średnicy od 4 do 5 french i długości od 7 do 10 cm
lider wprowadzjący w zestawie
poz.3 | Koszulka prowadząca do zabiegów techniką corss-over 90 | 30
konstrukcja stalowa
długość koszulki do 90 cm +/- 5cm
średnica koszulki od 5 do 7 french
dla 6F-min. 0,087"
dla 7F- min. 0,100"
dilatator wewnętrzny w zestawie
minimum 5 kształtów krzywizn koszulki
zastawka i kranik zintegrowany z koszulką
poz.3 | Koszulka prowadząca do zabiegów techniką corss-over 40 -65 | 30
konstrukcja stalowa
długość koszulki do 40-65 +/- 3 cm
średnica koszulki od 5 do 7 french
dla 6F-min. 0,087"
dla 7F- min. 0,100"
dilatator wewnętrzny w zestawie
minimum 5 kształtów krzywizn koszulki
zastawka i kranik zintegrowany z koszulką
poz.4 | Cewnik diagnostyczny do udrażniania tętnicy udowej powierzchownej | 20
długości od 65 do min 150 cm
średnica zewnętrzna 4 - 5F
duże światło wewnętrzne do 0,035"
pokryte substancją hydrofilną
zbrojone, sztywne w części prowadzącej
końcówka lekko zagięta w zakresie 20-45 stopni (optymalnie 30st) TEMPEROWANA
RAZEM
PAKIET 3 : | Cewniki i lidery specjalistyczne
poz.1 | Cewnik diagn dł min 120 cm | 50
długość od 40 do 125cm
średnica zewnętrzna 4 - 5F
duże światło wewnętrzne dla prowadnika 0,038"
Zbrojone na całej długości
miękka , atraumatyczna końcówka
końcówka widoczna w promirniowaniu RTG
więcej niż 5 rodzajów krzywizn zakończenia cewnika
poz.2 | Cewnik kalibrowany pigtail | 30
cewnik kalibrowany pigtail do wymiarowania długości aorty podczas wprowadzania stentgraftu
długość od 60 do 100 cm
przepuszczający prowadnik 0,035"
markery radiologiczne co 10mm
zakończenie typu pigtail
poz.3 | Prowadnik hydrofilny | 200
rdzeń lidera nitinolowy lub tytanowy
hydrofilny, pokryty PTFE
śliski
średnicy od 0,018" do 0,038"
z miękką końcówką
długości od 120 do 320 cm
końcówka stożkowa
możliwość kształtowania końcówki
występowanie prowadnika z podwójnie zagiętym końcem
dwa stopnie twardości
prowadnik razem z doczepianym pokrętłem
poz.4 | Koszulka prowadząca do tętnic nerkowych, trzewnych | 30
konstrukcja zbrojona
powłoka hydrofilna z PTFE
marker na końcu koszulki
długość koszulki od 40 do 55 cm
średnica koszulki od 4 do 9 french
dilatator wewnętrzny w zestawie
Minimum 4 kształtów krzywizn koszulki
zastawka i kranik zintegrowany z koszulką
pracujące na prowadniku 0,018 – 0,038 cala
poz.5 | Koszulka prowadząca do tętnic udowych powierzchownych | 30
konstrukcja zbrojona
powłoka hydrofilna z PTFE
marker na końcu koszulki
długość koszulki od 30 do 90 cm
średnica koszulki od 4 do 9 french
dilatator wewnętrzny w zestawie
prosta końcówka z możliwością kształtowania
zastawka i kranik zintegrowany z koszulką
pracujące na prowadniku 0,035 – 0,038 cala
poz.6 | Koszulka prowadząca hydrofilna | 20
konstrukcja zbrojona
powłoka hydrofilna z PTFE
marker na końcu koszulki
długość koszulki od 45 do 100 cm
średnica koszulki od 4 do 12 french
dilatator wewnętrzny w zestawie
dilatator w części wystającej hydrofilny
Minimum 2 krzywizny zakończenia
zastawka i kranik zintegrowany z koszulką
pracujące na prowadniku 0,035 – 0,038 cala
poz.7 | Nożny zestaw wprowadzający | 15
echogeniczna igła 21G 4cm,
nitynolowy prowadnik 0,018",
koszulka wprowadzająca 5-6F 7cm
zawór hemostatyczny Check-Flo. zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej
Micropuncture, pozwalający na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9F
poz.8 | Prowadniki zabiegowe 0,014” | 15
rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE,
wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g
dł. 135, 190, 300cm,
wersja prowadnika wykonana z liniowo-sprężystego nitinolu
przeniesienie obrotu 1:1
doskonała kontrola kierunkowa i popychalność
końcówka zapewniająca doskonałą widoczność,
7 cm miękka końcówka zagięta lub formowalna ułatwiająca przejście przez kręte i zwężone naczynia
dostępny w wersji hydrofilnej
poz.9 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,014” i 0.018" | 20
średnica balonu od 2-7mm
długość balonu od 20 do 200mm
długość szaftu 80-135cm
systemy OTW i RX
kompatybilny z systemem 4F
poruszający się na prowadniku 0,014 i 0,018”
poz.10 | Cewnik do CTO | 20
średnice 2,6F i 4,0F
kompatybilny z prowadnikami 0.018”, 0.035”
długości cewników 65/90/135/150 cm;
końcówka prosta i angled
wbudowane 4 znaczniki cieniujące (szer. 3, 5, 3, 10mm) w części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie.
pokrycie hydrofilne części dystalnej 40cm
RAZEM
PAKIET 4 : | Stentowanie tętnic kończyn dolnych
poz.1 | Cewniki balonowe (0,035‘) | 300
kompatybilny z liderem prowadzącym 0,035‘
ciśnienie RBP > 10 atm.
średnica balonu od 4,0 mm do 12 mm
długość balonu od 20 mm do 300 mm
długość systemu dostarczania od 90 cm do 130 cm
kompatybilne z koszulką 5 - 7 F
markery umieszczone na końcach części cylindrycznej
poz.2 | Stent rozprężalny na balonie | 25
materiał: stalowy (kobaltowo-chromowy)
średnica stentu : 5,0 mm do 10,0 mm
długość stentu 20 do 50 mm
system dostarczania na balonie
długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm
kompatybilne z koszulką 5 - 7 F
poz.3 | Stent samorozprężalny (0,035") | 15
materiał: nitinol
średnica : 6,0 mm do 12,0 mm
długość stentu 20 do 120 mm
długość systemu dostarczania od 80 do 120 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
poz.4 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,014‘) | 30
kompatybilny z liderem prowadzącym 0,014‘
ciśnienie RBP > 12 atm.
średnica balonu od 1,5 mm do 4,0 mm
długość balonu od 20 mm do 210 mm
długość systemu dostarczania od od 120 cm do 150 cm
kompatybilne z koszulką 4 french
stożkowaty kształt balonu
markery umieszczone na końcach części cylindrycznej
wybór systemu OTW i RX
poz.5 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,018‘) | 40
kompatybilny z liderem prowadzącym 0,018‘
ciśnienie RBP > 12 atm.
średnica balonu od 2,0 mm do 7,0 mm
długość balonu od 20 mm do 300 mm
długość systemu dostarczania od 90 cm do 180 cm
kompatybilne z koszulką 4 i 5 F
markery umieszczone na końcach części cylindrycznej
poz.6 | Stent rozprężalny na balonie do zabiegów poniżej stawu kolanowego | 10
konstrukcja kobaltowo-chromowa
system dostarczania na balonie
ciśnienie 12 atm.
średnice 2,0 mm do 4,0 mm
długość stentu od 10 mm do 70 mm
kompatybilny z prowadnikiem 0,014'
długość systemu dostarczania 120 i 150 cm
minimum dwa widoczne markery
poz.7 | Stent samorozprężalny z dodatkowym cewnikiem zabezpieczającym | 20
materiał: nitinol
Średnica : 4,0 mm do 10,0 mm
długość stentu 20 do 150 mm
długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
Min po 4 markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system
RAZEM
PAKIET 5 : | balon ciśnieniowy pokrywany lekiem | 10
pokrycie balonu Paclitaxelem
balon powleczony substancją nośnikową dla leku
stężenie leku 3mikrogramy na mm kwadratowy
kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i 0,018" i 0,035"
kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
średnice balonu od 2 do 8mm
długości balonu od 40 do 150mm
długość systemu dostarczania 90 do 130cm
dwa widoczne markery
cewniki OTW
PAKIET 6 : | Zestaw (niskoprofilowy) do zabiegów metodą cross-over do tętnic biodrowych i udowych z możliwością konwersji do 5/6F
poz.1 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,018" | 20
średnica balonu od 3 do 7mm
długość balonu od 20 do 200mm
długość cewnika od 90 do 130 cm
RBP do 15 atm
przechodzenie przez cewnik prowadzący 4F do średnicy 5mm
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,018"
pokrycie hydrofilne
system OTW
poz.2 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,014" | 15
średnica balonu od 1,5 do 4mm
długość balonu od 20 do 220mm
długość cewnika od 90 do 150 cm
RBP do 14 atm
przechodzenie przez cewnik prowadzący 4F
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,014"
pokrycie hydrofilne
system OTW
poz.3 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,035" | 30
średnica balonu od 3 do 10mm
długość balonu od 20 do 100mm
długość cewnika od 80 do 130 cm
RBP do 12-20 atm
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,035"
pokrycie hydrofilne
system OTW
poz.4 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki 0,035" | 10
średnica balonu od 3 do 12mm
długość balonu od 20 do 100mm
długość cewnika od 40 do 75 cm
RBP do 27 atm
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,035"
balon nylonowy
system OTW
poz.5 | Prowadniki 0,018" | 10
konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu
minimum dwa stopnie twardości
pokrycie PTFE
pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej
średnica 0,018‘‘
długość od 190 do 300 mm
poz.6 | Koszulka krosująca 45cm | 30
polimerowa, zbrojona
średnica 4F – 6F
kompatybilna z prowadnikiem 0,035”
taperowana
kształt cross i st
zakończona zastawką i kranikiem
Długości 45cm +/_ 2 cm
poz.7 | Koszulka krosująca 100cm | 25
polimerowa, zbrojona
średnica 4F – 6F
kompatybilna z prowadnikiem 0,035”
taperowana
kształt prosty
zakończona zastawką i kranikiem
Długości 100cm +/_ 2 cm
poz.8 | Stent rozprężalny na balonie | 10
materiał: stalowy
średnica stentu : 5,0 mm do 10,0 mm
długość stentu 15 do 56 mm
system dostarczania na balonie
długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm
kompatybilne z koszulką 5 - 7 F
poz.9 | Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | 10
materiał: nitinol
średnica : 4,0 mm do 7,0 mm
długość stentu 30 do 200 mm
długość systemu dostarczania od 90 do 135 cm
kompatybilny z koszulką 4 F
po 4 markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,018"
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
poz.10 | Stent samorozprężalny pokryte substancją przeciw zakrzepową kompatybilne z prowadnikiem 0,035" z osłoną stabilizującą średnice 5-7mm | 10
materiał: nitinol
wskazane: pokrycie substancją zapobiegającą zakrzepicy w stencie
Średnica : 5,0 mm do 7,0 mm
długość stentu 30 do 200 mm
długość systemu dostarczania od 90 do 135 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
Min po 4 markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku 0,035"
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system
poz.11 | Stent samorozprężalny pokryte substancją przeciw zakrzepową kompatybilne z prowadnikiem 0,035" średnicy 7-10mm | 20
materiał: nitinol
wskazane: pokrycie substancją zapobiegającą zakrzepicy w stencie
średnica : 7,0 mm do 10,0 mm
długość stentu 30 do 80 mm
długość systemu dostarczania od 70 do 120 cm
Min po 4 markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
stent przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
markery do pozycjonowania stentu
RAZEM
PAKIET 7 : | Stentowanie tętnic nerkowych
| stent stalowy | 10
pokryty warstwą węgla
stent zamkniętokomórkowy
system dostarczania na balonie
ciśnienie nominalne 6-7 atm
średnice 5,0 mm do 7,0 mm
długość stentu od 12 mm do 17 mm
kompatybilny z prowadnikiem 0,018'
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
długość systemu dostarczania 75 i 150 cm
markery do pozycjonowania stentu
system RX
RAZEM
PAKIET 8 : | Stentowanie tętnicy szyjnej – stent zamkniętokomórkowy, tkany
poz.1 | stent szyjny zamkniętokomórkowy | 15
Stalowo-kobaltowy
stent tkany zamkniętokomórkowy
przeznaczony do tętnicy szyjnej
długość stenu od 30 do 50mm
średnica stentu 4 do 10mm
stent cylindryczny profilujący się do średnicy naczynia
system "monorail"-szybkiej wymiany
Długość zestawu minimum 130cm
stent kompatybilny z koszulką do 6F
poz.2 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do poszerzania stentu szyjnego | 50
średnica balonu od 1,5 do 8mm
długość balonu od 1 do 4 cm
długość cewnika minimum 130cm
ciśnienie robocze do 14 atm
przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 5F
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
system "monorail"-szybkiej wymiany
poz.3 | Neuroprotekcja | 20
filtr ( typu parasolka/koszyczek/pętla)
zachowanie przepływu po rozłożeniu w tętnicy szyjnej wewnętrznej
otwory w filtrze mniejsze lub równe 140 mikronów
system "monorail"-szybkiej wymiany
prowadnik długości w granicach 190-300cm
RAZEM
PAKIET 9 : | Stentowanie tętnicy szyjnej stentem – stent otwartokomórkowy
poz.1 | Stent szyjny otwartokomórkowy | 10
stent nitinolowy
otwartokomórkowy
wycinany z jednego kawałka stopu (nie pleciony)
przeznaczony do tętnicy szyjnej
długość stenu od 30 do 40mm
średnica stentu 6 do 10mm
stenty proste i taperowane
system "monorail"-szybkiej wymiany
Długość zestawu minimum 130cm
stent kompatybilny z koszulką do 6F
stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym do 8F
możliwość zamiany na stent zamkniętokomórkowy
poz.2 | Cewnik balonowy ciśnieniowy do poszerzania stentu szyjnego | 30
średnica balonu od 1,5 do 8mm
długość balonu od 1 do 4 cm
długość cewnika minimum 130cm
ciśnienie robocze do 14 atm
przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 5F
markery na końcówkach balonu widziane w RTG
atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka
system "monorail"-szybkiej wymiany
poz.4 | Neuroprotekcja | 40
filtr ( typu parasolka/koszyczek/pętla)
zachowanie przepływu po rozłożeniu w tętnicy szyjnej wewnętrznej
otwory w filtrze mniejsze lub równe 140 mikronów
system "monorail"-szybkiej wymiany
prowadnik długości w granicach 190-300cm
prowadnik ruchomy niezależny od systemu filtra
możliwy system z montowanym i niezależnym prowadnikiem
RAZEM
PAKIET 10: | Sten szyjny dwuwarstwowy typu Mesch | 10
stent samorozprężalny o dużej sile radialnej
zapobiega uwalnianiu się materiału zatorowego i embolizacji tętnic mózgowych
sten składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych
system dostarczania typu Rapid Exchange
konstrukcja zamkniętokomórkowa
Dostępne średnice: od 5,0 do 10,0 mm
Dostępne długości: od 16 do 40 mm
Kompatybilny z koszulką 5F dla wszystkich rozmiarów
Kompatybilny w prowadnikiem 0,014”
Długość systemu dostarczania 143 cm
Możliwość repozycjonowania stentu
PAKIET 11: | Koile embolizacyjne obwodowe z mikrocewnikiem
poz.1 | Spirale embolizacyjne obwodowe | 50
samorozprężalne
materiał: nitinol lub platyna
kształt helikalny i/lub stożkowy
długość złożonej coilii od 3-7mm
długość wyprostowanej coilii od 25-80cm
przechodzące przez cewnik diagnostyczny 0,018 i 0,035”
poz.2 | Koile odczepialne | 6
długość od 40 do 600mm
możliwość repozycjonowania
Pprzechodzące przez cewnik 0,018 i 0,035
materiał: nitinol lub platyna
średnica 2-22mm
poz.3 | Mikrocewnik do wprowadzania kolii | 6
Profil 2,4 i 2,8mm
długość do 150cm
różne kształty zakończenia
RAZEM
PAKIET 12 : | Spirale embolizacyjne obwodowe | 30
przechodzące przez cewnik diagnostyczny 0,035”
samorozprężalne
materiał: nitinol lub platyna
pokryte dakronowymi włoskami
kształt helikalny i/lub stożkowy
długość złożonej coilii od 3-20mm
długość wyprostowanej coilii od 1-20cm
spirale typu: Tornado, Nester, MReye
PAKIET 13 : | Prowadniki i cewniki do zabiegów poniżej stawu kolanowego
poz.1 | Prowadnik 0,018” | 40
konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu
twardości końcówki: 4,0g ; 12g ; 30g
pokrycie PTFE
pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej
średnica 0,018“
długość od 180 do 300 mm
poz.2 | Prowadnik 0,014” | 30
konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu
twardości końcówki: 1,0g ; 20g
pokrycie PTFE
pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej
Średnica 0,014“
długość od 180 do 300 mm
poz.3 | Pokrętło-torker do prowadników radiologicznych | 20
pasujący do prowadników od rozmiaru 0,018” do 0,038”
do prowadników 0,018” - 0,038”
budowa plastikowa lub metalowa
nasuwany na prowadnik
atraumatyczny mechanizm przylegania do prowadnika
poz.4 | Pokrętło-torker do prowadników radiologicznych | 20
pasujący do prowadników do rozmiaru 0,014”
do prowadników 0,018” - 0,038”
budowa plastikowa lub metalowa
nasuwany na prowadnik
atraumatyczny mechanizm przylegania do prowadnika
poz.5 | Strzykawki ręczne do zabiegów wewnątrznaczyniowych | 50
Pojemność 8 i 10ml
Korpus przezroczysty z wytrzymałego tworzywa.
Męska końcówka z gwintem do cewnika diagnostycznego
Tłok gumowy z trzema uszczelniającymi oringami
Wąski korpus umożliwiający uzyskanie dużego ciśnienia wstrzyknięcia
Zakończenie tłoka i cylindra w kształcie obręczy umożliwiających pewne trzymanie sztrykawki palcami
Przestrzeń bezpieczenstwa przed wprowadzeniem powietrza
poz.6 | Cewnik diagn dł min 120 cm | 100
długość od 40 do 125cm
średnica zewnętrzna 4 - 5F
duże światło wewnętrzne dla prowadnika 0,038"
Zbrojone na całej długości
miękka , atraumatyczna końcówka
końcówka widoczna w promirniowaniu RTG
więcej niż 5 rodzajów krzywizn zakończenia cewnika
poz.7 | Koszulki | 20
długość od 11 cm do 23 cm (+/_1cm)
z liderem w zestawie
średnica od 4 do 8 F
możliwość występowania markera cieniującego na końcu
zastawka
plastikowa kaniula w środku
atraumatyczne przejście pomiędzy kaniulą i koszulką
kaniula wewnętrzna z zatrzaskiem
nie poddające się zagięciom i skręcaniu
poz.8 | Prowadniki teflonowe | 200
zwijane ze stali, pokryte teflonem
z miękką końcówką
kształty "J" oraz proste
Średnica 0,035 i 0,038"
długości od 80 do 260 cm
wersje z ruchomym i nieruchomym rdzeniem
możliwość podwójnego zagięcia końca
rożne typy kształtu i średnicy zakończenia
RAZEM
PAKIET 14: | Stent samorozprężalny lekowy | 25
pokrycie stentu lekiem – Paclitaxel
dawka paclitaxelu 3ug/mm2
materiał: nitinol
stent uwalniający lek
Średnica : 5,0 mm do 8,0 mm
długość stentu 40 do 140 mm
długość systemu dostarczania od 80 do 120 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku 0,035"
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
PAKIET 15: | Stent samorozprężalny lekowy polimerowy | 10
materiał: nitinol
pokrycie stentu lekiem – Paclitaxel
substancja nośnikowa dla leku – polimerowa
stent uwalniający lek
Średnica : 6,0 mm do 7,0 mm
długość stentu 40 do 150 mm
długość systemu dostarczania od 75 do 130 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku 0,035"
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
PAKIET 16: | Stent samorozprężalny wieloczłonowy | 6
Od 1 do 6 stentów na jednym cewniku
nitinolowy
średnica stentu od 5 do 10 mm
długość stentu (jednego ogniwa) od 13 do 40 mm
cewnik wprowadzający od 80 do 180 cm
możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035"
przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów
dobrze widoczny w promieniowaniu RTG
całkowita długość segmentów od 13 do 200mm
wycinany z jednego kawałka stopu (nie pleciony)
skracalność stentu mniejsza niż 2,5%
PAKIET 17: | Stent samorozprężalny nitinolowy
poz.1 | Stent długości do 80mm | 20
materiał: nitinol
stent uwalniający lek
Średnica : 5,0 mm do 14 mm
długość systemu dostarczania od 80 do 125 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku 0,035"
poz.2 | stent długości od 100mm do 200mm | 20
materiał: nitinol
stent uwalniający lek
Średnica : 5,0 mm do 10 mm
długość systemu dostarczania od 80 do 125 cm
kompatybilny z koszulką 6 F
markery na każdym końcu stentu
wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony)
możliwość pracy na prowadniku 0,035"
RAZEM
PAKIET 18: | Cewnik do aterektomii mechanicznej kompatybilny z systemem JeatStream | 30
cewnik kompatybilny z pompą JeatStream
cewnik do aterektomii z jednoczesną aspiracją materiału
frez głowicy składający się z kilku ostrzy
zmienna średnica frezu w zależności od kierunku obrotu głowicy
długość cewnika od 120 do 145mm
koszulka wprowadzająca do 7F
średnica robocza frezu od 1,6mm do 3,4mm
możliwość udrażniania naczyń od 2,5mm do 4mm
PAKIET 19: | Cewniki do trombektomii farmakomechanicznej kompatybilne z systemem AngioJet | 30
cewnik kompatybilny z pompą Angiojet
kompatybilny z prowadnikiem od 0,014” do 0,035”
przechodz ący przez koszulkę od 4F do 6F
zaopatrywanie naczyń od 1,5mm średnicy
długość robocza cewnika o 50cm
możliwość wykonania trombolizy i trombektomii
cewnik over the wire, z 6 otworami roboczymi, taperowana, atraumatyczna końcówka
cewnik przeznaczony do tętnic, żył obwodowych, tętnic płucnych i przetok dializacyjnych
PAKIET 20: | Cewnik do fibrynolizy miejscowej typu Fontain | 100
cewnik z bocznymi otworkami w części podającej na dł 7-15cm
występowanie sekcji roboczej krótszej niż 7cm i dłuższej niż 15cm
otwory w sekcji roboczej rozłożone spiralnie
otwory o narastającej w kierunku dystalnym średnicy
wewnętrzna kaniula zamykająca koniec cewnika
średnicy 4F i 5F
długość cewnika do minimum 65-135cm
możliwość występowania cewnika krótszego niż 65cm
wprowadzany na prowadniku 0,035”
PAKIET 21: | Cewnik aspiracyjny | 10
cewnik do aspiracji skrzeplin
długość 145cm
dostępny w wersji 6f i 7F
szaft dystalny pokryty substancją hydrofilną
wzmocniony szaft dystalny tak, aby zwiększyć odporność cewnika na złamanie
prędkość esktrakcji wody dla cewnika 6F=1,6ml/s; dla cewnika 7F=2,8ml/s
marker umieszczony w odległości 3mm od końcówki
rurka przedłużająca z zaworem odcinającym
strzykawka aspiracyjna 60ml z blokadą
dwa filtry na skrzepliny
PAKIET 22 : | Specjalistyczna igła do PTA | 500
Średnica 1,3mm – 18G
długość igły 70mm
bardzo ostre penetrujące zakończenie
koniec zewnętrzny plastikowy o zakończeniu typu Luer
koniec zewnętrzny umożliwiający swobodne wsuwanie prowadnika
wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej
igła typu otwartego bez kaniuli wewnętrznej
przepuszczająca prowadnik 0,038”
PAKIET 23: | Zamykacz okluzyjny do tętnicy po PTA | 300
system zamykający tętnicę przezskórnie „korkiem” z substancji uszczelniającej (np.kolagen)
„korek” przymocowany do tętnicy za pomocą wchłanialnej nitki
elementy zakładane do i na tętnicę muszą być biodegradowalne
system zamykający otwory po koszulce 6- 8 F
prowadnik w zestawie
PAKIET 24: | Zamykacz szewny do tętnicy po PTA | 40
system zaszywający tętnicę
oparty na zasadzie przeprowadzenia nitek przez ścianę tętnicy
zamykacz do otworów po nakłuciu koszulkami od 5 do 8 F
możliwość stosowania jednorazowego dwóch zaszywaczy do 12F
PAKIET 25 : | Valvulotomy | 20
do usuwania zastawek przy wykonywaniu pomostów naczyniowych żylnych
dopasowujące się do średnicy żyły
długość systemu 110cm
teflonowa koszulka zabezpieczająca ostrza podczas wprowadzania
port do płukania
rozstaw ostrzy od 1,8mm do 6mm, maks.9mm
PAKIET 26: | Cewniki do embolektomii typu Over the Wire | 20
cewnik przepuszczający prowadnik radiologiczny
możliwość podania kontrastu i płukania
średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm,
średnica cewnika: 3, 4, 5, 6, 7 F,
kompatybilny prowadnik: 0,018” - 0,038”
długość: 40 i 80 cm,
PAKIET 27: | Pętla naczyniowa | 10
pętla nitinolowa
pętla w kształcie heliksalnej
średnica pętli od 3 do 40mm
długości systemu wprowadzającego od 90 do 120cm
przechodzące przez cewnik 4F
PAKIET 28: | Osprzęt wspomagający do PTA
poz.1 | Y-conektor | 100
łącznik typu Y z kanałem centralnym i bocznym
kanał centralny z obrotową zastawką
kanniula centralna do podawania prowadnika
kanał boczny z dodatkowym drenem
zakończony kranikiem
poz.2 | Rampa do płukania cewników | 50
rampa z trzema zaworkami
połączenie typu Luer
łacznik wysokociśnieniowy w zestawie
strzykawka do kontrastu
łącznik do kroplówki
poz.3 | Strzykawka ciśnieniowa do PTA | 300
z manometrem
płynna regulacja ciśnienia
system blokujący tłok
system blokujący przewód
objętość do 30mm
poz.4 | Łączniki do strzykawki ciśnieniowej do kontrastu | 100
standardowe połączenia do cewnika diagnostycznego i strzykawki
wytrzymujący ciśnienie robocze 1200 psi
długość od 75 do 120 cm
poz.5 | Opaska do ucisku zewnętrznego na pachwinę | 100
opaska obejmująca biodra i udo
pasy nie powodujące dparzeń skóry
ramka z tworzywa na pachwinę
element uciskający silikonowy
element uciskający regulowany za pomocą śruby
RAZEM
PAKIET 29 : | Czepek radiologiczny | 50
uniwersalny czepek pochłaniający promieniowanie rtg
jednorazowy
uniwersalny
oddychający materiał
masa do 100g
PAKIET 30: | Stapler skórny | 35
zestaw do autoatycznego szycia skóry
metalowe zszywki
zszywki 35mm
grubość zszywki 0,5mm
Zamknięcie 6,9x3,8mm
zasobnik powyżej 20 szywek
PAKIET 31: | Wkład do strzykawki automatycznej a 150 ml | 200
kompatybilny ze strzykawką automatyczną MEDRAD Mark V ProVis
PAKIET 32: | Rotator do prowadników | 300
kompatybilny z prowadnikami 0,014” do 0,035”
PAKIET 33: | Cewniki angiograficzne diagnostyczne hydrofilne zbrojone | 500
długości od 65 do min 125 cm
średnica zewnętrzna 4 – 6F
duże światło wewnętrzne do 0,038"
śliskie
Zbrojone , sztywne w części prowadzącej
budowa z poliuretanu
pokrycie hydrofilne
miękka , atraumatyczna końcówka
końcówka widoczna w promieniowaniu RTG
marker cieniujący zakończenia
Minimum 10 typów ukształtowania końca
możliwość wyboru specjalistycznego temperowanego usztywnionego zakończenia do rekanalizacji subintimalnej
Sterowalność 1:1
PAKIET 34: | Prowadniki 0,014” , 0,018” i stenty obwodowe
poz.1 | Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA 0,018” i 0,014” | 250
średnica zewnętrzna 0,018”
średnica zewnętrzna 0,014"
długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm
pokrycie hydrofilne na oplocie
pokrycie PTFE na szafcie
sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g , 30,0g
końcówka cieniująca 3cm, 15cm, 17cm
poz.2 | Prowadniki sztywne z długą atraumatyczną końcówką | 130
średnica 0,035”
długość 145-300cm
miękka taperowana końcówka min15 cm długości z markerem w części proksymalnej
pokrycie substancją zwiększającą manewrowość
poz.3 | Stenty obwodowe samorozprężalne z prow. 0,035” | 30
średnica stentu 6, 7, 8, 9, 10mm
długości 20, 40, 60, 80, 100 mm
stent wycięty z jednego kawałka nitinolu
kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu średnic/długości
system wprowadzający o długości minimum 120 cm OTW
kompatybilność z prowadnikiem 0,035 cala
RAZEM
PAKIET 35: | Stent samorozprężalny kryty PTFE | 20
rusztowanie nitinolowe
stent kryty PTFE
samorozprężalny
zakres średnic 6-13,5mm
długości 40-120mm
kompatybilny z koszulką F8; F9; F10
Kompatybilny z prowadnikiem max 0,035
PAKIET 36: | System do uzyskiwania reentry w naczyniu | 10
kompatybilność z koszulką naczyniową 6F
markery na końcu cewnika „świecące” w rtg, pozwalające na pozycjonowanie systemu i powrót do światła prawdziwego naczynia, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych metod wizualizacji
system wysuwanej igły do pokonania zmiany miażdżycowej
bardzo dobra manewrowalność
powłoka hydrofilna cewnika
PAKIET 37: | Stent pleciony dedykowany do tętnicy podkolanowej | 10
stent pleciony
rejestracja do tętnicy podkolanowej
system OTW
zakres rozmiarów stentów: długości 40 – 200mm
średnica 4 – 7mm
kompatybilność z koszulką 6F i prowadnikami 0,018”
wysoka odporność na zaginanie
wysoka siła radialna
PAKIET 38: | Koszulka prowadząca sterowalna | 10
specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego.
długość cewnika roboczego do 55mm (wymóg minimalny)
średnice cewnika roboczego do 8,5F (wymóg minimalny)
koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni)
zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym
cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym.
PAKIET 39: | Stenty kryte do zaopatrywania tętniaków obwodowych
poz.1 | Stent o średnicy do 10mm | 10
Stent pokrywany, nieprzepuszczalny
stent stalowy/kobaltowo-chromowy
stent kryty cienkościennym PTFE
fabrycznie osadzony na balonie
Długość: od 20 do 55 mm (wymóg minimalny)
system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm
kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035”
stenty przechodzące przez koszulkę do 7F
poz.2 | stent o średnicy 12-16mm | 10
Stent pokrywany, nieprzepuszczalny
stent stalowy/kobaltowo-chromowy
stent kryty cienkościennym PTFE
fabrycznie osadzony na balonie
Długość: od 19 do 59 mm (wymóg minimalny)
system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm
kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035”
stenty przechodzące przez koszulkę do 11F
poz.3 | stent o średnicy 18-24mm | 6
Stent pokrywany, nieprzepuszczalny
stent stalowy/kobaltowo-chromowy
stent kryty cienkościennym PTFE
fabrycznie osadzony na balonie
Długość: od 27 do 48 mm (wymóg minimalny)
system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm
kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035”
stenty przechodzące przez koszulkę do 14F
RAZEM
PAKIET 40: | Zestaw interwencyjny do usuwania ciał obcych z naczyń | 4
Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik
Rozmiar 6F - 7F
Zakres pracy: 6 – 45 mm
Długość pętli 120 cm
Długość cewnika 100 cm
System składający się z trzech splecionych ze sobą pętli nitinolowych połączonych dodatkowo w trzech miejscach
System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej
Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii
Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem
PAKIET 41: | Stent żylny samorozprężalny | 6
stent atestowany do żył
nitinolowy
duża siła radialna
średnice od 10 do 18mm
długość stentu od 6 do 15cm
długość systemu wprowadzającego od 80 do 120cm
przechodzący przez koszulkę do 10F
kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
PAKIET 42: | Igła do chemicznej sympatektomii lędźwiowej | 20
długość min 170mm
budowa ze stali
z kaniulą wewnętrzną
Średnica 0,7
ostre zakończenie dystalne
zakończenie proksymalne typu Luer
PAKIET 43: | Sztywny prowadnik do wprowadzania stengraftów aortalnych: | 60
prowadnik przeznaczony do wprowadzania stentgraftów
Konstrukcja z drutu stalowego
Powlekany substancją hydrofilną
Miękki koniec wprowadzający
zakończenie proste i typu J
możliwość zakończenia lidera podwójnym zagięciem typu J
Markery widoczne w RTG
Długość: powyżej 200 cm
średnica od 0,025 do 0,038
PAKIET 44: | Proteza naczyniowa prosta zbrojona z PTFE | 15
materiał PTFE
ściana dwuwarstwowa, warstwa podłużna i okrężna
zbrojenie okrężne z PTFE
możliwość rozciągnięcia protezy w osi długiej
średnice 6,8,10mm
długość min. 40cm
PAKIET 45: | Proteza naczyniowa prosta z PTFE | 15
materiał PTFE
ściana dwuwarstwowa, warstwa podłużna i okrężna
możliwość rozciągnięcia protezy w osi długiej
Średnice 5-8mm
długość min. 40cm
PAKIET 46: | Proteza naczyniowa naczyniowa prosta dziana | 15
nieprzepuszczalna
Uszczelnione substancjami biokompatybilnymi: Kolagenem lub żelatyną wchłanianą
Przepuszczalność protez maksymalnie do 5 ml/cm2/min
Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy
Rozmiar: średnica od 5 do 10 mm, długość nie mniejsza niż 60 cm
Rozmiar: średnica od 20 do 24 mm, długość nie mniejsza niż 30 cm
PAKIET 47: | Proteza naczyniowa dziana rozwidlona | 20
Proteza dziana rozwidlona
Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min.
Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą
Rozmiary: 22/11 ; 20/10 ; ; 18/9 ; 16/8 ; 14/7
Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy
PAKIET 48: | Protezy naczyniowe dziane przeciwdrobnoustrojowe
poz.1 | Proteza rozwidlona: | 6
Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min.
Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy (nie enzymatycznej)
impregnowana solami srebra oraz antybiotykiem
Rozmiary: 22/11 ; 20/10 ; 18/9 ; 16/8 ; 14/7
Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy
poz.2 | Proteza prosta | 15
Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min.
Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy (nie enzymatycznej)
impregnowana solami srebra oraz antybiotykiem
ultracienka
średnica 6-8mm
długość 40cm
Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy
RAZEM
PAKIET 49: | Łaty naczyniowe szyjne | 60
uszczelnione
Dziane, welurowane
Średnica: 8-14/70-75 mm
Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy
PAKIET 50: | Biologiczna łata naczyniowa
poz.1 | Osierdziowa łata świńska 8x8cm | 4
detoksyfilikowana
rozmiar 8x8cm
przechowywane w alkoholu benzylowym 2%
do stosowania w zakażonym polu
nie poddająca się zwapnieniom
certyfikat CE
poz.2 | osierdziowa łata świńska 8x14cm | 2
detoksyfilikowana
rozmiar 8x14cm
przechowywane w alkoholu benzylowym 2%
do stosowania w zakażonym polu
nie poddająca się zwapnieniom
certyfikat CE
RAZEM
PAKIET 51: | Proszek hemostatyczny do zespoleń naczyniowych | 10
do uzyskiwania hemostazy zespoleń proteza naczyniowa, tętnica
proszek polisacharydowy - polimer produkowany ze skrobi roślinnej
tworzący formę gęstego żelu po zaaplikowaniu na zespolenie
ulegający wchłonieciu w okresie kilku dni
gotowy do użytku w opakowaniu z aplikatorem
pakowany w ampułkach po 1 gramie
PAKIET 52: | Klej chirurgiczny | 1
albumina bydlęca oraz aldehyd glutarowy
do uszczelniania linii szwów
do rozwarstwień
pełne wiązanie w 2 min
dozownik dwukomorowy
końcówki mieszające aplikatora w zestawie
pakowany w strzykawkach po 5ml
PAKIET 53: | Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych | 600
Skład zestawu: - chusta angiograficzna min. rozmiar 244x350cm z 3 otworami (dostęp udowy i promieniowy), przezroczysta krawędź - 1 szt. - miejsce dostępu na całej powierzchni pokryte przylepną folią operacyjną. - fartuch chirurgiczny (rozmiar xl, l) - 2 szt. - miska plastikowa o średnicy minimum 25cm – 2 szt. - miska plastikowa o pojemności 500 ml - 1 szt. - strzykawka 10ml - 2 szt. - strzykawka 20ml - 2 szt. - serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt. - gaziki 100x100mm - 30 szt. - serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm. - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm – 2 szt. - przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - wewnątrz zestawu naklejka stwierdzająca jałowość zestawu, nazwę produktu, datę ważności