Łódź, 26.09.2017 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek oraz materiałów opatrunkowych nr 29/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z lateksu o grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej  tj.: na palcu 0,14mm, na dłoni 0,11mm, na mankiecie 0,09mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia, oferowane przez nas minimalizują zatem ryzyko wystąpienia  uszkodzeń, zapewniając jednocześnie wysoką sprawność manualną i wrażliwość dotyku.

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na przenikanie 70% etanolu oraz 70% izopraponolu powyżej 30 min. i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie z EN 374-3 na 15 substancji chemicznych, w tym:

70% izopropanol >10 min/1 poziom

4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom

3% nadtlenek wodoru>480 min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

4% aldehyd glutarowy>480min/6 poziom,

występujących najczęściej w środkach dezynfekcyjnych używanych w placówkach medycznych

Dopuszczamy (alkohole), pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na przenikanie 100% etanolu powyżej 60 min. oraz 70% izopraponolu powyżej 30 min. i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie z EN 374-3 na 11 substancji chemicznych, w tym:

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

70% izopropanol >10 min/1 poziom

4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom

występujących najczęściej w środkach dezynfekcyjnych używanych w placówkach medycznych

Odpowiedź j.w.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ochronnych gładkich z teksturą na końcach palców,  o średniej grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,13mm, na mankiecie 0,11mm, w rozmiarze S, M, L.

Dopuszczamy rozmiary XS, S, M, L.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego spełniania normy EN 1149-1, EN 1149-3 i EN 1149-5, gdyż są to normy odnoszące się do właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, nitrylowych, bezpudrowych, mankiet rolowany,  dostępnych w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 280 mm,  o grubości na palcu 0,18-0,20mm, na dłoni 0,12-0,13mm, na mankiecie 0,09mm. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III, Poziom AQL 1.5.

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu o grubości na palcu 0,14mm i na dłoni 0,09mm, o poziomie AQL – 1.0, gwarantującym wyższą jakość produktu

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 6

wymogu odporności na przenikanie 70% etanolu oraz 70% izopraponolu powyżej 30 min. i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie z EN 374-3 na 14 substancji chemicznych, w tym:

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

37% Formaldehyd >60min/3 poziom

występujących najczęściej w środkach dezynfekcyjnych używanych w placówkach medycznych

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu o minimalnej długości 285mm.

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniach papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowany, koperta wewnętrzna papierowa, które gwarantuje zachowanie jałowości produktu i jest zgodne z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi pakowania rękawic chirurgicznych. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o minimalnej długości 285mm, z zewnętrzną warstwą chlorowaną i wewnętrzną polimeryzowaną. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 3 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości rękawic  o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne, dedykowane do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna -  kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany,  dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0

Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, wewnątrz  polimeryzowane, rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna gładka, długość obu rękawic  minimum 280 mm, grubość  każdej z rękawic: na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni  0.19-0.20 mm oraz na mankiecie  0.15-0.16 mm, siła zrywu dla każdej z rękawic minimum przed starzeniem 13.50 N oraz  minimum po starzeniu 11.50 N, poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 30 µg/g , AQL 1.0 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii I do minimalnego ryzyka, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420

Opakowanie umożliwiające aseptyczne rozpakowanie i podanie rękawic, koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 pozycja 3

W związku z  odpuszczeniem w jednostce miary opakowań zawierających od 150 sztuk do 250 sztuk rękawic, prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość opakowań tj. 500 opakowań odnosi się do opakowań rękawic a 150 sztuk, 200 sztuk czy 250 sztuk?

Pakiet 1 pozycja 3 dotyczy opakowań zawierających 100 szt – 15000 opakowań. Opis dotyczy pozycji 4 - 500 opakowań dotyczy 150 szt w opakowaniu. Dopuszczamy opakowania po 250 szt –będzie to 300 opakowań.

Pakiet 1 pozycja 1,pozycja 3

W związku z brakiem określenia przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oczekiwanej ilości sztuk rękawic w opakowaniu oraz jednoczesnym dopuszczeniu w jednostce miary opakowań zawierających od 100  sztuk do 200 sztuk, prosimy o określenie oczekiwanej ilości opakowań (zarówno dla opakowań a 100 sztuk jak i a 200 sztuk).

Pozycja 1 – 4000 opakowań po 100 szt, pozycja 3 – 15000 opakowań po 100 szt. Adekwatnie ilość opakowań dla 200 sztuk.

Pakiet 1 poz.4-5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 4 i 5 z pakietu, co umożliwi zaoferowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów stosowanych jako produkty masowe.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 poz.1

Prosimy o dopuszczenie białej, mikroporowatej elastycznej, rozciągliwej włókniny typu Spunlace w rolce 10m, hypoalergiczny, akrylowy bez tlenku cynku, podziałka metryczna 1cm/1 kratka na papierze ułatwia cięcie, format w rolce ułatwia mocowanie opatrunków, gazików, cewników, drenów, perforowana struktura zapewnia przepuszczalność powietrza i wilgoci linia rozdzielająca-łatwo zdjąć papier zabezpieczający warstwę klejącą, rozmiar 15 cm x 10 m.

Tak dopuszczamy.

Pyt. 1

Pakiet 4, poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, pozostałe parametry bez zmian?

Tak dopuszczamy.

Pyt. 2

Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jałowy antyalergiczny włókninowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejeniu się opatrunku z jałową podkładką adsorbcyjną, op. 50szt, w rozmiarze 8cm x 6cm?

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein <30μg/g, bezpudrowych, hipoalericznych, niesterylnych, AQL 1,0, polimeryzowanych, o zewnętrznej powierzchni teksturowanej, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,13mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01, na mankiecie 0,10mm+/-0,01mm, pasujących na lewą i prawą rękę, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowanych po 100szt.

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość 4000 op. dotyczy opakowań po 100 szt. czy po 200 szt.

Opakowań po 100 sztuk.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość 15000 op. dotyczy opakowań po 100 szt. czy po 200 szt. – 100 sztuk.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, odporne na przenikanie alkoholu etylowego 70% powyżej 20 minut i na przenikanie alkoholu izopropylowego 70% powyżej 45 minut (potwierdzone niezależnymi badaniami). Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz. 4 i 6

Prosimy o wyłączenie z Pakietu 1 pozycji 4 i 6, które dotyczą rękawic oferowanych przez jedną firmę i utworzenie oddzielnego pakietu, co zapewni uczciwą konkurencję i otrzymanie konkurencyjnych ofert na wysokiej jakości rękawice. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 1

W przypadku braku zgody na wyłączenie pozycji 4 i 6 do osobnego Pakietu prosimy o wyrażenie zgody na składanie oferty na poszczególne pozycje Pakietu I lub wyłączenie do osobnego Pakietu pozycji 3, co zapewni uczciwą konkurencję i otrzymanie konkurencyjnych ofert na wysokiej jakości rękawice. Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi powyżej odpowiedziami.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu 1 rękawic spełniających wymogi dostępnych w rozmiarach: 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10.

Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zapis pod Pakietem I: ”odporność na przenikanie alkoholu etylowego i izopropylowego poz. 3 – 6 potwierdzone badaniami (dołączyć do oferty) – zgodnie z opisami” nie dotyczy pozycji 5 jeśli w opisie dla rękawic w poz. 5 nie ma wymagań dotyczących badania na przenikanie alkoholi etylowego i izopropylowego.  Dokładnie tak.

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niewiele różniące się grubością o średniej grubości min.: na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Pragniemy podkreślić, że te niewielkie różnice grubości nie wpływają na czucie w rękawicach z uwagi na materiał – lateks, z którego są wykonane. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji  3 z pakietu 1 do odrębnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższej pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pakiet 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach.  AQL 1.0 –raport z wynikami badań, (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu <1,5). Grubość na palcu min. 0,09 mm – potwierdzone raportem na podstawie badań wykonanych w laboratorium producenta. zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po max 200 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru. Nie dopuszczamy.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Grubość na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, na dłoni min. 0,7 ±0,01mm. Poziom AQL ≤ 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL).

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet min. 260 mm bez dodatkowych kosztów. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 100 sztuk (90 sztuk dla XL).

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją umożliwia zachowanie szczelnej bariery skóry dłoni personelu oraz zmniejszenie przenoszenia drobnoustrojów na dłoniach użytkowników poprzez działanie przeciwbakteryjnej powłoki z serycyną, w przeciwieństwie do opisanych rękawic. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niesterylnych nitrylowych do badań, niebieskich o grubości na palcach 0,13 +/-0,01 mm. Powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne przez co najmniej 45 minut na działanie min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Ifosfamidu, Mitomycyny C i Metotrexatu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk  Dopuszczamy z jednoczesnym wymogiem rozmiarów XS, S, M o dł. Min 240 mm.

Pakiet 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka bez zawartości białka koloru niebieskiego o powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na palcach. Długość min 300 mm,  grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, , na dłoni min. 0,10 mm. AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu) ), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: papierowe obustronnie foliowane, pakowane po max 70 par. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej  na dłoni min. 0,19 mm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości wynoszącej  min. 290 ± 6 mm. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrznej powłoce polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie na suche i wilgotne dłonie, o długości min. 280 mm. Poziom AQL ≤ 1,0 o obniżonym poziomie protein wynoszącym < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy ortopedycznej lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjny) o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Pakowane parami w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, hermetyczne. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do systemu podwójnego zakładania posiadających powierzchnię mikroteksturowaną na całej powierzchni. Długość rękawic min. 300 ± 10 mm. AQL ≤ 1,5. Sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Opakowanie hermetyczne, foliowe. Zgodnie z opisem.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych w systemie podwójnego zakładania o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni zapewniającej dobrą chwytność oraz wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie. AQL < 1,0. Długość rękawic zewnętrznej min. 260 – 285 mm, spodniej min. 270 – 285 mm - w zależności od rozmiaru. Komplet dwóch par pakowanych osobno w hermetyczne, foliowe opakowania. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości min. 270 – 285 mm w zależności od rozmiaru rękawicy. Tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz.3-4

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 cm x 7,2cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 7,5 cm x 10 cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10 cm x 12 cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz.7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 7 cm pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4 poz.7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji  3 z pakietu 1 do odrębnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 5 poz.7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowych pasków do zamykania ran,  zastępujących nici chirurgiczne, hypoalergicznych w rozmiarze 6mmx75mm i wyceny za jeden pasek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 4, ilość pozycji 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań  w rozmiarze średnim  preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pakiet 4, ilość pozycji 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań  w rozmiarze małym   preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 4, ilość pozycji 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań  w rozmiarze małym   preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie pozycji 1, pozycji 7 oraz pozycji 8 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawicę, której poziom protein wynosi <94µg/g a minimalna długość wynosi 275 mm?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawicę o długości minimalnej 280 mm? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawicę o długości minimalnej 280 mm? Tak.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawicę o długości minimalnej 280 mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’40sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek w opakowaniu a’100sztuk? Tak.

Pakiet 5, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 x 11 cm w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o grubości w części dłoniowej 0,205 mm, długości minimalnej 285 mm, zawartości białek 50–100 μg/g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic z warstwą wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną, o minimalnej długość 290 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic w kolorze zielonym, opakowanie zewnętrzne papier- folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic pokrytych poliuretanem tylko wewnętrznie, poziom protein <30 μg/g opakowanie papier- folia?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic pakowanych pojedynczo, ale o grubości na palcu 0,33 mm, poziom protein < 30 μg/g?

Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA