Łódź,  14.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii  – nr sprawy 38/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 1, 3 :

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego, ponieważ zamówienie składane jest na części to wnosimy, aby zapis dotyczący kary umownej za niewywiązanie się z realizacji umowy opiewał na kwotę niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. W związku z czym wnioskujemy o modyfikację np. następującej treści:

Ust. 1„…1% wartości wynagrodzenia  brutto za niezrealizowaną część umowy, … „

Ust. 3„…wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną wartość umowy… „

Ust. 4„…wartości wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną wartość umowy… „

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 2

Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1, 3 :

Wykonawca  zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów :

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  wartości wynagrodzenia  brutto za niezrealizowaną część umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 3

Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1, 3:

Wykonawca  zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 4

Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1, 3:

Zamawiający w projekcie umowy, w 6§ ust.3i 4 wskazuje wartość kary umownej odpowiednio w wysokości 30% .

Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości , zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego  z Wykonawcą  i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując złagodzenia ich rangi odpowiednio w każdym z punktów do rangi 10 %.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 1:

Poz.1, 6

Ze względu na przedstawiony opis przedmiotu zamówienia Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje mikrotomu automatycznego zgodnie z opisem w pozycji 1 czy półautomatycznego zgodnie z opisem w pozycji 6?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje mikrotomu automatycznego zgodnie z opisem w poz. 1 z możliwością cięcia silnikowego (tryb automatyczny) lub cięcia ręcznego za pomocą koła napędowego – dodać opis p. 6 (Mikrotom posiada możliwość cięcia silnikowego (tryb automatyczny) lub cięcia ręcznego za pomocą koła napędowego.

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści grubość cięcia w zakresie 0,5 μm - 100 μm:

Cięcie nastawiane w zakresach:

od 0,5 do 5 μm skok co 0,5 μm

od 5 do 20 μm skok co 1 μm

od 20 do 30 μm skok co 2 μm

od 30 do 60 μm skok co 5 μm

od 60 do 100 μm skok co 10 μm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z zakresem funkcji trymowania w zakresie 5 μm – 500 μm:

nastawiane w zakresach:

od 5 do 30 μm skok co 5 μm

od 30 do 100 μm skok co 10 μm

od 100 do 200 μm skok co 20 μm

od 200 do 500 μm skok co 50 μm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz.10

Prosimy o dopuszczenie mikrotomu ze stałą funkcją retrakcji 40 μm z możliwością jej

wyłączenia

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta ustawienia żyletki względem preparatu w zakresie min. 4°-16° ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści system precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu 0/0° bez wskazania zmian położenia preparatu co 2° ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet 3:

Pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie jako parametr równoważny urządzenie wyposażonego w ekran dotykowy typu UIF pozostałe zapisy zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenie wyposażonego w koszyczki o pojemności 20 szkiełek

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 4 stacje załadowczo/wyładowcze z możliwością dowolnego ich zaprogramowania, umożliwiające wkładanie i wyjmowanie koszyków bez otwierania pokrywy głównej urządzenia

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z integracją mechaniczną (manualne przekładanie kompatybilnych koszyków między barwiarką a zaklejarką)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 20

Prosimy o odstąpienie od wymogu z punktu 20 ze względu na fakt ze woda dejonizowana wypłukuję barwienie H&E

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 25

Prosimy o modyfikację formularza cenowego lub wskazanie w którym miejscu w obecnym formularzu należy dokonać wyceny stanowiska umożliwiającego montaż urządzenia o wadze minimum 90 kg opisanego w Pozycji 25 ?

Odpowiedź: Cena stanowiska wliczona w koszt urządzenia.

Pozycja 19 i 8

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z opisem zamówienia, Zamawiający dopuszcza

urządzenie nieposiadające parametrów punktowanych przy jednoczesnym przyznaniu oferentowi „0” punktów za dany parametr który nie został spełniony

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy załącznik 2A do SIWZ – Pakiet 1 – Automatyczny mikrotom

1. Punkt 8 – Czy Zamawiający dopuści mikrotom o następującym zakresie cięcia:

a. Od 0,5 μm do 10 μm z krokiem co 0,5 μm

b. Od 10 μm do 20 μm z krokiem co 1 μm

c. Od 20 μm do 50 μm z krokiem co 5 μm

d. Od 50 μm do 100 μm z krokiem co 10 μm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Punkt 9 – Czy Zamawiający dopuści mikrotom o następującym zakresie trymowania:

a. Od 1 μm do 10 μm z krokiem co 1 μm

b. Od 10 μm do 20 μm z krokiem co 2 μm

c. Od 20 μm do 50 μm z krokiem co 5 μm

d. Od 50 μm do 100 μm z krokiem co 10 μm

e. Od 100 μm do 500 μm z krokiem co 50 μm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Punkt 12 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością przesuwania ostrza w

uchwycie zamiast całego uchwytu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Punkt 16 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną prędkości podprowadzania preparatu

– 1,7 mm/s?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Punkt 20 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wskaźników orientacji preparatu co 2°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Punkt 22 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden system blokady koła

ręcznego w dowolnej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Punkt 23 – Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie punktu 23 z opisu przedmiotu zamówienia

– punkt ten wskazuje jednoznacznie na producenta urządzenia, ze względu na fakt, iż tylko

jeden producent zapewnia taką możliwość - Leica. Zawężenie grona wykonawców do

jednego w postępowaniu przetargowym stanowi naruszenie naczelnej zasady Prawa

Zamówień Publicznych określonej w art. 7 . Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie

powyższego parametru co stanowić będzie należyte wypełnienie przesłanki art. 7 PZP

poprzez równe traktowanie wykonawców mających w swojej ofercie mikrotomy spełniające

wymagania Zamawiającego w stopniu co najmniej takim samym a nawet lepszym do obecnie

opisanego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy załącznik 2A do SIWZ – Pakiet 3 – Barwiarka do barwienia preparatów

histopatologicznych

1. Punkt 9 oraz 13 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 40 stacji z

następującym podziałem:

a. 28 stacji odczynnikowych

b. 5 stacji wodnych

c. 2 stacje grzewcze

d. 2 stacje załadowcze

e. 3 stacje rozładowcze

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Punkt 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapamiętania 18 programów

po 100 kroków każdy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Punkt 20 - Zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 20 z opisu przedmiotu zamówienia –

punkt ten wskazuje jednoznacznie na producenta urządzenia, ze względu na fakt, iż tylko jeden producent zapewnia taką możliwość – Leica.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA