Łódź,  23.05.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę zestawu endoskopowego oraz wideoendoskopów  – nr sprawy 13/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności porównywalnej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną.

Zatem prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego procesora o innych niż opisane w SIWZ o poniższych parametrach:

Procesor obrazu:

Kompatybilny z oferowanymi wideoendoskopami

Procesor obrazu z wyjściem o rozdzielczości 1920x1080 FULL HD

Procesor wyposażony w: - wyjścia wideo 2 x DVI-D (Full HD), 1 x 3G-SDI - 3 gniazda do równoległego podłączania modułów: wideoendoskopowego oraz laparoskopowego - 3 gniazda USB do podłączenia zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive i drukarki (w tym 2 łatwo dostępne dla użytkownika, umieszczone na panelu przednim) - 2 gniazda do sterowania urządzeniami endoskopowymi m.in. źródłem światła

Możliwość podłączenia giętkich endoskopów: wideobronchoskopu, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, wideoduodenoskopu, , wideoureterorenoskopu i wideocystoureteroskopu

Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowy moduł umożliwiający podłączenie głowic kamery i sztywnych optyk. Po podłączeniu modułu możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z 2 źródeł: głowicy kamery laparoskopowej i wideoendoskopu w tym samym czasie - na jednym monitorze, z funkcją podziału obrazu na dwie równe części oraz możliwość dowolnej zamiany wyświetlanego obrazu podczas zabiegu za pomocą przycisków na głowicy kamery lub wideoendoskopu

Możliwość podłączenia osobnej dedykowanej głowicy kamery do sztywnych optyk np. rektoskopowych

System identyfikujący podłączone endoskopy, z podaniem informacji nt. przepracowanych przez endoskop godzin

4 gniazda USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych

Funkcja zapisu zdjęć oraz sekwencji wideo. Zapis w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej systemu wizyjnego, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski na głowicy endoskopu, menu operacyjne oraz podłączoną klawiaturę

Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym - PIP

Funkcja obrazowania redukująca różnice w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu

Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury tkanek i unaczynienia

Funkcja obrazowania eliminująca i redukująca kolor czerwony emitowany przez tkanki

Funkcje obrazowania uruchamiane w dowolnym momencie przez operatora za pomocą programowalnych przycisków wideoendoskopu oraz z poziomu menu operacyjnego i klawiatury

Menu w języku polskim, bez znaków diakrytycznych

Intuicyjne menu operacyjne procesora wyświetlane na ekranie w postaci ikon

Funkcja dowolnego konfigurowania menu operacyjnego. Możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon. Menu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci inteligentnych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji

Funkcja zoom cyfrowego, 5 poziomów

Funkcja tworzenia indywidualnych ustawień profili użytkowników

Funkcja tworzenia kart pacjentów

Funkcja PIP, 3 schematy wyświetlania dwóch obrazów jednocześnie, w tym podział ekranu na 2 równe części

Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z funkcjami poprawy obrazowania oraz widoku standardowego, w tym w podziale ekranu na 2 równe części

Możliwość wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego aktualnego natężenia światła

Funkcja balansu bieli – łatwo dostępny przycisk na panelu przednim oraz możliwość zaprogramowania na jeden z przycisków endoskopu

W zestawie wodoodporna, silikonowa klawiatura do obsługi systemu wizyjnego i wprowadzania danych

Ponieważ oferowany przez nas procesor obrazu posiada – w przeciwieństwie do opisanego w SIWZ – posiada funkcję nagrywania wideo: zwracamy się z prośbą o punktowanie tej funkcjonalności.

Czy – w związku z posiadaniem przez Pracownię Endoskopii źródła gazu CO2 -  Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw był wyposażony w insuflator CO2 do zastosowań kolonoskopowych, w celu zapewnienia optymalnego komfortu pacjenta i minimalizacji bólu pozabiegowego – w formie osobnego insuflatora CO2 lub insuflatora zintegrowanego ze źródłem światła?

Źródło światła:

Czy Zamawiający dopuści źródło światła typu Ksenon lub LED, o innych parametrach niż wyspecyfikowanych w SIWZ?

Monitor:

Czy Zamawiający będzie punktował dodatkowo przekątną ekranu większą niż 24”?

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze większej niż 7.6 kg? Jest to parametr o znikomej wartości klinicznej.

Pompa płucząca:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania pompy płuczącej o poniżej podanych parametrach, różniącej się od wstępnie wyspecyfikowanej:

Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF.

Urządzenie wyposażone w cyfrową regulację przepływu cieczy.

Płynna regulacja przepływu cieczy - 9 poziomów.

Urządzenie wyposażone w układ stabilizujący przepływ cieczy.

Możliwość aktywacji manualnej z panelu sterowania pompy lub przy użyciu włącznika nożnego.

System ograniczenia czasu pojedynczej aktywacji.

Wizualna i akustyczna sygnalizacja aktywacji.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Możliwość współpracy z bezprzewodowym, jednoprzyciskowym włącznikiem nożnym. Monitorowanie stanu naładowania baterii włącznika nożnego.

Pojemnik na płyn – pojemność 1L, z podziałką. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie.

Włącznik nożny jednoprzyciskowy, do aktywacji przepływu cieczy.

Dren wielorazowy

Wideogastroskop:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania wideogastroskopu o podanych niżej parametrach, innych niż opisanych w SIWZ:

Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym

8 – krotne powiększenie

2 – krotny elektroniczny zoom ustawialny na 4 poziomach

Głębia ostrości: 2 – 100 mm

Kanał roboczy 2,8 mm

Kąt widzenia: 140°

Wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 210° dół 100°; prawo 120°; lewo 120°

Średnica zewnętrzna sondy: 9,3 mm

Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskopu

Możliwość przypisania funkcji procesora na przyciski sterujące na głowicy endoskopu, 3 przyciski

Długość robocza sondy: 1100 mm

Wideokolonoskop:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania wideokolonoskopu o podanych niżej parametrach, innych niż opisanych w SIWZ:

Kąt widzenia: 160°

Wychylenie końcówki sondy wziernikowej: góra 180°; dół 180°; prawo 160°; lewo 160°

Średnica zewnętrzna sondy: 12,9 mm

Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z podaniem nazwy, typu i nr seryjnego endoskopu

Możliwość przypisania funkcji procesora na przyciski sterujące na głowicy endoskopu, 3 przyciski

2 dysze spłukujące umieszczone naprzeciwstawnie, do optymalnego spłukiwania obiektywu

Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. „water-jet”, w pełni szczotkowalny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych urządzeń.