Łódź,  16.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę cyfrowego angiografu wraz ze stołem angiograficznym  – nr sprawy 40/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Dotyczy Zał.2, SIWZ VII.1.3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych, m.in. z wyłączeniem potwierdzania w dodatkowych materiałach punktów dotyczących wyposażenia dodatkowego, innych wymagań, warunków gwarancji i serwisu oraz pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

- Dotyczy Zał.2, SIWZ VII.1.3

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy SIWZ VIII.3.3.1

Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie oświadczenia dla wyrobu medycznego, który nie był jeszcze wprowadzony na teren RP? W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie dysponował formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, gdyż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010r. – art. 58 ust. 3 ma 7 dni na powiadomienie Prezesa Urzędu (…) od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na teren RP. Obecny zapis narusza konkurencję i równe traktowanie.

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy Zał. 2 pkt. 94 i 199

Prosimy o informację, kiedy należy załączyć instrukcję obsługi. W punkcie 94 tabeli jest informacja, że należy ją w wersji papierowej dostarczyć wraz z dostawą, a w wersji elektronicznej załączyć do oferty, natomiast w p. 199, że w obu wersjach dostarczyć wraz z dostawą.

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 199 Zał. 2, instrukcję obsługi w języku polskim należy dostarczyć w wersji papierowej  i elektronicznej wraz z dostawą.

- Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do wzoru umowy dodatkowy paragraf odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej, w załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

- Dotyczy Zał. 7 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy Zał. 7 wzór umowy par. 5 ust. lit. a), b) i d) (kary umowne)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z tytułu odstąpienia do 10%, gdyż poziom 20% jest rażąco wygórowany, a ponadto determinuje konieczność uwzględnienia ryzyka finansowego kary umownej w ofercie cenowej, a co za tym idzie naraża Zamawiającego na ponoszenie dodatkowych kosztów i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad karę umowną w pełnym zakresie i bez ograniczeń kwotowych, jeśli poniesie szkodę o wyższej wartości niż ustalona kara umowna.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na zmniejszenie w/w kary umownej.

- Dotyczy Zał. 2

Prosimy o  potwierdzenie , że Zamawiający będzie wymagał pomiarów na obrazach 2D naczyń wieńcowych i obwodowych niezbędnych w procesie stawiania diagnozy:

Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych i obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów, określanie stopnia stenozy, automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów).

Odpowiedź: Tak, wymagane wykonywanie pomiarów na obrazach 2D naczyń wieńcowych i obwodowych niezbędnych w procesie stawiania diagnozy.

- Dotyczy Zał. 2 pkt 123

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym obrazy w czasie rzeczywistym oraz referencyjne wyświetlane są na jednym monitorze 27”? W proponowanym rozwiązaniu wyświetlane obrazy są rozmiarem równe obrazom wyświetlanym na monitorze 19”.

Odpowiedź: TAK, dopuszcza się rozwiązanie, w którym obrazy w czasie rzeczywistym oraz referencje wyświetlane są na jednym monitorze 27”

- Dotyczy Zał. 2 pkt 93, 197

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą pomyłkę polegającą na podwójnym wyspecyfikowaniu akcesoriów do stołu w punktach 93 i 197?

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał jedynie akcesoriów ujętych w punkcie 93.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał jedynie akcesoriów ujętych w punkcie 93.

- Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako dostawa angiografu wraz ze stołem angiograficznym. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace adaptacyjne związane z  przygotowaniem pomieszczeń oraz infrastruktury pod instalację i uruchomienie angiografu pozostają po stronie Zamawiającego.

Czy Zamawiający uznaje za przedmiot tego postępowania jedynie dostawę angiografu wraz ze stołem angiograficznym z gwarancją min. 36 miesięcy z wyłączeniem wszelkich prac adaptacyjnych?

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy warunki SIWZ

Prosimy o  udostępnienie rzutów pomieszczeń przeznaczonych pod pracownię.

Odpowiedź: Sala hybrydowe ma być realizowana  na sali ORTOPEDYCZNEJ – nr w dokumentacji 2,53-  w załączeniu.