Łódź,  16.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę cyfrowego angiografu wraz ze stołem angiograficznym  – nr sprawy 40/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pytanie dotyczy pkt 198 załącznika nr 2 do SIWZ

Pyt1 „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego a menu w języku polskim?”

Pyt2 „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu „krok po kroku?”.

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Pyt3 „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?”

Pyt4 „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie „zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwia operatorowi dozowanie  kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?”

Pyt5” „Czy zamawiający zaakceptuje Automatyczny angiograficzny wstrzykiwacz środków kontrastowych Mark7 Arterion sprzężony z angiografem o następujących parametrach:

- Sterowanie urządzeniem przez ekran dotykowy

- Zakres prędkości wymuszonego przepływu 0,1 – 45 ml/s

- Zakres ciśnienia programowalnego 100 – 1200 PSI

- Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s

- Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe

- Liczba protokołów dla angiografii 40

- Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie

Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150 ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta

Odpowiedź na pytania 1,2,3,4,5

Zamawiający nie dopuszcza w/w wstrzykiwacza. Punkt 198 Załącznika nr 2 do SIWZ –Parametry techniczne opisuje automatyczny, cyfrowy wstrzykiwacz kontrastu CO2- czyli kontrastu gazowego.