Łódź,  11.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem  – nr sprawy  10/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Dotyczy: Zapisów SIWZ

- Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne/prospekty pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?  Materiały  informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Zamawiający podaje w Załączniku nr 2 wymagania graniczne parametrów technicznych sprzętu, które należy pod rygorem nieważności oferty spełniać, ponadto w postępowaniu parametry  oferowanego sprzętu są oceniane . W związku z powyższym Wykonawca winien poprzez katalogi, prospekty , instrukcje użytkowania potwierdzić  w/w wymagania.

- Czy w sytuacji gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie  oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą? Nie

Dotyczy: Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem wypełnionym odejmowanymi panelami z  tworzywa ABS?

- Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości elektryczną w zakresie 370mm – 735mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/-15o?

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywowego, trwałego odlewu, charakteryzującego się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanych wzdłuż ramy leża wykonanych z profili owalnych?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z dodatkową barierką (protektorem) wykonaną z metalu, lakierowanego proszkowo?

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający mając na uwadze szybkość działania personelu w sytuacji, gdy życie pacjenta jest zagrożone i należy wykonać resuscytację będzie wymagał aby łóżko posiadało funkcję mechanicznego opuszczania segmentu pleców za pomocą dźwigni umieszczonej przy tymże segmencie z dostępem z obu stron łóżka?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający mając na uwadze zapobieganie odleżynom i eliminowaniu czynników, które stwarzają ryzyko ich powstania będzie wymagał aby łóżko posiadało funkcję rozsuwania i podnoszenia dolnej krawędzi segmentu pleców i uda podczas ich regulacji w górę? Funkcja zapobiega występowaniu sił tarcia i nacisku materaca na ciało pacjenta.

Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Pakiet 2

- Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach długość 200cm oraz szerokość 90cm? Proponowane parametry różnią się nieznacznie od wymaganych.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 10cm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki poliuretanowej, która jest standardowym rozwiązaniem stosowanym przez wszystkich czołowych producentów materaców?

- Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową tworzywową?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 485mm x 485mm x 810mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której korpus wykonany jest z trwałego i łatwego do dezynfekcji tworzywa ABS? Zaletą tworzywa ABS jest brak ryzyka powstawania korozji.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą zwartą konstrukcję, z wysuwanym blatem na rzeczy pacjenta pomiędzy szufladą a komorą, dzięki czemu nie ma konieczności wyposażenia szafki w wolną przestrzeń?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami tworzywowymi?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach ślizgowych, wykonaną w całości jako jednolity odlew z tworzywa?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem szafki wykonanym z tworzywa ABS?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (pkt 17) wyposażoną w wysuwany od frontu blat, posiadający wyprofilowane miejsce na kubek i długopis, bez regulacji wysokości i kąta nachylenia?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiami i frontem szuflady wykonanymi z tworzywa ABS z możliwością dopasowania kolorystyki do blatów szafki?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w celu ograniczenia miejsca koniecznego do obsługi szafki, zwłaszcza blatu bocznego, będzie wymagał, aby szafka posiadała blat wysuwany z frontu, z możliwością całkowitego schowania blatu pomiędzy szufladą a komorą, który nie będzie wymagał dodatkowego miejsca z boku szafki?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy w związku z częstym uszkodzeniem szafek, polegającym na uderzeniu wystającymi uchwytami drzwiczek czy szuflady podczas przetaczania szafki, Zamawiający będzie wymagał aby szafka posiadała nie wystające poza obrys szafki, w postaci wyprofilowania w drzwiczkach i froncie szuflady?

Nie, zgodnie z SIWZ