Pakiet nr 5                                                                                                       Załącznik nr 2A

Pełna nazwa  ultrasonografu 	…………………………………………………….

Producent/ Kraj			…………………………………………………….

Rok produkcji			…………………………………………………….

Dystrybutor-Wykonawca		…………………………………………………….

| L.p. | Opis parametrów | Wymagana Wartość graniczna | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna |  |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2017. Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | Tak |  |  |
| 2. | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2-18 MHz |  |  |
| 3. | Dynamika systemu w dB | > 260 dB |  |  |
| 4. | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | Tak |  |  |
| 5. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | min 120 000 |  |  |
| 6. | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych. | min 3 |  |  |
| 7. | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | Tak |  |  |
| 8. | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni | min 19” |  |  |
| 9. | Rozdzielczość monitora LCD | min 1280x1024 |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył. | Tak |  |  |
| 11. | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |  |
| 12. | Przyciski funkcyjne z możliwością programowania różnych funkcji pomiarowych i obrazowych w zależności od rodzaju badania | Tak |  |  |
| 13. | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm | Tak |  |  |
| 14. | Waga aparatu max. 80 kg | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów. | Tak |  |  |
| 16. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | Tak |  |  |
| 17. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM. | Tak |  |  |
| 18. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD | Tak |  |  |
| 19. | Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive | Tak |  |  |
| 20. | Eksportowanie na nośniki przenośne HDD | Tak |  |  |
| 21. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |  |
| 22. | Wewnętrzny dysk twardy HDD | Tak |  |  |
| 23. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
| 24. | Videoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań z opisem i zdjęciami | Tak |  |  |
| 26. | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak |  |  |
| 27. | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak |  |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 1. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 36 cm | Tak |  | 36-38 cm – 0 pkt. >38 cm - 5 pkt. |
| 2. | Suwaki wzmocnienia strefowego – min. 8 suwaków | Tak |  |  |
| 3. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia min. 18 | Tak |  |  |
| 4. | Porównywanie min. 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta, z różnych dat badań | Tak |  |  |
| 5. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 4 stref | Tak |  |  |
| 6. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 400 obr/sek | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa | Tak |  |  |
| 8. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | Tak |  |  |
| 9. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
| 10. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy – typ „Inversia fazy” | Tak |  |  |
| 11. | Obrazowanie trapezowe min. +/-20 stopni | Tak |  |  |
| 12. | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
| 13. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak |  |  |
| 14. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego, wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
| 15. | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
| 16. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
| 18. | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera tkankowego | Tak |  |  |
| III | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |  |
| 1. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 14 m/sek przy zerowym kącie | Tak |  | >16 m/sek - 5 pkt. |
| 2. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-20 mm | Tak |  |  |
| 3. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. +/- 25 stopni | Tak |  | >25 stopni - 5 pkt. |
| 4. | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
| 5. | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej na obrazach ruchomych i zamrożonych | Tak |  |  |
| 6. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 7. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
| 8. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie. | Tak |  | >15 m/sek - 10 pkt. |
| IV | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |  |
| 1. | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  |  |
| 2. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni | Tak |  | >25 stopni - 5 pkt. |
| 3. | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | Tak |  |  |
| V | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz kierunkowy power doppler | Tak |  |  |
| VI | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym. | Tak |  |  |
| 1. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, naczyń, tarczycy, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, kardiologiczne. | Tak |  |  |
| 2. | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 10 | Tak |  |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. | Tak |  |  |
| 4. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes min. na odcinku 2 cm | Tak |  |  |
| VII | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych, wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak |  |  |
| 1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | Tak |  |  |
| 2. | Liczba elementów – 700 | Tak |  |  |
| 3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni. | Tak |  |  |
| 4. | Praca w trybie II harmoniczne | Tak |  |  |
| VIII | Głowica convex śródoperacyjna typu I lub H | Tak |  |  |
| 1. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-11 | Tak |  |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 120 | Tak |  |  |
| 3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 40 stopni. | Tak |  |  |
| 4. | Praca w trybie II harmoniczne | Tak |  |  |
| X | Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert. | Tak |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczną sektorową, szerokopasmową zakres częstotliwości min 3.0 -6,0 MHz Liczba elementów min. 90 | Tak |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicach liniowych, – wymienić min. 2 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  | 100-199 cm – 0 pkt. >200 cm – 5 pkt. |
| 5. | Możliwość rozbudowy o tryb dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych. Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 5-18 MHz. Liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/-4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity. Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 4-11 MHz. Liczba elementów tej głowicy min. 140. Kąt skanowania min. 170 stopni. | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o moduł Kardiologiczny z trybem Dopplera Ciągłego (CWD) z rejestrowaną prędkością min. 18 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o Tryb M oraz anatomiczny M – mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii na zamrożonych obrazach. | Tak |  |  |
| XI | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) 36 miesięcy. | Tak |  |  |
| 2. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta . | Tak |  |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i dostępny autoryzowany serwis pogwarancyjny. | Tak |  |  |
| 5. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  |  |
| 6. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  |  |
| 7. | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu USG i serwis na terenie Polski (dokumenty załączyć) | Tak |  |  |
| 8. | Instrukcja obsługi aparatu USG w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem). | Tak |  |  |

…………………………

Miejscowość, data

…………………………….

Podpis osoby upoważnionej