## 2018
Nr Pakietu | Szczegółowy opis stentgraftów aortalnych | Punktacja/ Warunek konieczny | ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Wartosć brutto | Nr katalogowy | Nazwa sprzetu, Producent
1 | Stentgraft aortalny do tętniak aorty brzusznej z systemem nadnerkowym nitinolowy z możliwością zastosowania do metody kominowej, przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu |  | 27
| Proteza rozwidlona | K
| Proteza zarejestrowana do metody kominowej zaopatrywania tętniaków. | K
| główna część protezy, tzw. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie ( z możliwością zamiany na podstawowe body trzyelementowe) . | K
| przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 245mm. | K
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm | 1
| stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) | 1
średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych
| przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 70-80mm | 1
| proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 23-36mm | K
| okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego | K
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 46mm) | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
2 | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem podnerkowym pokryty PTFE, przeznaczony dla pacjentów z dłuższym odcinkiem podnerkowym tętniaka, tętniakami przechodzącymi na tt.biodrowe, umożliwiający założenie protezy przez preparowanie tylko jednej pachwiny i nakłucie drugiej z możliwością ponownego złożenia i ponownej zmiany położenia części proksymalnej. |  | 27
| Proteza rozwidlona, wielomodułowa | K
| główna część protezy, tzn. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie. | K
| konstrukcja stentu podporowego z nitinolonu | K
| system podnerkowy, tzn. proteza zakończona na poziomie poszycia | K
| materiał od wewnątrz stentu z PTFE | K
| system mocowania podnerkowego-haczyki | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| giętkość modułów | K
| możliwość zaopatrywania szyi pod tt. nerkowymi od 15mm | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.35mm w modelach standardowych) | K
| przedłużki aortalne i biodrowe | K
| możliwy system wprowadzania kolateralnego przezskórny | 1
| możliwość zakładania do poszerzonych tt.biodrowych do 25mm (średnica części biodrowej przedłużki kontralateralnej do 27mm w modelach standardowych) | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | 1
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 45mm) | K
| hemostatyczne koszulki naczyniowe do wprowadzania protezy | K
| część proksymalna stentgraftu, czyli segment podnerkowy, z możliwością ponownego złożenia po rozprężeniu i zmiany położenia w szyi tętniaka. | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
3 | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym , nitinolowy z odgałęzieniem do tętnicy biodrowej wewnętrznej - branchowany, przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu, możliwością zastosowania go w pilnych przypadkach jako unilateralny , z możliwością zastosowania odnogi do tętnic biodrowych wewnętrznych.
poz . 1 | Proteza rozwidlona |  | 10
| Proteza rozwidlona | K
| główna część protezy, tzw. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie | K
| przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 205mm. | K
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | 1
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm | 1
| stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min 36mm w modelach standardowych) | K
| średnica części biodrowej 10-27mm w modelach standardowych | 1
| przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80-100mm | K
| hydrofolne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 23-36mm | K
| okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego | 1
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 44mm) | K
| możliwość zaopatrzenia tętniaków tętnic biodrowych wspólnych po obu stronach. | 1
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników i cewników do wprowadzenia protezy. | K
| system części biodrowej nitinolowy | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2) cewników i koszulek do wprowadzenia protezy | K
poz. 2 | Proteza rozwidlona z jednostronnym elementem branchowanym do tętnicy biodrowej wewnętrznej |  | 5
| Proteza rozwidlona | K
| główna część protezy, tzw. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie | K
| przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 205mm. | K
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | 1
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm | 1
| stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min 36mm w modelach standardowych) | K
| średnica części biodrowej 10-27mm w modelach standardowych | 1
| przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80-100mm | K
| hydrofolne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 23-36mm | K
| okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego | 1
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 44mm) | K
| odnogi części biodrowej rozwidlone umożliwiające wprowadzenie protezy do tętnicy biodrowej wewnętrznej i zewnętrznej – tak zwany stentgraft branchowany w części dystalnej. | K
| element biodrowy, branchowany o średnicy w części proksymalnej do 18mm i w części dystalnej do 14mm. | K
| element biodrowy, branchowany o długości od 85mm do 120mm (wymóg minimalny) | 1
| możliwość zaopatrzenia tętniaków tętnic biodrowych wspólnych po obu stronach. | 1
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników i cewników do wprowadzenia protezy. | K
| system części biodrowej nitinolowy | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2) cewników i koszulek do wprowadzenia protezy i systemu branchowanego. | K
RAZEM
4 | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, nitinolowy z wycięciami lub fenestrami (na zamówienie) w częsci proksymalnej - ,,Scallop", przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka nietypowo położonymi tetnicami trzewnymi i nerkowymi wymagającymi indywidualnego wyprodukowania protezy dla pacjenta. |  | 15
| Proteza rozwidlona | K
| przy konfiguracji dwuelementowej długość jednej strony stentgraftu do 270mm. | 1
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm | K
| stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | K
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) | K
| średnica części biodrowej 9-24mm w modelach standardowych | 1
| przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 20-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80-120mm | K
| w zestawie przedłużka proksymalna z wykonanymi na zamówienie wcięciami na tętnice nerkowe, trzewne. | K
| przedłużka proksymalna o średnicy od 20mm do 36mm i długości od 40mm do 70mm | 1
| przedłużka proksymalna zaopatrzona w koronę o długości min 15mm zaopatrzona w haczyki mocujące. | K
| hydrofolne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy z ewentualnymi indywidualnie wykonanymi wycięciami - „scallop” - (średnica do 46mm) | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
5 | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem podnerkowym oparty na konstrukcji dwóch długich niezależnych stentów krytych otoczonych workami wypełnianymi polimerem. |  | 10
| Proteza dwumodułowa | K
| dwa niezależne stenty aortalno-biodrowe wprowadzane równolegle przez prawą i lewą tętnicę udową | K
| Stenty aortalno-biodrowe kryte stalowe lub kobaltowo-chromowe | 1
| materiał zewnętrzny pokrywający na całej długości stentów z dakronu lub PTFE | 1
| system mocowania tzw. podnerkowego z wolną nie pokrytą częścią stentów części aortalnej maksymalnie do 5mm | K
| długość w/w stentów od 100mm do 200mm | K
| każdy ze stentów otoczony workiem z tworzywa o średnicy do 70mm każdy wypełnianym podczas zabiegu polimerem | K
| worki po wypełnieniu polimerem mają likwidować wolną przestrzeń tętniaka | K
| polimer do wypełniania worków w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu u danego pacjenta | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm długości | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 28mm | 1
| średnica części biodrowej 9-35mm w modelach standardowych | K
| w zestawie w zabezpieczeniu przedłużki- stenty kryte do przedłużenia stentgraftu do tętnic biodrowych zewnętrznych o średnicy do 14mm | K
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| niezbędne balony do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość wykorzystania stentgraftu jako unilateralny | 1
| możliwość zamiany na stentgraft nitinolowy rozwidlony aortalno-dwubiodrowy z systemem uszczelniania części proksymalnej za pomocą pierścieni wypełnianych polimerem | K
| w przypadku konieczności przechowywania polimeru w niskich temperaturach zapewnienie atestowanej chłodziarki z atestowanym termometrem | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2) cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
6 | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, nitinolowy z mozliwością zamiany na stentgraft stalowy, przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu |  | 20
| Proteza rozwidlona | K
| proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga ipsi I kontrlateralna | K
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm | 1
| stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) | 1
średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych
| przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 70-80mm | 1
| proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 23-36mm | K
| okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego | K
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 46mm) | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
7 | Stentgraft aortalny wielomodułowy do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, nitinolowy pokryty PTFE, przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu z szerokimi i prostymi tętnicami biodrowymi zewnętrznymi, z wąską szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu |  | 7
| Proteza rozwidlona | K
| proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga ipsi I kontrlateralna | K
| przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu minimum 210mm. | K
| konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| materiał zewnętrzny PTFE | K
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| możliwość zaopatrywania szyi pod tt. nerkowymi od 15mm | 1
| stosowanie do zagiętych szyi do 60 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | 1
| możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy od 18mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.20mm w modelach standardowych) | 1
| średnica części biodrowej 10-22mm w modelach standardowych | 1
| przedłużki biodrowe w zestawie | K
| główna część brzuszna protezy o średnicy 20-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80mm | 1
| proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 18-32mm | K
| okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego | K
| możliwość zamiany na stentgraft piersiowy prosty i taperowany (średnica do 44mm) | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
8 | Stent tkany wielowarstwowy do zapatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych i obwodowych – regulator przepływu.
poz. 1 | Stent aortalny, przeznaczony dla pacjentów z wielopoziomowymi tętniakami piersiowo-brzusznymi nie kwalifikujących się do stentgraftów wielomodułowych. |  | 6
| stent drobno tkany (technologia Mesch) | K
| stent metalowy | K
| stent zamkniętokomórkowy | K
| budowa cylindryczna | K
| długość stentu od 100 do 200mm | 1
| średnica od 25mm do 45mm | K
| system dostarczania średnicy do 20F | 1
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
poz. 2 | Stent aortalny, przeznaczony dla pacjentów z tętniakami tętnic obwodowych (biodrowych i kończyn). |  | 8
| stent drobno tkany (technologia Mesch) | K
| stent metalowy | K
| stent zamkniętokomórkowy | K
| budowa cylindryczna | K
| długość stentu od 30 do 120mm | 1
| średnica od 6mm do 16mm | K
| system dostarczania średnicy do 12F | 1
| hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | 1
| balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
RAZEM
9 | Stent samorozprężalny kryty PTFE
| stent nitinolowy samorozprężalny | 1
| pokrycie stentu cienkościennym PTFE | K
| średnice od 5-13mm | 1
| proteza nasączana heparyną | K
| powłoka PTFE wewnątrz stentu | 1
| długość stentu 2,5-5cm | K | 3
| długość stentu od 10 cm | K | 4
| długość stentu 15 cm | K | 5
| długość stentu 25 cm | K | 4
RAZEM
10 | Zestaw ratunkowy do dodatkowej fiksacji części proksymalnej stentgraftu za pomocą dodatkowych wkrętów |  | 6
| Stentgraft proksymalny cylindryczny z koroną nadnerkową | K
| Stent nośnikowy nitinolowy | K
| materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | 1
| dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| długość części krytej protezy 49 – 70mm | K
| średnica protezy 23-36mm | K
pokrycie hydrofilne systemu wprowadzającego
| specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego. | K
| koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni) | 1
| zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym | K
| cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym. | 1
| Cewnik przystosowany do wprowadzania wkrętów do aorty brusznej i piersiowej | K
| Zautomatyzowany system dostarczający wkręty | K
| wkręty stożkowe w zestawie | K
RAZEM
11 | Balon do profilowania stentgraftów |  | 10
| cewnik balonowy do poszerzania stentgraftów | K
| balon lateksowy | 1
| balon średnicy 20-40mm | K
| szaft przepuszczający prowadnik 0,038” | K
| cewnik kompatybilny z koszulką 12F | 1
RAZEM
12 | Stenty kryte do zaopatrywania izolowanych tętniaków biodrowych |  | 10
| stent nitinolowy samorozprężalny | K
| poszycie stentu z poliestru lub dakronu lub PTFE | K
| części krytej stentu 80-150mm | K
| dodatkowy zakres długości poniżej 80mm | 1
| dodatkowy zakres długości poniżej 150mm | 1
| średnica stentu 16-23mm | K
| dodatkowy zakres średnic poniżej 16mm | 1
| dodatkowy zakres średnic powyżej 24mm | 1
| średnica systemu dostarczającego do 16F | K
RAZEM
13 | Sztywny prowadnik do wprowadzania stengraftów aortalnych: |  | 20
| prowadnik przeznaczony do wszczepiania stentgraftów | K
| Konstrukcja z drutu stalowego | K
| Powlekany substancją hydrofilną | K
| Miękki koniec wprowadzający | K
| Markery widoczne w RTG | 1
| Długość: od 200 cm | K
RAZEM
14 | Koszulka prowadząca sterowalna |  | 10
| specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego. | K
| długość cewnika roboczego do 55mm (wymóg minimalny) | K
| średnice cewnika roboczego do 8,5F (wymóg minimalny) | K
| koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni) | K
| zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym | 1
| cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym. | 1
RAZEM