Łódź, 24.01.2018 r.

dotyczy: świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 4/U/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Dotyczy zadania 28

- Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1-3 z zadania 28 (tj.  defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu prod. Nihon Kohden) do osobnego pakietu. W pakiecie nr 28 znajdują się urządzenia więcej niż jednego producenta, co wyklucza możliwość złożenia oferty w postępowaniu przez jedyny autoryzowany serwis urządzeń firmy Nihon Kohden w Polsce. Wyłącznie autoryzowany serwis w/w. urządzeń medycznych gwarantuje przeprowadzenie czynności serwisowych na najwyższym poziomie, zgodnie z wymaganiami producenta oraz przy zastosowaniu jedynie oryginalnych części zamiennych. Prawidłowo przeprowadzony okresowy przegląd techniczny urządzeń medycznych pozwoli na bezpieczne użytkowanie ich w okresie miedzy kolejnymi przeglądami technicznymi.

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 101

- Dotyczy SIWZ III p. 3.8b oraz 3.9d; umowy § 1 ust. 9b, ust. 10d, ust. 10i: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym. Tak.

- Dotyczy SIWZ p. 3.9n oraz umowy § 1 ust.10n: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu usunięcia awarii do 14 dni. Wydłużenie terminu usunięcia awarii, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych wpłynie pozytywnie na ewentualną cenę części zamiennych, gdyż da możliwość skorzystania ze źródeł pozaeuropejskich. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ p. 3.7 oraz umowy § 1 ust. 8: Prosimy o wyjaśnienie które zapisy Zamawiający będzie stosował w przypadku wystąpienia awarii, ponieważ zapisy SIWZ i umowy nie pokrywają się. 
W załączeniu modyfikacja zapisów SIWZ.

- Dotyczy SIWZ p. 3.9k, 3.9n, umowa § 1 ust. 10j, 10n, § 5 ust. 1.4 użycie części nowych: Aparat VIVID 3 EXP jest aparatem, do którego już od kilku lat producent nie zapewnia niektórych części zamiennych. W związku z tym do naprawy tego aparatu może zajść konieczność użycia części używanych, rekondycjonowanych bądź zamienników. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego użycia części nowych z umowy i SIWZ. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Dotyczy załącznika numer 1: Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka

w numerze postępowania. Tak nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu 69 Pompy CodanArgus

Producent Codan Argus wymaga co 2 lata wymiany w pompach 606 i 707 akumulatorów.

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy należy skalkulować w przeglądzie wymianę akumulatorów? Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2 – dotyczy Pakietu 72

Wg procedury przeglądu obowiązkowo co 12 m-cy w respiratorach NPB840 należy wymienić czujnik tlenu.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że do kalkulacji przeglądu należy doliczyć czujnik O2? Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3 – dotyczy Pakietu 72

Wg procedury przeglądu respiratorów należy przeprowadzić testy bezpieczeństwa elektrycznego.

Czy Zamawiający będzie wymagał Świadectwa kwalifikacji SEP  „E” i „D”? Zgodnie z zapisami specyfikacji dotyczącymi sprzętu kategorii A oraz B.

Pytanie nr 1

W paragrafie 3.3. SIWZ zamawiający wymaga wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia oraz ich instrukcje obsługi, z potwierdzeniem wykonania tych czynności. Czy w związku z powyższym aby zamawiający miał pewność prawidłowo wykonanych pomiarów będzie wymagał od wykonawców dla pakietu 9  listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wymaganych przez producenta wraz z aktualnymi świadectwami kalibracji? Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia  będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych ? Tak.

Pytanie 3

Ustawa o wyrobach medycznych  celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta  dla urządzeń z pakietu 9 zostały wymienione części zużywalne według  harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

Tak.

Pytanie 4

W pakiecie 9 są aparaty Fabius Tiro produkcji firmy Draeger.   Aparaty te są wyposażone w  analizatory gazów SCIO oraz Vamos, a także parowniki Vapor 2000. Czy Zamawiający wymaga podczas przeglądu  aparatu do znieczulania Fabius Tiro  wykonania przeglądu całości stanowiska do znieczulania łącznie z analizatorem gazów i parownikiem? Tak.

Pytanie 5

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się dla urządzeń  z pakietu 9  na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy poniższej.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców

| Fabius Tiro |  |  |
| --- | --- | --- |
| MX08832 | ZESTAW 2-LETNI FABIUS Tiro | 8szt |
| MX08834 | FILTR 37MM | 8szt |
| Infinity Gamma XL |  |  |
| 2866726 | NBP air filter | 2szt |
| MS31385 | Lithium-ion battery | 2szt |
| Scio Four Oxi |  |  |
| 6871276 | FILTER MAT MGD | 4szt |
| 8601238 | DREN NAFIONOWY | 4szt |
| MX08834 | FILTR 37MM | 4szt |
| 6870522 | O-ring (black) | 4szt |
| 6870529 | O-ring (green) | 4szt |
| Vamos |  |  |
| 6870846 | FILTER | 2szt |
| MX08834 | BACTERIA FILTER | 2szt |
| Vapor 2000 |  |  |
| MX08235 | 2-year Vapor kit | 4szt |

Zgodnie z zapisami specyfikacji, załącznik nr 7.

Pytanie 1: dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia w ofercie cenowej wymianę akumulatorów

w defibrylatorach, czy ewentualna wymiana akumulatorów będzie traktowana jako osobne zlecenie?

Jako osobne zlecenie.

Pytanie 2: : dotyczy pakietu 28

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego pakietu poniższych trzech urządzeń firmy OLYMPUS  co umożliwi złożenia naszej firmie konkurencyjnej oferty:

| 8128 | automatyczna myjnia termicz. ETD-2 |
| --- | --- |
| 7312237 | video procesor CV-145 w zestawie z MZ095300 |
| 7301846 | źródło światła zimnego CLE-145 w zestawie z MP095500 |

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 9

Wykonawca prosi o zmianę w powyższym A na B  pakiecie kategorii sprzętu w celu złożenia konkurencyjnej oferty Zamawiającemu. Jednocześnie oznajmiamy, że na sza firma ma ogromne doświadczenie w pełnym serwisie sprzętu i nasi inżynierowi byli szkoleni w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Pytanie 2. Dotyczy zapisów SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni. Termin nie ulega zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA