Łódź,  22.01.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę systemu neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej i laryngologii   – nr sprawy 2/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8,9 zapisywanie potencjałów EMG na życzenie operatora ze względu na ujęcie w raporcie danych które ułatwią analizę?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 11 aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min 0-30mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1, 4, 7 i 10 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu 80V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50-250 us do wyboru za pomocą oprogramowania?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 15 menu w języku angielskim ale z podpowiedziami graficznymi ułatwiającymi podłączenie urządzenia?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 16,18 aparat bez możliwości archiwizacji danych w pamięci aparatu natomiast zapisującymi raporty w pliku .pdf który można który można w bardzo łatwy sposób przeanalizować bez konieczności dodatkowego oprogramowania?

Odpowiedź: Nie, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 19 możliwość drukowania raportów do pliku .pdf?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści w punktach 21,22,23,25 rurki intubacyjne dotchawicze ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Rurki dostępne w różnych rozmiarach : o przekroju 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9. Brak konieczności naklejania elektrod odbiorczych na rurki intubacyjne w celu wykluczenia błędów pomiaru. W komplecie z dwiema elektrodami igłowymi powrotną oraz uziemiającą?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy zamawiający dopuści w punkcie 24 sondę monopolarną dającą możliwość mapowania struktur bez konieczności odpowiedniego przykładania wymaganej elektrody  bipolarnej. Elektroda monopolarna o długości 15,9cm na kablu min 2,5m?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 26,27 jednorazowe elektrody monopolarne o końcówce płaskiej 0,5mm z kablem min 2,5m?

Odpowiedź; Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 28 elektrody jednorazowe odbiorcze dwukanałowe sparowane izolowane do ok. 5 mm od końcówki. Odległość między elektrodami 2,5mm. Długość 12 mm

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 30 urządzenie bez możliwości komunikacji z tabletem poprzez sieć WiFi?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 31,32 urządzenie bez możliwości obsługi skaneru ale z opcją łatwego wpisywania danych pacjenta poprzez dotykowy ekran?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.