Łódź,  22.01.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę systemu neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej i laryngologii   – nr sprawy 2/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1 – zał.2a, poz.6

Czy Zamawiający wymaga min.4 kanały EMG do monitorowania nerwów w laryngologii i chirurgii endokrynologicznej?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytanie 2 – zał. 2a, poz.26

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody igłowe typu SDN ( dł. igły min.20mm, dł. przewodu min.3m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, produkt jednorazowy?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3 – zał.2a,poz.28

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody igłowe typu SDN ( dł. igły min.20mm, dł. przewodu min.1,5-2m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1,5mm, produkt jednorazowy?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 4-zał.2a,poz.29

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw powiększający do wizualizacji struktur nerwowych podczas chirurgii tarczycy z oprawą typu okularowego z powiększeniem 2,5 o polu ostrości na jednym dystansie 45 cm. Dodatkowo opaska mocująca zabezpieczająca trwałe położenie zestawu powiększającego z możliwością zamocowania oświetlacza LED na klips magnetyczny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.