Załącznik Nr  4b

Zestawienie parametrów technicznych aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Wykonawca:	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2017 – 2018 ……………… (podać)

| Lp. | #### Parametry sprzętu do fakoemulsyfikacji | ##### WYMAGANE | ##### OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irygacja – aspiracja |  |  |
| 1. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 2. | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min. | TAK |  |
| 3. | Zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji/aspiracji min. 0-700 mmHg. | TAK |  |
| 4. | Przepływ zwrotny – reflux w zakresie 140 mmHg |  |  |
| 5. | Sensor irygacji – sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego | TAK |  |
| 6. | ## Kaseta pompy perystaltycznej z membraną, po której przesuwają się rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | TAK |  |
| 7. | ## Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 8. | ## System stabilizacji komory przedniej, automatycznie ## kompensujący wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego ## w czasie zabiegu, pracujący w zakresie 20-110 mmHg |  |  |
|  | Fakoemulsyfikacja |  |  |
| 9. | Głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, tj. ultradźwięków generowanych w osi głowicy | TAK |  |
| 10. | ## Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji w zakresie min. 1-100 pulsów /sek. | TAK |  |
| 11. | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 12. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybia „burst” w zakresie min. 2-500 ms | TAK |  |
| 13. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu ,,bypass” ( specjalny otwór w ściance bocznej) |  |  |
|  | Witrektomia przednia |  |  |
| 14. | Napęd noża do witrektomii – pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyn zamykającej port | TAK |  |
| 15. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 3500 cięć/min. | TAK |  |
| 16. | Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii | TAK |  |
|  | ### Diatermia |  |  |
| 17. | ### Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 18. | ### Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 19. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 20. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 21. | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji. | TAK |  |
| 22. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożenego |  |  |
| 23. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 24. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 25. | Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu na zapis video | TAK |  |
| 26. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 27. | Zintegrowany statyw kroplówki oraz podstawa jezdna | TAK |  |
| 28. | Złącze USB umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci |  |  |
| 28. | Zasilanie 220÷240V/50-60Hz | TAK |  |
| 29. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Deklaracja Zgodności Producenta oraz Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| 32. | Wyposażenie aparatu: konsola – 1 szt. przełącznik nożny – 1 szt. pilot zdalnego sterowania – 1 szt. pokrowiec ochronny – 1 szt. nośnik pamięci usb – 1 szt. głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej - 4 szt. głowica do automatycznego wszczepu soczewek sterowana za pomocą przełącznika nożnego – 4 szt. końcówki bimanualne – 4 kpl. pęseta do diatermii – 3 szt. przewód do diatermii – 3 szt. kluczyk do odkręcania tipów głowicy – 3 szt. witrktom przedni 23Ga – 6 szt. | TAK |  |
| 33. | Gwarancja przez cały czas trwania umowy – obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe | TAK |  |
| 34. | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max. 48 godzin (dni roboczych) | TAK |  |
| 35. | Aparat zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż trzy dni robocze | TAK |  |
| 36. | Nr kontaktowy serwisu wydzierżawiającego | TAK |  |
| 37. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wersja papierowa (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 38. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

…………….…dnia……………

....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo