Łódź,  04.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego kardiologicznego   – nr sprawy 25/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w pakiecie nr 9  na Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej  kompatybilny  z urządzeniem  IABP S98 o poniższych parametrach:

- dostępne balony o profilu 7,5 F o wym. 25cc, 34cc, 40cc,

- sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową

- port do pomiaru ciśnienia

- jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu  (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem)

- konstrukcja membrany balonu typu „folded designe”

- budowa shaftu typu „co lumen”, bez zbrojenia

- długość robocza cewnika w zakresie 710-730mm

- koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną

- termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy

- instrukcja obsługi w języku polskim

- kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy minimum 0,027”

- kompatybilny z konsolą Datascope

- prowadnik pokryty PTFE

- markery widoczne w skopii

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.