## Arkusz1
Pakiet 1
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco -kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal
a | Płytka LCP do bliższej nasady kości ramiennej, płytka długa 3-13 otworów, dł.110-290mm | 2
b | Płyta LCP do bliższej nasady kosci ramiennej, płyta krótka 3-5 otworów, dł 90-114mm | 3
2 | Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej
a. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużne otwory blokująco - kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | 2
b | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przednio-bocznego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65mm do 208mm. Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59mm do 201mm. | 2
c | Płyty zmiennokątowe do łokcia. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, 69-199mm. Płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów, 69-189mm. Materiał stal | 2
3 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kosci promieniowej
a. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe -uniwersalne.Materiał stal. | 2
4 | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3.5 i 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5/4,0Nm (3,5/5,0mm). Materiał stal.
a | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3.5, długość od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
b | płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
c | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, długość od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
d | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
e | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kocia blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema klumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal | 1
5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:
a | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm | 2
b | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki | 2
c | płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiadająca ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. Materiał stal | 2
d | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokatowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokatowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujace 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kosci strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal. | 2
6 | Płytki anatomiczne do stopy
a | Płytka o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T -VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Materiał: stal. Różne rodzaje płyt: - Płyty X - płyty X w rozmiarach: 23,5 x 15 mm; 27 x 18 mm; 32 x 20 mm i 36 x 20mm; - Płyta prosta 2 i 4 otwory - płyta prosta o długości 27 i 40 mm. Płyta L 2 i 4 otwory - płyta o długości 37, 44 i 62 mm; - Płyta T 2 i 4 otwory - płyta o długości 38, 45 i 64 mm. - Płyta T 4 otwory - płyta o długości 42 mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 0 - 7 mm. - Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory - płyta o długości 35, 42 i 60 mm. - Płyty anatomiczne MTP - płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni) o długości 42, 52 i 57 mm. - Płyty anatomiczne MTP - płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. - Płyty anatomiczne - TMT - płyty w rozmiarach krótkim, długim oraz typu T o długościach 39, 43 i 48 mm. | 1
7 | Płytki anatomiczne do dalszej nasady kości strzałkowej
a | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał stal. | 2
8 | Płytki do obojczyka
a | Płyta anatomiczna do obojczyka dolno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa) w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal.Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Implant tytanowy z anatomicznym ugięciem 12°, ułatwiającym jej założenie. Płytki prawe i lewe w następujących rozmiarach od 4 do 7 otworów oraz o 3 głębokościach haków: 12, 15 i 18 mm. Materiał; stal. | 2
9 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco -kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.
a | płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | 1
b | płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391 mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | 1
10 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty LCP otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach sr. 5.0mm W części dalszej płytki LCP LISS otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal
a | płyta do dalszej nasady kości udowej dł. Od 156-316mm | 1
b | płyta do bliższej nasady kości piszczelowej dł. Od 140mm-300mm | 1
c | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa) W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami - w różnych kierunkach śr 5,0 i 7,3 mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3) samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokreta dynamometrycznego 4,0Nm Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5,0/7,3 mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5,0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Możliwosc użycia srub blokowanych zmiennokatowo - kat ustawienia sruby odchylony max. o 15st od osi.Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę | 1
11 | Płytki proste 3.5mm
Płytka prosta, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna 3,5mm Płytka prosta, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal. Różne rodzaje płyt:
a | płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów - od 59 do 163mm. | 4
b | płyty przynasadowe: Długość od 6 do 18 otworów - od 86 do 242 mm | 1
c | Płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów - od 70 do 315mm. | 1
d | Płyta tubularna z otworami pod śruby o średnicy 3,5mm. Długość płyty od 28mm do 148mm liczba otworów od 2 do 12. | 2
12 | Płyty proste anatomicznie 4.5/5.0mm
Płyty proste, rekonstrukcyjnej anatomicznie, blokująco -kompresyjne niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal
a | Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów - od 229 do 336mm | 2
13 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych
a | Cable System - system kabli ortopedycznych Systemu kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implatowanej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenia zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. komplet stanowi kabel oraz pin | 5
14 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego
a | Płyta do wyrostka łokciowego zmiennokątowa. Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o sredni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace z gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco –kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilosc otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal | 2
15 | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej.
a | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony tylno -przyśrodkowej płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod kątami - w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwór gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby bloko płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe 3.5, dług. od 69 do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. Płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.Płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | 2
b | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do bliższego konca kosci piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umo żliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzedach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z moż liwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 3,5 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o srednicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygieciem. W czesci trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z czesci z czerema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych/zmiennokatowych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmennokatowe blokowane 3,5 - 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty z małym i dużym wygieciem w długosciach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal. | 2
16 | System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego
| System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego z możliwością zastosowania wkrętów blokujących, samogwintujących i korowych: płyty do osteotomii kości piszczelowej zakładane od przyśrodka lub z dostępu bocznego. Płyty do osteotomii nasady dalszej kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Wykonane z tytanu | 2
17 | System śruby kaniulowanych
a | Sruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci korowej (duża gestosc gwintu), srednica główki z gwintem 2,2mm, srednica rdzenia 1,2mm, srednica gwintu na koncu sruby 1,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, sruby z niepełnym gwintem w długosciach od 8 do 20mm, gniazdo sruby gwiazdkowe, wykonane w stali i w tytanie | 2
b | Sruby kompresyjne 2.4 i 3.0 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (duża głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 3,5mm, srednica rdzenia 2,0mm, srednica gwintu na koncu sruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby (1,25mm), konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 10 do 40mm, gniazdo sruby gwiazdkowe, srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm, wykonane w stali i w tytanie | 2
c | Śruby kompresyjne 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0 mm, średnica rdzenia 3,0 mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu kirschnera -prowadzącego 1,6 mm, wykonane w stali i w tytanie | 2
d | Sruby kompresyjne 6.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (duża głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 7,5mm, srednica rdzenia 4,8mm, srednica gwintu na koncu sruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 30 do 150mm, gniazdo sruby szesciokatne 4,0mm, srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 2,8mm, wykonane w stali i w tytanie | 2
e | Śruby kaniulowane średnica 2,4, 3,0 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3,0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla śruby 2.4mm i 1,1 mm dla śruby 3,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda typu Stardrive (śruba 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby 3.0mm). Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | 3
f | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm Dostepne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal | 3
g | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm Dostępne podkładki wykonane z PEEK Materiał stal | 2
h | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | 2
i | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | 2
18 | Śruby 7.3mm/5.0mm/4,5mm/3,5mm/2.7mm/2.4 mm
a | Śruby blokowana średnicy 5,0mm., samogwintująca, dł. od 14 do 90 mm., materiał stal | 10
b | Śruba blokowane zmiennokątowo LCP średnicy 5.0 mm,samogwintujaca, dł. od 14 do 100 mm gniazdo srubokreta gwiazdkowe, materiał stal | 4
c | Śruby blokowane w płytce średnicy 5,0mm.,kaniulowana, dł. od 25 do 105 mm., materiał stal | 3
d | Śruby kaniulowane z gwintowana głową lub z gładką głową konikalną, o średnicy 7,3 mm, dł. Od 20-145mm, materiał stal. | 3
e | Śruby korowe średnica 4,5 mm., samogwintująca, dł. od 14 do 100 mm., materiał stal | 20
f | Śruby okołoprotezowe średnicy 5,0 mm, gniazdo śruby sześciokątne. materiał stal. | 8
g | Śruba kaniulowana konikalna (kompresyjna) częściowo gwintowana, zapewniająca kompresję płyty do kości lub kompresję międzyfragmentową. Śruba średnicy 5,0mm, gniazdo śruby sześciokątne, materiał stal | 3
h | Śruby korowe średnicy 3,5 mm dł. od 10mm do 110mm gniazdo sześciokątne, materiał stal | 80
i | Śruby blokowane 3,5mm, samogwintujące, dł od 10mm do 95mm, materiał stal | 200
j | Śruby blokowane zmiennokątowo śr.3,5mm, samogwintujące, dł od 10mm do 95mm, materiał stal | 40
k | Śruba blokowana średnicy 2,4 mm., samogwintująca, dł. od 6 do 30 mm, materiał stal. | 20
l | Śruba korowa średnicy 2,4 mm., samogwintująca, dł. od 6 do 30 mm, materiał stal. | 10
ł | Wkręty blokowane w płycie oraz blokowane zmiennokątowe, z gwintowaną głową, średnica 2,7 mm gniazdo śruby gwiazdkowe, materiał stal. | 40
m | Śruby korowe średnicy 2,7mm, samogwintujące, dł. Od 10mm do 60mm, materiał stal | 8
n | Wkręty blokowane w płycie oraz blokowane zmiennokątowe, z gwintowaną głową, średnica 2,4 mm gniazdo śruby gwiazdkowe, tytanowe lub stalowe. | 3
19 | Podkładki
a | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 2,4mm / 3,0mm. | 2
b | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3,5 mm/4,0 mm | 2
c | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 4,5mm. | 2
d | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 6,5 mm. | 2
e | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 7,3mm. | 2
20 | Gwóźdź udowy boczny
Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkretarzowych. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła.
a | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. | 1
b | Dwie śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm | 2
c | Dwie śruby dystalne blokujące o średnicy 5.0 i długościach 26100 mm oraz o średnicy 6.0 w długościach 26-125 mm | 2
d | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm | 2
21 | Gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny
| Gwóźdz tytanowy do bliższej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych. Gwózdz o anatomicznym kącie ugięcia 6º ML (w przypadku gwoździ długich promień ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa średnicy 11mm wraz ze śrubą antyrotacyjna 6,5mm; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (śruba antyrotacyjna do 105mm). Zażlepka o przewyższeniu: 0 mm. Śruba dystalna 4,9 mm w długości: od 26 mm do 100 mm, z gniazdem sześciokątnym. Rozmiary: długości: (gwoździe krótkie) 200mm, 240mm, (gwoździe długie) 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125º, 130º, 135º. Komplet stanowi: gwóźdz + śruba doszyjkowa + śruba antyrotacyjna + zaślepka + śruba blokujaca | 6
a | Śruba blokująca dystalna średnicy 4,9mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm, długość od 26 do 100 mm . Materiał stal | 6
b | Śruba zaslepiająca do gwoździa, gniazdo sześciokątne 3,5 mm,przedłużenie 0mm. Materiał stal | 6
c | Śruba doszyjkowa średnicy 11.0mm, samogwintująca, długość od 80 do 120 mm ze skokiem co 5mm. Materiał stal | 6
d | Śruba antyrotacyjna średnicy 6.5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0 mm, długość od 60 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Materiał stal | 6
RAZEM
Pakiet 2
Lp. | Płytki tytanowe blokowane i nieblokowane z możliwością kompresji na poziomie płyty do zaopatrywania złamań w obrębie dłoni i stopy. Płytki w kształcie litery T, segmentowe, trapez i proste. Grubość płytek blokowanych od 0,8 mm do 1,3 mm. Otwory pod śruby blokowane i korowe: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.3mm. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki krótkie i długie. Możliwość wstępnej stabilizacji. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytki jednootworowe haczykowe. Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 2
2 | Płytki, drabinkowe skośne, . Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 2
3 | Płytki w proste, blokowane, 4 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 19mm, grubość 0.8mm | 2
4 | Płytki w ksztalcie litery T, blokowane, 8 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 25mm, grubość 0.8mm | 2
5 | Płytki rotacyjne, blokowane, 6 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 23mm, grubość 0.8mm | 2
6 | Płytki typu w kształcie trapezu, blokowane, 8 otworowe, dlugość 21mm, grubość 0.8mm | 2
7 | Płytki typu w kształcie trapezu, blokowane, 8 otworowe, dlugość 29mm, grubość 1.0mm | 2
8 | Płytki proste, blokowane, 4 otworowe, długość 27mm, grubość1.3mm | 2
9 | Płytki proste, kompresyjne, 6 otworowe, długość 42mm, grubość 1.3mm | 2
10 | Płytki w kształcie litery T, kompresyjne, 6 otworowe, długość 35mm, grubość 1.3mm | 2
11 | Płytki proste z mostem, nieblokowane, stablizacyjne, 4 otworowe, , długość 23mm, grubość 1.0 mm | 2
12 | Płytki proste, nieblokowane, stablilizacyjne, 6 otworowe, długość 30 mm, grubość, 1.0 mm | 2
13 | Płytki proste, w kształcie litery T,Y. Grubośc płytek 1.3 mm. | 2
14 | Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, trapezowe. Grubośc płytek 1.3 mm. | 20
15 | Śruby blokowane o średnicy 1.5 i długości 4-13mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 20
16 | Śruby blokowane o średnicy 2.0 i długości 6-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego. | 20
17 | Śruby korowe o średnicy 1.5 i długości 4-24mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 20
18 | Śruby korowe o średnicy 2.3 i długości 5-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 20
19 | Śruby korowe o średnicy 2.0 i długości 4-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 20
RAZEM
Pakiet 3
Lp. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej. Płytki w kształcie litery T, U, delta, z opcją bocznego otworu stabilizacyjnego. Grubośc płytek do 1,6 mm. Otwory pod śruby blokowane 2.5 mm i śruby korowe 2.5mm. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Możliwość wstępnej stabilizacji. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytki w ksztalcie litery T, 9 i 11otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 51mm i 66mm | 2
2 | Płytki w ksztalcie litery U, 10 I 12 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 34, 41 i 42mm | 2
3 | Płytki korekcyjne", 11 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 54mm | 2
4 | Płytki korekcyjne, 10 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 44mm | 2
5 | Płytki typu delta i delta z opcja bocznego otworu stabilizacyjnego, wąskie i szerokie, krotkie i dlugie, 12,13,14,15 otworowe, | 2
6 | Płytki korekcyjne dłoniowe XL, 20 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, długość 104mm, szerokość 22mm. | 2
7 | Śruby blokowane o srednicy 2.5 i długości 8-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 30
8 | Śruby korowe o srednicy 2.5 i długości 8-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 20
RAZEM