Łódź, 19.09.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 34/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy par. 4 projektu umowy

Prosimy o poprawienie numeracji w niniejszym paragrafie – W załączeniu wzór umowy.

- Dotyczy pkt. 4 (po zmianie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1) par. 4 projektu umowy oraz opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.1. tiret 5 „wykonaca jest zobowiązany: zabezieczyć dlugie serie….”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wszystkich wyrobów z terminem ważności min. 4 m-ce?  Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie metodyk oraz instrukcji obsługi w formie CD/pendrive.

Uzasadnienie: metodyki zawierają średnio 10 stron, intrukcja obsługi 1644 strony.

Zgodnie z SIWZ

- W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3 prosimy o  dopuszczenie dostarczenia metodyk w osobnym segregatorze podpisanych za zgodność z oryginałem wyłącznie na pierwszej stronie. – Tak wyrażamy zgodę.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostawy towaru z 3 dni na 5 dni roboczych. Zgodnie ze specyfikacją.

- Dotyczy § 7 Umowy punkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana analizatora w przypadku trzech awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji (48 miesięcy) dotyczyła tylko awarii, które całkowicie uniemożliwiają pracę analizatora i wymagają wizyty serwisu w Laboratorium ?

Uzasadnienie: W szeregu przypadków analizator może zgłaszać błąd podzespołu, lecz ciągłość pracy analizatora nie zostają przerwane (tzw. błędy niskiego rzędu). W tym przypadku kontakt z serwisem i zgłoszenie problemu nie jest traktowane jako awaria. Przez awarię rozumiany jest przestój analizatora z powodu uszkodzenia niemożliwego do zdalnego usunięcia, gdzie wymagana jest wizyta serwisu połączona z wymianą wadliwego podzespołu. Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pkt. 3 par. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający może podać minimalny próg wykonania umowy?  
Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia z należytą starannością. Podane ilości dotyczą okresu 48 miesięcy.

- Dotyczy punktów pod tabelą cenową

Czy Zamawiający pisząc Ad.25 Oferent winien…. nie powinien podac Ad. 32?

Tak, winno być Ad 32

- Dotyczy tabeli cenowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli cenowej o taką ilość rzędów aby wyszczególnić wszystkie niezbędne wyroby (kalibratory, kontrole, kuwety etc), zamiast podawać wspólną kwotę dla wszystkich tych pozycji?

Zapis: „32… Kontrole, kalibratory, kuwety, odczynniki dod. oraz materiały i części zużywalne potrzebne do wykonania w.w ilości oznaczeń „ oznacza, że należy wyszczególnić cały ww asortyment.

- Dotyczy pkt. 3 par. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na:

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto reklamowanych wyrobów za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedzielę i święta za pomocą emaila, faxu lub telefonu?
Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy paragrafu 9 pkt 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie  do  zawieranej  umowy  następujących zapisów:

„Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

-  wymiany sprzętu (analizatora) / uzupełnienia  elementów  składowych  sprzętu  (analizatora) w  sytuacji,  gdy  wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  Wykonawcę  sprzęt  zmodyfikowany / udoskonalony  oraz  w  przypadku  zaistnienia  konieczności  wymiany sprzętu (analizatora) /uzupełnienia  elementów  składowych   sprzętu  (analizatora) w  związku  z  postępem  technologicznym lub potrzebami zamawiającego”?

Tak wyrażamy zgodę.

- Stabilność odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora wynosi 30 dni.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odczynniki, w przypadku których wykonywane są oznaczenia w ilości mniejszej niż 1200 oznaczeń/rok były czasowo przechowywane w lodówce? Wówczas stabilność odczynników zostaje przedłużona do daty ważności odczynnika. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie odczynników i przygotowanie korzystniejszej oferty cenowej.

Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy punktu nr 3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby analizator był wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza. Czy Zamawiający wymaga, aby pęcherzyki powietrza były wykrywane zarówno w próbkach badanych jak i zestawach odczynnikowych?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wyniki testów wirusologicznych HIV, HCV, HBs dawały jednoznaczny wynik dodatni lub ujemny (bez próbek o wartościach granicznych) w pierwszym powtórzeniu?

Zgodnie ze specyfikacją.

- Dotyczy punktu nr 3. Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby kuwety reakcyjne były jednorazowe.

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby cały proces łącznie z pomiarem reakcji próbki odbywał się w kuwecie jednorazowej?

Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, systemu chłodzenia odczynników.

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki po wyjęciu z lodówki mogły być włożone bezpośrednio do analizatora bez konieczności doprowadzenia ich do temperatury pokojowej?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga minimum 25 pozycji odczynnikowych.

Czy Zamawiający dopuści analizator z 25 miejscami na odczynniki?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 16: Ocena kryterium „walory użytkowe” Odczynniki

Czy Zamawiający oceni równorzędnie odczynniki, których czas analizy dla badań CKMB masa, troponiny i PTH wynosi 18 min. i jest to całkowity czas uzyskania wyniku liczony od momentu wstawienia próbki do analizatora do czasu zakończenia badania i pojawienia się wyniku?

Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający będzie oznaczał kortyzol w moczu? Jeżeli tak to czy oznaczenie to ma być wykonywane bez konieczności manualnej obróbki wstępnej próbki?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy pod określeniem "system chłodzenia odczynników"  Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta?

Tak

Czy pod określeniem  "odczynniki gotowe do użycia" Zamawiający wymaga aby odczynniki nie wymagały wielokrotnego  mieszania zawartości buteleczek, ręcznego odkręcania każdej buteleczki odczynnika i nakładania specjalnych kapturków?

Zgodnie z SIWZ

Czy pod określeniem "eliminacja kontaminacji" Zamwiająjący rozumie zastosowanie w analizatorze jednorazowych końcówek dozujących do pobierania próbek badanych, co całkowicie zabezpiecza przed ryzykiem kontaminacji?

Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przy kalkulacji liczby opakowań kierować się zapisami w instrukcji Producenta odnośnie trwałości po otwarciu?  Oferowany analizator oraz specyfika odczynników nie wymagaja ich ciąglego przebywania na pokladzie, co jest

istotne przy testach wykonywanych rzadziej i w niewielkich ilościach.

Tak

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy podany schemat wykonywania kontroli zakłada ich oznaczania na wszystkich poziomach zalecanych przez Producenta w instrukcjach odczynnikowych?

Tak

Prosimy o uściślenie oceny kryterium w p.16 SIWZ "walory użytkowe" dla p.1 odczynniki:  czy "stabilność odczynników na pokładzie analizatora" będzie oceniana wg. zasady:  punktacja wyższa im odczynnik ma dłuższy termin stabilności na pokładzie analizatora?

Tak

Prosimy o uściślenie oceny kryterium w p.16 SIWZ "walory użytkowe" dla p.1 odczynniki:  czy "kontrole i kalibratory gotowe do użycia"

będą oceniana wg. zasady: punktacja wyższa im większy % kalibratorów i kontroli jest gotowy do użycia?

Tak

Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie, czy pojęcie "kontrole i kalibratory gotowe do użycia" oznacza ich formę płynną, gotową do natychmiastowego użycia w analizatorze po wyjęciu z lodówki?

Pojęcie "kontrole i kalibratory gotowe do użycia" oznacza, że nie wymagają one rekonstytucji

Do formularza Załącznik nr 2:

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych,

dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Zgodnie z SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG  jako marker nowotworowy, np. chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Nie.

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na parathormon 3 gen.?

Nie.

Ad.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wynik HBsAg oznaczanego metodą jakościowa był przesyłany do LIS w postaci miana (wsp.S/CO itp.), a interpretacja i opis (wynik reaktywny lub wynik niereaktywny) był generowany w Laboratoryjnym Systemie Informatycznym na podstawie przesłanego wsp. S/CO?

Wydanie wyniku dodatniego testów wirusologicznych, zgodnie z zaleceniami, możliwe jest dopiero po wykonaniu dodatkowych testów potwierdzających dla wyników wstępnie reaktywnych.

Tak

Dot. SIWZ Pkt 9.5.1, 9.5.2

Czy dokumenty wskazane w pkcie 9.5.2 należy złożyć wraz z ofertą czy na wezwanie? Na wezwanie Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści złożenie dokumentów wskazanych w pktach 9.5.1 i 9.5.2

w formie elektronicznej na płycie CD?

Zgodnie z odpowiedziami powyżej.

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Zgodnie z zapisami umowy.

Par.4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Tak.

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Par. 5 ust. 3 tiret 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Zgodnie z zapisami umowy.

Par. 5 ust. 3 tiret 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Zgodnie z zapisami umowy.

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Zgodnie z zapisami umowy.

Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji do 44 miesięcy ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Zgodnie z zapisami.

Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Szkoleniem objętych będzie około 12 osób

Par. 7 ust. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin / godziny" na "godzin / godziny w dni robocze"?

Zgodnie z SIWZ

Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Par. 10 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA

- Załącznik nr 4

- Wzór umowy

Zawarta w dniu .................... …. r. w Łodzi

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  nr 34/D/18

Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076
w  imieniu  którego  działają:

- Dyrektor    -  dr n. med. Robert Starzec

zwanym  dalej  „Zamawiającym”

a   ..........................................................................................................................z siedzibą w …..wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ….  wydział …..pod numerem ………, NIP ………………….Regon ………………….

reprezentowanym  przez:

………………………

zwanym  dalej  „Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz 
z dzierżawą  automatycznego analizatora. Ilości odczynników niedoszacowanych będą dostarczane na koszt Wykonawcy nieodpłatnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia na okres czterech lat analizatora typu ............................................. umożliwiającego wykonywanie badań w oparciu o dostarczone testy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego w przypadku dostaw w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzu cenowym.

- Zamawiający może zmienić ilości w ramach zamawianego asortymentu w granicach kwoty kontraktu.

§ 2

Cena

- Wykonawca dostarcza towar określony w § 1 za cenę jednostkową wskazaną w formularzu cenowym z dnia ………….2018 r. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Koszt dzierżawy analizatora jest stały przez cały okres trwania umowy i wynosi  miesięcznie.....................zł brutto, słownie .................................,

- Wartość brutto niniejszej umowy wynosi ……………….. zł,(słownie: ………………………………………………….).

§ 3

Warunki płatności

    - Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar oraz czynsz dzierżawny następować będzie 
w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.

    - Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od dani doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającemu  na konto Wykonawcy .

    - Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

    - W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

§ 4

Termin dostawy

- Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

- Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczone do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSWIA w Łodzi przy ul. Północnej 42 na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczany przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż …. miesięcy od dnia dostawy.

§ 5

Reklamacje

- W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny 
z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji 
o brakach lub o złej jakości towaru.

- Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.

- W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

- Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę.

- Zakup interwencyjny, o którym mowa powyżej skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy 
o wielkość tego zakupu.

§ 6

1.	Umowa zawarta została na czas określony od dnia ………………. r. do dnia ……………………… r.

2.	Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

A) trzykrotnego dostarczenia towaru przez Wykonawcę  z opóźnieniem powyżej 10 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust 1;

B) dwukrotnej dostawy towaru wadliwego;

C)  innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3.	W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.	W przypadku o którym mowa w ust 2,3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem automatycznego analizatora: typ ……………… o wartości ......... zł. Szczegółowe parametry analizatora zawarte są 
w ofercie przetargowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do użytkowania analizator, o którym mówi ust. 1 w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przekazanie analizatora nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony, dołączonym do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy analizator i zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dostawy, transportu, instalacji, szkolenia personelu, itp. ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować analizator zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wymogami prawidłowej eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich na czas trwania umowy dzierżawy.

- Serwis gwarancyjny w czasie trwania dzierżawy świadczony będzie przez: -   .............................................................................................................................

Okres gwarancji na dostarczony analizator wynosi 48 miesięcy licząc od dnia przekazania analizatora do eksploatacji, podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i przeszkolenia personelu. Naprawy analizatora oraz przeglądy okresowe w czasie trwania dzierżawy dokonywane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczone na koszt Wykonawcy.

- Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny.

- W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego.

- W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany analizatora na nowy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, jeżeli czas naprawy gwarancyjnej wynosi 7 lub więcej dni.

- Zamawiający nie może udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

- Wykonawca winien zapewnić  możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również 
w soboty, niedziele i święta. W okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę na zlecenie Zamawiającego.

- Po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu analizatora
 w stanie nie pogorszonym z wyłączeniem zużycia wynikającego z jego eksploatacji.

§ 8

- Strony postanawiają, że Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa dokonywać czynności skutkujących bezpośrednim lub pośrednim przeniesieniem wynikających z niniejszej umowy wierzytelności  przysługujących Przyjmującemu Zamówienie w stosunku do Udzielającego Zamówienie bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, w szczególności Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa bez zgody Udzielającego Zamówienie dokonywać przelewu wierzytelności ani ustanawiać ograniczonych praw rzeczowych na wierzytelnościach. Dokonanie ww. czynności bez zgody Udzielającego Zamówienie  będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz Udzielającego Zamówienie kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej/obciążonej wierzytelności.

§ 9

- Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)

- numeru katalogowego towaru

- zmian cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie

- zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane)

- zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie RP

- wymiany sprzętu (analizatora) / uzupełnienia  elementów  składowych  sprzętu  (analizatora) w  sytuacji,  gdy  wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  Wykonawcę  sprzęt  zmodyfikowany / udoskonalony  oraz  w  przypadku  zaistnienia  konieczności  wymiany sprzętu (analizatora) /uzupełnienia  elementów  składowych   sprzętu  (analizatora) w  związku  z  postępem  technologicznym lub potrzebami zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa  Wykonawcy.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego                                              W imieniu Wykonawcy

................................................                                              ...........................................

Robert Starzec