Pakiet nr 3                                                                                                            Załącznik 2

Przedmiot zamówienia: Aparat USG dla potrzeb Oddziału Onkologicznego  – 1 szt.

| Nazwa, typ, model | podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

|  | ## Opis parametrów |  | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |  | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna |  |  |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Rok produkcji min. 2018 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2016 |  | Tak |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] |  | min 2 – 18 MHz |  |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB |  | > 260dB |  |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych |  | Min 450 000 |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych |  | Min. 3 |  |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. |  | min 19’’ |  |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD |  | min. 1280 x 1024 |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół |  | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice |  | TAK |  |  |  |
|  | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 20 cm |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacji obrotu panelu sterowania min. +/-25 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Waga aparatu max. 80 kg |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów |  | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów |  | TAK |  |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM |  | TAK |  |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD |  | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 400 GB |  | TAK |  |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic |  | TAK |  |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  | TAK |  |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm |  | TAK |  |  | >38 cm - 10 pkt. |
|  | Suwaki wzmocnienia strefowego min. 8 suwaków |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 20 |  | TAK |  |  |  |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/-20 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne |  | TAK |  |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |  | TAK |  |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb M |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 16 m/sek przy zerowym kącie |  | TAK |  |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-18 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni |  | TAK |  |  | >25 stopni - 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |  | TAK |  |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach |  | TAK |  |  |  |
|  | Optymalizacja zapisu spektrum w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie |  | TAK |  |  | >16 m/sek - 10 pkt. |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy |  | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 340 klatek/sek |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki CD – min +/-20 stopni |  | TAK |  |  | >25 stopni - 5 pkt. |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) |  | Tak |  |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) i power doppler kierunkowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów poniżej 0,4 cm/sek |  | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych i szybkich przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Minimalna częstotliwość odświeżania 40 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznje bramki min. 2 cm x 2 cm. Technika inna niż opisana w pkt. 59-60 |  | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat |  | Tak |  |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes min. na odcinku 2 cm |  | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów akustycznych – min. 700 |  | TAK |  |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  | TAK |  |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej |  | TAK |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -14 |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów akustycznych – min. 1600 |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – szerokości 55-60 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii |  | TAK |  |  |  |
|  | ## Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa |  | TAK |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 8 -18 |  | TAK |  |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 1000 |  | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – szerokości 35-40 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity – wymienić min. 5 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografia akustyczna SW, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowej głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt. |
|  | Elastografii akustyczna pokazująca za pomocą kolorów obszary o różnej sztywności dostępne na glowicy convex. |  | TAK/NIE |  |  | TAK – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm |  | TAK |  |  | 100-199 cm – 1 pkt. >200 cm – 5 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model |  | TAK |  |  |  |
|  | Rozbudowa o głowice sektorową dla dzieci Wybierane częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 90 |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową min. 3-8 Mhz (+/- 0.5MHz), ilość elementów min.60 |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. Podać model |  | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłąszczyznową typu convex/linia. Podać model |  | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt. |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |
| 98. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) (min. 24 miesiące) | TAK |  |  |  |  |
| 99. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |  |  |
| 100. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |  |  |  |
| 101. | Certyfikat CE na aparat (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |  |  |
| 102. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |  |  |
| 103. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |  |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.