Pakiet nr 1                                                                                                             Załącznik 2

Przedmiot zamówienia: Aparat USG dla potrzeb Oddziału Naczyniowego   – 1 szt.

| Nazwa, typ, model | podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

| ## LP. | ## Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## Jednostka główna |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2017 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2017 | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB | > 300 dB |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 1 500 000 |  |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX | Min. po 192 |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 21’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | TAK |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK |  |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 8000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 60 sek | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 600 GB | TAK |  |  |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
|  | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | TAK |  | ≥ 45cm – 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji | TAK |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15 | TAK |  |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 4 ustawienia | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 5 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4 -18 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK. Podać min 4 typy sond obsługujących to obrazowanie. |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 2-8 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min. 180 | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |  |
|  | ## Głowica liniowa do badań naczyń wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 4 -10 | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK |  |  |
|  | FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  |  |
|  | ## Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 8-18 | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK |  |  |
|  | FOV głowicy – 40 mm +/- 5% | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość pracy z głowicą liniową z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać modele. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia, endocavity | TAK Podać typy sond |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji | TAK |  | Min. 2 tory – 0 pkt. >pokazywanych torów – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. II.10-17 | TAK/NIE |  | Możliwość rozbudowy- 10pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu convex/linia wieloczęstotliwościowa. Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 5-9 dla obu sond. Kąt pola skanowania (widzenia) min.140 stopni. FOV głowicy liniowej – 60 mm +/- 5 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny : Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta Tkankowy Doppler spektralny Kolorowy Doppler tkankowy Obrazowanie anatomiczne M-mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii M po zamrożeniu obrazu |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  |  |
|  | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | TAK/NIE |  | Tak- 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, podać głowice |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, podać głowice |  |  |
|  | Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 14 MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK/NIE |  | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |  |
|  | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity | TAK |  |  |
|  | Elastografii akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK/NIE |  | Tak – 20 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) (min. 24 miesiące) | TAK |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.