Pakiet nr 2                                                                                                             Załącznik 2

Przedmiot zamówienia: Aparat USG dla potrzeb Oddziału ortopedycznego    – 1 szt.

| Nazwa, typ, model | podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

|  | ## Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna |  | Oferowane parametry |  | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna |  |  |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Rok produkcji min. 2018 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2016 | Tak |  |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |  |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB | > 260dB |  |  |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 200 000 |  |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wielkość wyświetlanego obrazu USG powyżej 50% wielkości monitora. | min 19’’ |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |  |  |  |
|  | Chowana pod pulpit klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |  |  |
|  | Waga aparatu max. 80 kg | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów | TAK |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 400 GB | TAK |  |  |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | TAK |  |  |  | >38 cm - 10 pkt. |
|  | Suwaki wzmocnienia strefowego min. 8 suwaków | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 20 | TAK |  |  |  |  |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |  |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/-20 stopni | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) min. 16 m/sek przy zerowym kącie | TAK |  |  |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-18 mm | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  |  |  | >25 stopni - 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |  |  |
|  | Optymalizacja zapisu spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 12 m/sek przy zerowym kącie | TAK |  |  |  | >16 m/sek - 10 pkt. |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 2 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 340 klatek/sek | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki CD – min +/-20 stopni | TAK |  |  |  | >25 stopni - 5 pkt. |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | Tak |  |  |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes min. na odcinku 2 cm | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK |  |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów akustycznych – min. 700 | TAK |  |  |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain | TAK |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK |  |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -14 | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów akustycznych – min. 1600 | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – szerokości 55-60 mm | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |  |  |
|  | ## Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa | TAK |  |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 8 -18 | TAK |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 1000 | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – szerokości 35-40 mm | TAK |  |  |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |  |  |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej– wymienić min. 2 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK |  |  |  | 100-199 cm – 1 pkt. >200 cm – 5 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model | TAK |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa o głowice sektorową dla dzieci Wybierane częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 90 | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową min. 3-8 Mhz (+/- 0.5MHz), ilość elementów min.60 | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. Podać model | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłąszczyznową typu convex/linia. Podać model | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt. |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |
| 91. | Gwarancja na cały system (min. 24 miesiące) |  | TAK |  |  |  |
| 92. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). |  | TAK |  |  |  |
| 93. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu miejscu instalacji. |  | TAK |  |  |  |
| 94. | Certyfikat CE na aparat (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) |  | TAK |  |  |  |
| 95. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz z aparatem) |  | TAK |  |  |  |
| 96. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  | TAK |  |  |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.