Łódź, 17.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dotyczy pakietu 25 poz 2 i 3

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. W pakiecie można przystąpić do poszczególnych pozycji.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 25 poz 2

Czy Zamawiający dopuści Jałowa, jednorazowa elektrodę czynna monopolarna z przełącznikiem przyciskowym (cięcie i koagulacja), z przewodem o długości 5m, elektroda nożowa wykonana ze stali nierdzewnej ze złączem sześciokątnym; dostarczona w jałowym i jednorazowym plastikowym futerale do umieszczenia w polu operacyjnym ? Tak dopuszczamy.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 25 poz 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa, z warstwą przewodzącą żelu w części aktywnej oraz z zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym; pakowana pojedynczo, do każdego pakietu załaczone etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego, zawierajace numer referencyjny, serię i date ważności ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1

Pakiet 25

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przewodu o dł. min. 3 m, odstąpienie od wymogu sześciokątnego złącza Nie wyrażamy zgody.

Poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiet gotowych do wklejenia do protokołu operacyjnego, Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 2

Pakiet 14

Poz. 2, 3

Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 24

Poz. 1-4

Prosimy o podanie, czy chodzi o pozycjonery wielorazowe do dezynfekcji?

Prosimy o podanie, czy chodzi o pozycjonery na blok operacyjny, czy do pozycjonowania pacjenta w łóżku? Jednorazowe na blok operacyjny.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod szyję o średnicy 50 cm. Tak dopuszczamy.

Poz. 5

Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 56

Poz. 1, 3

Prosimy o dopuszczenie opaski mocującej ręce lub stopy stosowanej do samo ochrony pacjentów ,rozmiar 8 cm x 30 cm. Wykonana z miękkiego materiału ,zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 szt. z dołączoną tasiemką o długości 105 cm. Możliwość prania w temperaturze 40°C Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie opaski mocującej ręce lub stopy stosowanej do samo ochrony pacjentów ,rozmiar 8 cm x 35 cm. Wykonana z miękkiego materiału ,zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 szt. z dołączoną tasiemką o długości 105 cm. Możliwość prania w temperaturze 40°C Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 16, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr, 14Fr  i długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm   z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.  Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr  i długościach: 15cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr  i długościach: 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Zgodnie ze specyfikacją.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu o przekroju 6-8Fr o długości  15 cm  bez powłoki antybakteryjnej w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca,  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr  i długościach: 15cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 16, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR , 14Fr o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Tak dopuszczamy.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Tak dopuszczamy.

Dotyczy:  37/D/18, Zadanie 2 Pakiet 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Zadania 2 Pakietu 16 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-5 z Zadania 2 Pakietu 17 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Zadania 2 Pakietu 32 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrazamy zgody.

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 w Pakiecie 9 w pozycji 1 dopuści elektrodę o wymiarach 57x 34 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 w Pakiecie 9 w pozycji 2 dopuści elektrodę o wymiarach 57x 34 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy +/- 5%.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 w Pakiecie 53 w pozycji 1 dopuści zestaw do pobierania wydzieliny pakowany po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wydzieli w Zadaniu 2 w Pakiecie 53 pozycję 4 umożliwiając złożenie oferty na pozostałe pozycje? Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 10

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 12

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 14

Czy zamawiający dopuści wycenę za cewnik do podaży tlenu typu wąsy z drenem o długości 200 cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 18

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 3-4,6-10,12-25

Prosimy o wydzielenie poz. 3-4,6-10,12-25 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 3, poz. 15-17

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian? Tak dopuszczamy.

Pakiet 39, poz. 12-13

Prosimy o wydzielenie poz. 12-13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 39, poz. 12-13

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet 40, poz.1

Opis przedmiotu zamówienia – szczoteczki cytologiczne cervex-brush combi  sugeruje jednego wykonawcę  tzn. Rovers Polska, firma ta posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem na wachlarzyk z wydłużoną centralną częścią. Wymóg szczoteczki typu wachlarzyk COMBI co wpływa na ograniczenie konkurencyjności postępowania wpływając na zmniejszenie ilości złożonych ofert, a tym samym na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pakiet 40, poz.1

Wnioskujemy o dopuszczenie sterylnej szczoteczki do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie uczestników postępowania, dzięki czemu Zamawiający uzyska konkurencyjną cenę w przedmiotowym postępowaniu. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 40, poz.1

Czy zamawiający, biorąc po uwagę powyższe informacje, dopuści sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co  zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań.   Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 44, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?  Tak dopuszczamy.

Pakiet 45, poz.1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, każdy wziernik pakowany indywidualnie. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: Zadanie nr 1 pakiet 14 – pojemniki histopatologiczne:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych z półprzeźroczystego materiału tzw „mlecznego” polipropylenu (PP)? Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki w szczególności na formalinę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający w pozycjach 5 – 10 dopuści do zaoferowania pojemniki w kształcie walca z lekkim zwężeniem na dole i szerszym otworem ?  Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający  w pozycji nr 9  dopuści pojemnik o pojemności 10 litrów? Tak dopuszczamy.

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm". Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie 1, Pakiet 1, pozycje 4 - 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Zgodnie z opisem.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej w opakowaniu a’25 szt.? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 1112 opakowania ? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonki typu prezerwatywa, pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady szpitalne o poj. 20 l? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 8, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne pętle do naczyń, pakowane a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z pola operacyjnego z drenem o długości 400cm? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 3 (w kolejności)

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje samego drenu, czy zestawu (dren + końcówka Yankauer)? Samego drenu.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 4 (w kolejności)

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje samej końcówki Yankauer, czy zestawu (dren + końcówka Yankauer)? Samej końcówki.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 250ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 50ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 6 – CH 8? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 400ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV pokrytego silikonem lub wykonany ze 100% silikonu medycznego, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z elektrodą czynną i kablem, bez plastikowego futerału? Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z kablem o długości 3,2m? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne pakowane w pakiety po 25 szt. z przeliczeniem ilości na 140 opakowań? Tak wyrażamy zgodę.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne bez etykietek wklejanych do protokołu operacyjnego? Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1, Pakiet 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski o szerokości ok. 25mm i długości ok. 250mm? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę apiracyjną o długości regulowanej w zakresie 5-30mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 43mm) lub o długości regulowanej w zakresie 22-47mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 60mm) lub o długości regulowanej w zakresie 35-60mm (dł. całkowita po zdjęciu ogranicznika 73mm)? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 1, Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem dostosowującym się do kształtu twarzy oraz zastawką antyzwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z worka? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 58, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę w rozmiarze 70x120cm, pakowany a’2 sztuki? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 2, pozycje 4 - 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku,baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki). Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną skalowaną co 2 cm? Zgodnie Z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 2, pozycje 10 - 11

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z podwójnym znacznikiem głębokości na 1/6 obwodu rurki? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2, Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną zbrojoną z mankietem z PCV w kształcie walca? Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiarów CH 8 – CH 10? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 5

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru w rolce o długości 3000cm (30m)? Tak.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie papieru w rolce o długości 25m z przeliczeniem ilości na 36 rolek. Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 7, 13

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Tak oryginalnego.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w rolce o długości 23m z przeliczeniem ilości na 55 rolek? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 12, 17

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Oryginalnego.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w bloku o wymiarach 210mm x 295mm x 200 kartek z przeliczeniem ilości na 150 bloków? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjki w formie ściereczki niewymagające spłukiwania oraz namaczania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce? Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 2, Pakiet 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’24szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli gąbkę zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2%? Dopuszczamy nie wymagamy.

Zadanie 2, Pakiet 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 10 opakowań? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 53, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Trokar pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie folia-papier oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, z dodatkowym, plastikowym zabezpieczeniem grotu trokara? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 58, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarze 5? Zgodnie z SIWZ.

Oddziały Zadanie1.

- Pakiet 39. poz. 1-4,. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1-4. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1-10. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 39 poz.1. Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G? Także rozmiaru 24G.

- Pakiet 39 poz.9. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 39 poz.10. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 39 poz.11. Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 48 poz.2,3. Czy igły do portu maja posiadać oznaczona na drenie wytrzymałośc ciśnieniową 325psi oraz grubość igły. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Pakiet 48 poz.3. Czy igły do portu z płytka mocującą ma posiadać także automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem podczas usuwania igły? Tak.

- Pakiet 48 poz. 2,3 . Czy igły do portu mają posiadać dodatkowo bezigłowy zawór zapewniający dodatnie ciśnienie ograniczające refluks krwi? Tak.

Zadanie 2

- Pakiet 1 poz.19. Czy nie zaszła pomyłka i podane długości igieł powinny być w milimetrach a nie w centymetrach? Tak w mm.

- Pakiet 13 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać dokumenty potwierdzające pracę w systemie zamkniętym według definicji NIOSH ? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać zaświadczenie z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium mówiące o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej filtra w odpowietrzniku na poziomie nie mniejszym niż 99,999%? Tak.

- Pakiet 13 poz.1. Czy aparaty do przetoczeń  płynów maja posiadać na końcu drenu membranę zatrzymującą płyn a przepuszczającą powietrze z filtrem przeciwbakteryjnym 0,8 mikrometra? Tak.

- Pakiet 13 poz. 2,3. Czy aparaty do pomp Infusomat mają być wymienione w instrukcji obsługi pompy? Tak.

- Pakiet 13 poz.8. Czy przyrządy do pobierania płynów mają być w dwóch wersjach do butelek i do fiolek różniące się wielkością kolca? Tak.

- Pakiet 54. Czy zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać prowadnicę niklowo tytanową odporna na załamania? Tak.

- Pakiet 54. Czy zestawy do wkłuć centralnych mają mieć zamknięcia wszystkich kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami które otwierają drogę dla krwi, płynów i leków tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej? Tak.

- Pakiet 54. Czy w zestawach do wkłuć centralnych drobne elementy zestawu poza prowadnicą i cewnikiem takie jak (rozszerzadło, skalpel, strzykawka, ruchoma skrzydełko mocujące, igła Seldingera) maja być pakowane w dodatkowy woreczek wewnątrz zestawu dla ochrony przed rozsypaniem podczas otwierania zestawu? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 54 poz.3,4,5. Czy cewniki w zestawach do wkłuć centralnych (Zamawiający nie określił w SIWZ) mają mieć długość 15cm i 20 cm  do wyboru przez Zamawiającego podczas realizacji umowy? Tak.

- Pakiet 54. Czy w zestawy do wkłuć centralnych możliwość wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły ma zapewnić igła typu Y bez dodatkowych łaczników i manipulacji? Tak.

Pakiet 4

1.  Czy Zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym  DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? Zgodnie z SIWZ.

2.  Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że ma być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania? Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3.  Czy Zamawiający oczekuje żeby maski krtaniowe posiadały wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku? Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4.  Czy Zamawiający oczekuję żeby w masce krtaniowej rurka i mankiet uformowane były jako pozbawiona łączeń całość dla większego bezpieczeństwa użytkowania? Zgodnie z SIWZ.

6  .Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej z balonikiem kontrolnym z czytelnie naniesionym, dużym oznaczeniem cyfrowym informującym o rozmiarze? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny, łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, do bronchoskopii, długość 15cm złącze 15M ,złącze pacjenta 22m/15F, z portem do kapnografii, sterylny ,pakowany po 50 szt? Tak dopuszczamy.

Pakiet 22 poz.3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy o parametrach: dla dorosłych, dł. 180 cm, rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami z zatyczkami na uwięzi, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 90 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, sterylny? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22 poz.4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy o parametrach: dla dorosłych, dł. 180 cm, rury o regulowanej długości 22mm, trójnik Y z 2 portami z zatyczkami na uwięzi, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 90 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, sterylny? Tak dopuszczamy.

Pakiet 22 poz.5

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy do respiratora o parametrach: dla dorosłych, dł. 160 cm, karbowane rury  22mm, trójnik Y z 2 portami z zatyczkami na uwięzi, kolanko z portem CO2, sterylny? Tak dopuszczamy.

Pakiet 22 poz.6

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny, łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, do bronchoskopii, długość 15cm ,złącze pacjenta 22m/15F, z portem do kapnografii, sterylny ,pakowany po 50 szt?  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22

Czy Zamawiający wymaga żeby produkty były pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, a ich brak był potwierdzony oświadczeniem producenta? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem    do rurek intubacyjnych  F 16 o długość 600 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 1-2 - Czy zamawiający dopuści  zamknięte  systemy  do odsysania w rozmiarach  F10-F18? Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 2-  Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem    do rurek tracheotomijnych   F 16 o długość 340 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający płyn do płukania jamy ustnej  z 0,12 % chlorheksydyny lub 1,5% nadtlenku wodoru , pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23, pozycja1- Czy zamawiający odstąpi od parametru  szczoteczka do zębów  z odsysaniem oraz gąbka z odsysaniem    „ pokryta dwuwęglanem sodu” ? Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 24, pozycja 1-5- Czy zamawiający oczekuję produktów jednorazowych ? Tak.

Pakiet 26, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i rurki tracheotomijnej CH 12/14/16 długość 60 cm do intubacji  oraz 34 cm do tracheostomii? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 30, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści myjkę do bezwodnego mycia ciała op. 12 sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet 30, pozycja 1-2- Czy zamawiający oczekuje myjki w formie ściereczki czy w formie rękawicy ? Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 55, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści  jednoczęściowe rzepowe mocowanie do rurek tracheotomijnych opak. 10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 55, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheotomijnych w rozmiarze 9x10 cm, opak a’ 10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Nie dopuszczamy.

Pakiet 55, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści opaskę do pulsoksymetru opak  a’ 20 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 55, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści podkładkę pod rurkę tracheotomijnych w rozmiarze 9x10 opak. A’ 10 sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 59, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści prowadnicę do ukształtowania rurek intubacyjnych wykonaną z metalu- aluminium, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w zadaniu 2 pakiecie 4 dopuści maski krtaniowe dla dorosłych przezroczyste, z nadmuchiwanym mankietem, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy przez bezpieczne zamknięcie Zamawiający miał na myśli zamknięcie automatyczne zatrzaskowe? Tak.

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy przez bezpieczne zamknięcie Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo miał na myśli podwójne zabezpieczenie: zamknięcie automatyczne zatrzaskowe oraz dodatkowe zabezpieczenie taśmę lepną z symbolem BIOHAZARD? Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

Pakiet 8, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznych pętli pakowanych po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości. Tak dopuszczamy.

Pakiet 10, poz. 1

1 Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie ostrza jednorazowego do strzygarki elektrycznej o szerokości strzyżenia 31,5 mm, o wysokości strzyżenia do 0,3 mm do strzygarki Care Fusion 5513 E. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, poz.2

- Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej Care Fusion 5513E o szerokości strzyżenia co najmniej 31,5 mm, pozostałość zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 49, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku zaopatrzonej w polietylenową szczotkę, pozostałość zgodnie z SIWZ. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4, 6 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych? Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej  Ch16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

-sterylny-pakowany pojedynczo,

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,

- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,

-długość 60 cm,

-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,

-dedykowany port do irygacji i płukania,

-łącznik prosty z końcem schodkowym.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej  oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

-sterylny-pakowany pojedynczo,

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,

- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,

- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,

-aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłonim

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,

-długość 36.5 cm - dla rurek trachoestomijnych  i 60 cm dla rurek intubacyjnych,

-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,

-dedykowany port do irygacji i płukania,

-łącznik prosty z końcem schodkowym.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o długości 15 cm? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur o długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dodatkowej rury o długości 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dwóch rur o długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści obwód składający się z dodatkowej rury o długości 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 6 (Zadanie 2)

Czy Zamawiający dopuści  łącznik o długości 15 cm? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawke Janetta ze schodkowym łącznikiem, z podwójną skalą, wyposażona w 2 dodatkowe, funkcjonalne reduktory Luer? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x16 mm. Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 14-17

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml? Nie wymagamy dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 18-19

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowany w placówkach na terenie całej Polski? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet nr 1, poz. 22

Proszę o dopuszczenie rampy 3-drożnej i przedłużacza o długości 150 cm, pakownych w oddzielnych blistrach. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Zadanie 1, Pakiet nr 39, poz. 5-10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1, Pakiet nr 39, poz. 5-10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 100 105 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet nr 39, poz. 5-10

Proszę o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia kursu dla pielęgniarek, który jest zarejestrowany w Okręgowej Radzie Pielegniarek itp. Wymóg nie ma wpływu na jakość oferowanego asortymentu i w znacznym stopniu ogranicza grono Wykonawców, wskazując bezpośrednio na jednego producenta, który ma możliwość wykonania takiego szkolenia, a zatem wymóg jest niezgodny z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z opisem.

Zadanie 1, Pakiet nr 39, poz. 11-13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Zadanie 2, Pakiet nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji tylko przedłużaczy o długości 15 cm? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych ostrzy standardowych do strzygarki z nieruchomą głowicą, wysokość strzyżenia min.  0,3 mm, szerokość strzyżenia co najmniej 31-32 mm, pakowane indywidualnie, ostrza tnące na górze, znacznie zmniejszające ryzyko zacięcia skóry pacjenta.

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie akumulatorowej strzygarki chirurgicznej, ładowanej bezkontaktowo z możliwością wielokrotnego doładowywania, łatwa do dezynfekcji przez zanurzenie (klasa szczelności IPX7). Strzygarka wyposażona w diodę informującą o prawidłowym ładowaniu, w komplecie ładowarka indukcyjna, łatwa do wyczyszczenia, możliwość postawienia na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowo.

ZGODNIE Z SIWZ

Zadanie nr 1

Pakiet 1, pozycja 1 i 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

TAK

Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z jednym karbem.

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 11

1/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga barwnego kodowania opakowań jednostkowych umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów igieł?

TAK

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by kompatybilność igieł do pena z penami dostępnymi na rynku była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 16mm.

TAK

Pakiet 1, pozycja 13

Prosimy Zmawiającego  o dopuszczenie  igły w rozmiarze 1,6 x 40mm.

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 14-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających mleczny, kontrastujący tłok, spełniających pozostałe parametry SIWZ, tak jak obecnie stosowane.

TAK

Pakiet 1, pozycja 18

1/ Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie jaka ma być maksymalna objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml?

ZGODNIE Z SIWZ

2/ Prosimy o sprecyzowanie, czy kraniki mają posiadać szczelną nakrętką z dwoma stopniami swobody (obracającą się osiowo i promieniście)?

ZGODNIE Z SIWZ

3/ Prosimy o sprecyzowanie, czy kraniki mają być wyposażone w kolorowe znaczniki (czerwony i niebieski) do oznaczania linii tętniczej i żylnej?

TAK

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik mam być wykonany z poliwęglanu?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 19

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dren w kranikach ma być pozbawiony DEHP?

ZGODNIE Z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zaoferowane kraniki mają posiadać na drenie dodatkowy bezigłowy port do dostrzyknięć?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 1, pozycja 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 3 ml z gumowym uszczelnieniem tłoka, pakowanej w opakowania a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 3, pozycja 15

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski do tlenu z drenem dla dorosłych mają posiadać oznaczenie wolne od DEHP na opakowaniu jednostkowym?

ZGODNIE Z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dreny tlenowe w zestawie z maską mają umożliwiać podłączenie do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych?

TAK

Pakiet 3, pozycja 16

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga nebulizatora charakteryzującego się parametrami: MMAD na poziomie 2,21µm i frakcji respirabilnej potwierdzonych w badaniach producenta?

ZGODNIE Z SIWZ

2/ Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby nebulizator umożliwiał podanie leku przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu w czasie 7,36 min. (+/- 0,26 min.)?

ZGODNIE Z SIWZ

3/ Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu nebulizatora z maską pediatryczną czy dla dorosłych?

DLA DOROSŁYCH

Pakiet 3, Pozycja 17

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystego drenu tlenowego.

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 3, Pozycja 18

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zestawów do godzinowej zbiórki moczu wyposażonego w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz dwie zastawki zapobiegające cofaniu się moczu: w łączniku do cewnika foley i w worku?

ZGODNIE Z SIWZ

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy zestaw ma mieć możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 8 poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pętli naczyniowych pakowanych po dwie sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Zadanie I – załącznik

TAK

Pakiet 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie miał na myśli zestawu z mieszkiem o pojemności 200ml, reszta zgodna z SIWZ?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 16, pozycja 23

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i chodziło o cewnik otwarty/otwarty?

TAK OTWARTY/OTWARTY

Pakiet 31

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli długość kolca 6- 6,5 cm?

DŁUGOŚĆ KOLCA 6-6,5 CM

Pakiet 39, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli neonatologicznej wykonanej z PTFE (podwójnie czyszczony teflon), widocznej w USG w rozmiarze 24 G -  0,7 x 19 mm, bez zabezpieczenia przed zakłuciem i zachlapaniem, bez dodatkowego portu ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli do naczynia, tak jak obecnie stosowana.

NIE

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej 24G 0,7 x 19 mm, z poliuretanu z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki  z fabrycznie zintegrowanym drenem z Y adapterem (jedno z wejść zamknięte zaworem bezigłowym z jednolitą materiałowo powierzchnią do dezynfekcji) , wtopione na całej długości co najmniej 4 paski rtg,  z filtrem odpowietrzającym, sterylnej, jednorazowego użytku.

TAK

Pakiet 39, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8 x45mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz, tak jak obecnie stosowana?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 39, poz. 5-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli firmy Becton Dickinson wykonanej z PTFE (podwójnie czyszczony teflon), widocznej w USG, bez pasków RTG, ze standardowym koreczkiem portu bocznego domykanym ręcznie w rozmiarach:

22G 0,8 x 25mm

20G 1,0 x 32mm

18G 1,2 x 45mm i 1,2 x 32mm

17G 1,4 x 45mm

16G 1,7 x 45mm

14G 2,0 x 45mm

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 39, poz. 1 (kaniula 22G), poz. 2, poz. 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, by zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w pełni zamykało ostrze i światło igły?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 39, poz. 12-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

TAK

Pakiet 39

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pisząc „Uwaga warunek konieczny: wymagane 2 x na rok szkolenia z zakresu bezpiecznej kaniulacji żył obwodowych i płynoterapii dla 160 pielęgniarek zarejestrowane w OIPiP w Łodzi” ma na myśli przeprowadzenie przynajmniej 2 kursów dokształcających o różnej tematyce  związanej z kaniulacją żył obwodowych,  zapobieganiem ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne i pielęgnacją wkłucia zarejestrowanych w Łódzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych?

ZGODNIE Z SIWZ

Pakiet 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego worka na wymiociny z plastikowym ustnikiem, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

ZGODNIE Z SIWZ

Zadanie nr 2

Pakiet 2, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka atraumatyczna, wygięta w kierunku wnętrza rurki, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem  Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; sterylna, do intubacji przez usta i nos. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej zbrojonej wykonanej z termoplastycznego PVC, silikonowanej, z mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym w kształcie walca, sterylna. Rozmiar 7 – 9. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4

1/ Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę kartaniową wykonaną z PCV, pozbawioną ostrych krawędzi, dren do napełniania mankietu wbudowany w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby opakowanie maski w formie sztywnego blistra odwzorowującego kształt produktu, chroniło wszystkie struktury maski przed uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania produktu? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pakiet 6, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga przebadanego klinicznie pod względem oceny bezpieczeństwa jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca, którego czas stosowania do 29 dni jest potwierdzony badaniami dołączonymi do oferty? Zamawiajacy nie wymaga.

2/ Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw wyposażony był we wskaźnik wypełnienia balonu, tak jak obecnie stosowany system w Państwa placówce? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukomorowego pojemnika ze sterylną wodą do systemu zamkniętego nawilżania tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni potwierdzoną przez producenta. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, poz. 1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwa otworami bocznymi naprzeciwległymi. Tak dopuszczamy.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy konektory cewników mają posiadać kolorystyczne oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru co zdecydowanie ułatwia identyfikację produktu? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania? Nie wymagamy.

Pakiet 8, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze CH8 dł. 40cm. Zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze CH10 dł. 40cm. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 50-60cm, tak jak w poz. 1-3. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 11, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml firmy Becton Dickinson, zamieszczonych w aktualnym wykazie strzykawek w pompach  infuzyjnych strzykawkowych  ASCOR  AP 22,  AP 23 ,AP 24 , Perfusor Space z jednostronną skalą pomiarową, czarną niezmywalną skalą, tłok i cylinder z polipropylenu, logo producenta i nazwa własna typu strzykawki na cylindrze Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania płynów infuzyjnych światłoczułych i worka do osłony podawanego płynu przed światłem pakowanego oddzielnie, reszta zgodnie z SIWZ. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 12, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do odsysania w systemie zamkniętym składającego się z 2 części, cewnika do odsysania oraz adaptera. Cewnik z możliwością stosowania do 72 h, zaś adapter do 168 h, co pozwala na nie rozłączanie pacjenta w celu wymiany cewnika przez kolejne 96 h; rozm. 10-16 Fr. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do odsysania w systemie zamkniętym składającego się z 2 części, cewnika do odsysania oraz adaptera. Cewnik z możliwością stosowania do 72 h, zaś adapter do 168 h, co pozwala na nie rozłączanie pacjenta w celu wymiany cewnika przez kolejne 96 h. Cewnik do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm, rozm. 10-16 Fr Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego zewnętrznie z zespolonym podwójnie uszczelnionym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i do bronchoskopii, dł. 15cm złącze 15M ,złącze pacjenta 22m/15F  sterylny, pakowane po 100 szt.  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii biologicznie czystej, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 22, poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni,  Zgodnie ze specyfikacją.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci układu oddechowego jednorurowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,5 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia,  z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., waga układu 136 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 22, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 22, poz. 6

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli łącznik karbowany z zespolonym podwójnie uszczelnionym łącznikiem kątowym, z dodatkowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z portem do odsysania i do bronchoskopii, dł. ok 20cm wraz z łącznikami, złącze pacjenta 22M/15F  sterylny, pakowane po 100 szt.  Zgodnie z podanym opisem w specyfikacji.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje łącznika martwej przestrzeni z łącznikiem od strony pacjenta 15 M czy 22 F?  Zgodnie z SIWZ 22M/15F.

Pakiet 23

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zaoferowany zestaw ma być sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIa?  Zgodnie z opisem.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu do toalety jamy ustnej ma umożliwiać przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegać przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury? Zgodnie z opisem.

Pakiet 25

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany czepek miał dwuwarstwową strukturę z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierał w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pakiet 30, poz.1

1/ Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane myjki nie zawierały lateksu, zaś posiadały w swoim składzie aloes oraz witaminę E w celu pielęgnacji skóry pacjenta oraz ochrony jej przed podrażnieniami? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek pakowanych po 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Tak dopuszczamy.

3/ Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał badania potwierdzające skuteczność redukcji zakażeń dróg moczowych? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 36, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do wykonanej ze stali nierdzewnej.Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego ,dający mocne, skupione światło. Kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Tak dopuszczamy.

Pakiet 36, poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wielorazowy uchwyt do laryngoskopu z diodą LED ma być pokryty antypoślizgowym tworzywem w kolorze zielonym wskazującym na kompatybilność z łyżkami tzw. zielonej specyfikacji? Nie wymagamy dopuszczamy.

Pakiet 41

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana igłą dotętnicza Zgodnie z opisem.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy  igła dotętnicza  ma dostarczana  z nieinwazyjnym systemem mocowania z  piankową  podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii? Nie wymagamy dopuszczamy.

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  kaniuli posiadającej obrotowy zawór odcinający z dobrze widoczną i wyczuwalną pozycją on/off, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet 52

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. Tak dopuszczamy.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagany adapter ma umożliwiać stosowanie go przez 7 dni, co potwierdza instrukcja użycia produktu? Zgodnie z opisem w SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA