Łódź,  31.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych    – nr sprawy 46/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko do intensywnej terapii – 4 szt.

- Czy (w pkt. 1 i 29) Zamawiający dopuści kolumnowe łóżko ICU, które posiada konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z dodatkiem antybakteryjnym (połączenie lakieru proszkowego ze specjalną substancją antybakteryjną nazwie „Interpon 700 AM”), łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2018? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego, ma na celu hamowanie  rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ .

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko, które jest wyposażone w pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji? W oferowanym łóżku świetlne wskaźniki sygnalizujące uruchomienie danej funkcji znajdować się będą w głównym panelu sterowniczym, który najczęściej wykorzystywany jest do regulacji wszystkich funkcji łóżka, natomiast pilot jest elementem dodatkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, umożliwiających monitorowanie pacjenta mobilnymi przyłóżkowymi aparatami RTG? W środowisku sal pobytowych zazwyczaj nie stosuje się aparatów z ramieniem typu C. Badania diagnostyczne w postaci RTG najczęściej wykonywane są za pomocą jezdnych przyłóżkowych aparatów RTG (do czego przystosowane będą oferowane łóżka), natomiast diagnostyka ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych np. sale zabiegowe, MRI, czy CT.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające minimalną wysokość leża od podłogi 420 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac? Proponowane rozwiązanie, to wymiar różniący się jedynie o 30 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wysokość leża od podłogi 420 mm.

- Czy (w pkt. 13 i 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji Trendelenburga 18o i anty-Trendelenburga 18o z pilota i głównego panelu centralnego mocowanego na szczycie od strony nóg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego, sposób regulacji wynika z przemyślanych rozwiązań stosowanych przez doświadczonego, europejskiego producenta i gwarantuje dodatkowo większą możliwość asekurowania pacjenta podczas wykonywania funkcji „ratujących życie”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (możliwość obniżenia wysokości leża oraz możliwość jednoczesnego unoszenia się oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków na panelu centralnym służących do regulacji wysokości i funkcji autokontur? Pozostałe parametry opisane w pkt. 18 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców – tworzywowych:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji? W oferowanym rozwiązaniu funkcja autokontur oraz przechyły wzdłużne leża są regulowane z pilota oraz panelu centralnego, a sposób regulacji wynika z rozwiązań stosowanych przez doświadczonego producenta. Proponowany sposób regulacji zachowuje oczekiwaną przez Zamawiającego ilość funkcji, a dzięki większej ilości źródeł sterowania ułatwia pracę personelu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego), ale bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź: Nie

- Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające poręcze boczne z tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta (poręcze boczne wytworzone z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów), poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców, poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia; wysokość poręczy oparcia pleców 430 mm nad krawędzią leża; wysokość poręczy w części udowej leża 430 mm nad krawędzią leża?

Odpowiedź: Nie

- Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko standardowo wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (bez konieczności instalowania dodatkowych poręczy), wysokość barierek 430 mm nad krawędzią leża?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego bez zastosowania nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści łóżko posiadające prześwit pod podwoziem o wysokości ok. 160 mm i na długości ok. 1000 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, bez użycia nanotechnologii srebra, szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych wbudowane w barierki boczne (zamiast poziomic)?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w uchwyt na kaczkę i basen?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego antybakteryjność lakieru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.