Załącznik nr 2

Pakiet 1

Mammotom – 1 szt.

| Nazwa, typ, model | podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

| L.P. | Wymagania dotyczące urządzenia do biopsji mammotomicznej | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno -sterującą do biopsji próżniowej z automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków oraz funkcją przepłukiwania loży biopsji. | Tak |  |
| 2 | Rękojeść pod zobrazowaniem USG | Tak |  |
| 3 | Rękojeść pod zobrazowaniem RTG | Tak |  |
| 4 | Warunki eksploatacji sprzętu: 100-250V, 5A, 50-60Hz | Tak |  |
| 5 | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu | Tak |  |
| 6 | Obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora | Tak |  |
| 7 | Dwa tryby prędkości pracy noża | Tak |  |
| 8 | Regulowana siła ssania | Tak |  |
| 9 | Możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze 10G i 8G | Tak |  |
| 10 | Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi | Tak |  |
| 11 | Siła próżni modułu kontrolnego: 18,5-26 inHg | Tak |  |
| 12 | System rotacyjny noża tnącego | Tak |  |
| 13 | Prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 873 obrotów na minutę | Tak |  |
| 14 | Regulowana głośność i jasność ekranu modułu kontrolnego | Tak |  |
| 15 | Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z dwunastu komór na pobrane próbki. | Tak |  |
| 16 | Podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej oraz możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu | Tak |  |
| 17 | Możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji | Tak |  |
| 18 | Regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora pełna, komora 18mm i komora 12mm | Tak |  |
|  | Parametry oceniane | Proszę uzupełnić | Punktacja |
| Lp. |  |  |  |
|  | Skalpelowy system wprowadzania igły |  | Tak – 10 punktów |
| 1. |  |  | Nie - 0 punktów |
|  | Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą według trzech opcji do wyboru: przycisków nożnych, pilota lub bezpośrednio na uchwycie rękojeści (zależnie od preferencji operatora). |  | 3 zakresy i więcej – 10 punktów |
| 2. |  |  | 2 zakresy -5 punktów |
|  |  |  | 1 zakres - 0 punktów |
|  | Moduł kontrolny wspomagany dwiema liniami podciśnienia: osiową i boczną. |  | 2 zakresy i więcej – 10 punktów |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  | 1 zakres -0 punktów |

|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja na (min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 2. | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 4. | Certyfikat CE na sprzęt (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 5. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze sprzętem ) | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.