Łódź,  05.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku operacyjnego    – nr sprawy 48/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 2 – Aparat do odzyskiwania krwi – 1 szt.

- Dot. pkt 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym hematokryt uzyskanej masy erytrocytarnej mieści się w zakresie 50-65%?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy urządzenie, w którym hematokryt uzyskanej masy erytrocytarnej mieści się w zakresie 50-65%.

- Dot. pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości urządzenie do autotransfuzji pracujące w technologii sekwencyjnej polegającej na napełnianiu, płukaniu i opróżnianiu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  do postępowania wysokiej jakości urządzenie do autotransfuzji pracujące w technologii sekwencyjnej polegającej na napełnianiu, płukaniu i opróżnianiu.

- Dot. pkt 7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat pracujący w technologii ciągłego przepływu, w którym jednoczasowa realizacja polega na separacji osocza, przemywaniu i koncentracji?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy do postępowania aparat pracujący w technologii ciągłego przepływu, w którym jednoczasowa realizacja polega na separacji osocza, przemywaniu i koncentracji.

- Dot. pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie pracujące w trzech programach oczyszczania:

- oczyszczanie niskoobjetościowe - przetwarzanie małych objętości krwi, już 40 ml czerwonych krwinek, z wysoką szybkością odzysku;

- oczyszczanie Smart –standardowy program

- oczyszczanie ratunkowe – najszybszy odzysk komórek, zapewniający szybki dostęp KKCz w warunkach awaryjnych (100ml RBC/min)?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

W/w dopuszczenia należy uwzględnić w składanych ofertach.