Łódź,  05.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku operacyjnego    – nr sprawy 48/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet nr 3 - Tor wizyjny - 1 szt.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 4 - dopuści w miejsce wstępnie opisanego parametru klawiaturę do sterowania procesorem?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy w miejsce wstępnie opisanego parametru klawiaturę do sterowania procesorem

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch głowic kamery - prostej oraz typu „pendulum” w miejsce wstępnie opisanej jednej głowicy z funkcją „twist”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem w SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 10 dopuści w miejsce opisanego parametru standardowe zapięcie głowicy kamery, znacznie bezpieczniejsze niż wstępnie opisane?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy w miejsce opisanego parametru standardowe zapięcie głowicy kamery.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 14 dopuści w miejsce wyjścia HDMI w kamerze, wyjście typu DVI - zgodnie z wejściem w opisanym w OPZ monitorze?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem w SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 20 w miejsce wstępnie opisanego, wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o czasie reakcji plamki 22ms?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z opisem w SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 23, w miejsce opisanego parametru, wyrazi zgodę na umocowanie monitora na ramieniu wózka przy pomocy uchwytu VESA zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo niż w przypadku monitora na wstępnie opisanej podstawie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła LED o mocy odpowiadającej lampie ksenonowej o mocy 175W?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 26 zrezygnuje z wymogu posiadania gniazd do podłączenia różnych światłowodów na panelu przednim źródła światła?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 2 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o innym niż wstępnie wyspecyfikowany, poziomie db?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody – brak propozycji poziomu głośności.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, pkt 30 wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła o temperaturze barwowej 6400 K, w miejsce wstępnie opisanego?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie źródła światła o temperaturze barwowej 6400 K, w miejsce wstępnie opisanego.

- Czy oferowany zestaw ma być wyposażony w najnowszej generacji, skomunikowany z procesorem obrazu, insuflator o zakresie przepływu od 0 do 50 l/m.?

Odpowiedź: Nie