Łódź,  06.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę central wraz z monitorami dla potrzeb Sal Intensywnego  Nadzoru  – nr sprawy 49/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet nr 1  -   Centrala wraz z 6 monitorami

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory wraz z centralą monitorującą o następujących parametrach:

Parametry ogólne

Kardiomonitor o budowie modułowej, pojedyncze, niezależne moduły przenoszone pomiędzy kardiomonitorami wbudowana rączka do przenoszenia urządzenia

ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT – zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora z możliwością regulacji jasności i kontrastu. 15”, rozdzielczość: 1024 x 768,

- zasilanie 100-250 VAC 50/60 Hz - wbudowany akumulator min. 60 min. pracy - chłodzenie monitora konwekcyjne, nie wymuszone mechanicznie.

Klasa ochronności: I, CF

Bezpieczeństwo: MDD:93/42/EEC, 2007/47/EC, EN 60601-1

oprogramowanie w języku polskim

obsługa przez ekran dotykowy

możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych

możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania 10 ekranów w tym ekranu „dużych cyfr” /programowanie wartości cyfrowych i krzywych dynamicznych/

- Prędkości przebiegu: 6 – 50 mm/s - Możliwość zatrzymania obrazu w celu przeglądu fali na ekranie

Alarmy trzystopniowe: medyczne i techniczne; akustyczne i optyczne

Możliwość ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów - ustawianie ręczne - automatyczne w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta - zapamiętywanie ustawionych zestawów

Możliwość zawieszenie alarmu 2 stopniowa Opcja wyłączenia: wszystkich alarmów lub wybranych

Archiwizacja monitorowanych parametrów

- trendy 96 godzin , rozdzielczość od 20 sek.

- archiwum „Full disclosure” 96 godz. Pełny, jednoczesny zapis wszystkich mierzonych parametrów /wartości liczbowych, fal, trendów

- archiwum alarmów - zapis w pamięci monitora 300 zdarzeń alarmowych wraz z min. 6 krzywymi dynamicznymi/ /opcja/

- przenoszenie danych pacjenta do komputera (USB) /wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (np. Pendrive)/ /opcja/

Możliwość włączenia monitora w system nadzoru pacjenta – wbudowane złącze RJ-45 Typ połączenia sieciowego - Ethernet

Wbudowane 2 złącza USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych

Możliwość rozbudowy o kolejne parametry

Parametry użytkowe

EKG

- zakres pomiaru HR: 25 – 300 1/min - analizą ST do 7 odprowadzeń jednocześnie - poziom odcinka ST: ± 2mV - możliwość zmiany standardowego położenia punktów pomiarowych - prezentacja wartości liczbowych i trendów - analiza arytmii – podstawowa 13 kategorii - detekcja i sygnalizacja stymulatora serca a - jednoczesne wyświetlanie odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF – przy użyciu kabla 3-żyłowego - prędkości przesuwu: 6.25 – 50 mm/s - sygnalizacja zespołu QRS - wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami w.cz. - wyposażenie: kabel 3

Respiracja

- metoda pomiaru – reograficzna - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 55 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja wartości liczbowych i fali oddechu

Saturacja SpO2

- pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax™ - zakres pomiaru SpO2 : 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: 30 – 300 1/min - funkcja SatSeconds™ - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: kabel interfejsowy, czujnik wielorazowy na palec

NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

- pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiarowy: 20– 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły - czas repetycji pomiaru: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - Prezentacja wartości tętna z mankietu - wstępne ustawiania zakresu pompowania - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów - zabezpieczenie: .300 mmHg dorośli, 150 mmHg noworodki - wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dostępny w różnych rozmiarach, wężyk z szybkozłączką

IBP inwazyjny pomiar ciśnienia krwi

- pomiar w 2 kanałach równocześnie/ - zakres pomiaru: -10 do + 350 mmHg - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie, puls - prezentacja fali ciśnienia - możliwość podłączenia niezależnego urządzenia do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego - wyposażenie: kabel interfejsowy oraz jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia

Temperatura

- pomiar w 2 lub więcej kanałach równocześnie - zakres pomiaru: 2 – 45 °C - możliwość wyświetlania różnicy temperatur ΔT - wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury wewnętrzny lub powierzchniowy

Kapnografia CO2

- pomiar w strumieniu głównym lub bocznym - zakres pomiaru: 1 – 100 mmHg - prezentacja fali kapnograficznej - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 55 s. - prezentacja fali oddechu - wyposażenie: zestaw do pomiaru kapnometrii

Możliwość rozbudowy monitora o moduł gazów anestetycznych, rzyt minutowy serca metodą termodylucji,rzut minutowy serca ICG oraz ciśnienie śródczaszkowe ICP pomiar w strumieniu głównym lub bocznym

Centrala monitorująca

Elastyczna konfiguracja sieci od 1 do 12 stanowisk przyłóżkowych ciągłego nadzoru medycznego. Monitorowanie interaktywne /podgląd: monitor-centrala, monitor-monitor/ Obsługa monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali Transmisja danych: system sieciowy - standard IEEE802.3 (złącze RJ-45) Ethernet

Monitor - kolorowy LCD TFT o przekątnej ekranu 24” - ekran zintegrowany z urządzeniem w jednej obudowie

Tryb Pracy - zbiorczy – podgląd krzywej EKG, HR, - zbiorczy – wszystkich monitorów np.8,12 lub grupy wybranych z możliwością podgląd na każdym do 8 krzywych dynamicznych i wartości cyfrowych, wybór fal i wartości po wcześniejszym skonfigurowaniu ekranu monitor

Archiwizacja - z każdego stanowiska wszystkich parametrów: - trendów do 96h, - krzywych dynamicznych i wartości numerycznych z 96h (wysoka rozdzielczość odczytu od 8 sekund), - z każdego stanowiska pamięć do 300 zdarzeń alarmowych (wszystkie wartości cyfrowe, do 12 odcinków krzywych dynamicznych nie tylko EKG) - przenoszenie zapisanych danych monitorowania pacjenta poprzez nośnik elektroniczny /pendrive/ do PC

- Alarmy - parametrów monitorowanych i techniczne, - optyczne i akustyczne, - ustawiane z pozycji kardiomonitora lub centrali, - identyfikacja monitora przyłóżkowego na którym uaktywnił się alarm,

Komunikacja - język polski , klawiatura , mysz - obsługa kardiomonitorów przyłóżkowych /wpisywanie oraz kasowanie danych pacjenta, obsługa alarmów, wyzwalanie pomiaru NIBP, konfiguracja ekranów

Wydruk - krzywe dynamiczne, trendy, - bieżący, alarmowy, z archiwum, - drukarka laserowa formatu A4, - wyzwolenie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych,

sieciowe 230V ± 10% 50/60 Hz oraz akumulator wewnętrzny

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Pakiet nr 2 -   Centrala wraz z 7 monitorami

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory w z centralą monitorującą o następujących parametrach:

Parametry ogólne

Kardiomonitor o budowie modułowej, pojedyncze, niezależne moduły przenoszone pomiędzy kardiomonitorami wbudowana rączka do przenoszenia urządzenia

ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT – zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora z możliwością regulacji jasności i kontrastu. 15”, rozdzielczość: 1024 x 768,

- zasilanie 100-250 VAC 50/60 Hz - wbudowany akumulator min. 60 min. pracy - chłodzenie monitora konwekcyjne, nie wymuszone mechanicznie.

Klasa ochronności: I, CF

Bezpieczeństwo: MDD:93/42/EEC, 2007/47/EC, EN 60601-1

oprogramowanie w języku polskim

obsługa przez ekran dotykowy

możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych

możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania 10 ekranów w tym ekranu „dużych cyfr” /programowanie wartości cyfrowych i krzywych dynamicznych/

- Prędkości przebiegu: 6 – 50 mm/s - Możliwość zatrzymania obrazu w celu przeglądu fali na ekranie

Alarmy trzystopniowe: medyczne i techniczne; akustyczne i optyczne

Możliwość ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów - ustawianie ręczne - automatyczne w odniesieniu do stanu monitorowanego pacjenta - zapamiętywanie ustawionych zestawów

Możliwość zawieszenie alarmu 2 stopniowa Opcja wyłączenia: wszystkich alarmów lub wybranych

Archiwizacja monitorowanych parametrów

- trendy 96 godzin , rozdzielczość od 20 sek.

- archiwum „Full disclosure” 96 godz. Pełny, jednoczesny zapis wszystkich mierzonych parametrów /wartości liczbowych, fal, trendów

- archiwum alarmów - zapis w pamięci monitora 300 zdarzeń alarmowych wraz z min. 6 krzywymi dynamicznymi/ /opcja/

- przenoszenie danych pacjenta do komputera (USB) /wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (np. Pendrive)/ /opcja/

Możliwość włączenia monitora w system nadzoru pacjenta – wbudowane złącze RJ-45 Typ połączenia sieciowego - Ethernet

Wbudowane 2 złącza USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych

Możliwość rozbudowy o kolejne parametry

Parametry użytkowe

EKG

- zakres pomiaru HR: 25 – 300 1/min - analizą ST do 7 odprowadzeń jednocześnie - poziom odcinka ST: ± 2mV - możliwość zmiany standardowego położenia punktów pomiarowych - prezentacja wartości liczbowych i trendów - analiza arytmii – podstawowa 13 kategorii - detekcja i sygnalizacja stymulatora serca a - jednoczesne wyświetlanie odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF – przy użyciu kabla 3-żyłowego - prędkości przesuwu: 6.25 – 50 mm/s - sygnalizacja zespołu QRS - wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami w.cz. - wyposażenie: kabel 3

Respiracja

- metoda pomiaru – reograficzna - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 55 s. - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja wartości liczbowych i fali oddechu

Saturacja SpO2

- pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax™ - zakres pomiaru SpO2 : 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: 30 – 300 1/min - funkcja SatSeconds™ - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: kabel interfejsowy, czujnik wielorazowy na palec

NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

- pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiarowy: 20– 250 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły - czas repetycji pomiaru: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - Prezentacja wartości tętna z mankietu - wstępne ustawiania zakresu pompowania - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów - zabezpieczenie: .300 mmHg dorośli, 150 mmHg noworodki - wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dostępny w różnych rozmiarach, wężyk z szybkozłączką

IBP inwazyjny pomiar ciśnienia krwi

- pomiar w 2 kanałach równocześnie/ - zakres pomiaru: -10 do + 350 mmHg - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie, puls - prezentacja fali ciśnienia - możliwość podłączenia niezależnego urządzenia do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego - wyposażenie: kabel interfejsowy oraz jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia

Temperatura

- pomiar w 2 lub więcej kanałach równocześnie - zakres pomiaru: 2 – 45 °C - możliwość wyświetlania różnicy temperatur ΔT - wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury wewnętrzny lub powierzchniowy

Kapnografia CO2

- pomiar w strumieniu głównym lub bocznym - zakres pomiaru: 1 – 100 mmHg - prezentacja fali kapnograficznej - zakres pomiaru RR: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 5 – 55 s. - prezentacja fali oddechu - wyposażenie: zestaw do pomiaru kapnometrii

Możliwość rozbudowy monitora o moduł gazów anestetycznych, rzyt minutowy serca metodą termodylucji,rzut minutowy serca ICG oraz ciśnienie śródczaszkowe ICP pomiar w strumieniu głównym lub bocznym

Centrala monitorująca

Elastyczna konfiguracja sieci od 1 do 12 stanowisk przyłóżkowych ciągłego nadzoru medycznego. Monitorowanie interaktywne /podgląd: monitor-centrala, monitor-monitor/ Obsługa monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali Transmisja danych: system sieciowy - standard IEEE802.3 (złącze RJ-45) Ethernet

Monitor - kolorowy LCD TFT o przekątnej ekranu 24” - ekran zintegrowany z urządzeniem w jednej obudowie

Tryb Pracy - zbiorczy – podgląd krzywej EKG, HR, - zbiorczy – wszystkich monitorów np.8,12 lub grupy wybranych z możliwością podgląd na każdym do 8 krzywych dynamicznych i wartości cyfrowych, wybór fal i wartości po wcześniejszym skonfigurowaniu ekranu monitor

Archiwizacja - z każdego stanowiska wszystkich parametrów: - trendów do 96h, - krzywych dynamicznych i wartości numerycznych z 96h (wysoka rozdzielczość odczytu od 8 sekund), - z każdego stanowiska pamięć do 300 zdarzeń alarmowych (wszystkie wartości cyfrowe, do 12 odcinków krzywych dynamicznych nie tylko EKG) - przenoszenie zapisanych danych monitorowania pacjenta poprzez nośnik elektroniczny /pendrive/ do PC

- Alarmy - parametrów monitorowanych i techniczne, - optyczne i akustyczne, - ustawiane z pozycji kardiomonitora lub centrali, - identyfikacja monitora przyłóżkowego na którym uaktywnił się alarm,

Komunikacja - język polski , klawiatura, mysz - obsługa kardiomonitorów przyłóżkowych /wpisywanie oraz kasowanie danych pacjenta, obsługa alarmów, wyzwalanie pomiaru NIBP, konfiguracja ekranów

Wydruk - krzywe dynamiczne, trendy, - bieżący, alarmowy, z archiwum, - drukarka laserowa formatu A4, - wyzwolenie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych,

sieciowe 230V ± 10% 50/60 Hz oraz akumulator wewnętrzny

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  Załączniku nr 2 do SIWZ.