Łódź,  16.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych    – nr sprawy 58/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

SIWZ

- Dotyczy Pakietu 2 – stół operacyjny ortopedyczny – 1 szt. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 14.01.2019 r.? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji Zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu.

Pakiet 2 – stół operacyjny ortopedyczny – 1 szt.

Załącznik nr 2

- Czy Zamawiający wprowadzi wymóg wyposażenia stołu w system antykolizyjny sygnalizujący dźwiękowo możliwość zaistnienia sytuacji kolizyjnej i natychmiastowo zatrzymujący realizowaną funkcję (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wypoziomowanym blacie) uniemożliwiając uderzenie blatu stołu o podłogę, a tym samym spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający doprecyzuje i jednocześnie wprowadzi wymóg przesuwu wzdłużnego blatu min. 400 mm realizowanego przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wprowadzi wymóg wysokości podstawy stołu operacyjnego max. 130 mm? Parametr ten gwarantuje zwiększenie wygody i ergonomii pracy personelu operującego, a dodatkowo umożliwia najazd ramieniem C na podstawę stołu i prawidłowe pozycjonowanie ramienia C podczas przeprowadzania zabiegów nawet przy niskim położeniu blatu.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wprowadzi wymóg wyposażenia stołu w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD o następującej specyfikacji:

  - po włączeniu pilota na wyświetlaczu znajduje się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu

  - przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i awariach z komentarzem

  - pilot wyposażony w diodową sygnalizację załączenia układu sterowania i diodową sygnalizację konieczności naładowania baterii

  - pilot wyposażony w włącznik wszystkich funkcji i dwa przyciski zmiany orientacji blatu w przypadku zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wprowadzi wymóg możliwości wyposażenia stołu w kompatybilny pilot bezprzewodowy ze stacją dokującą z ładowarką bezprzewodową, z funkcją zabezpieczającą przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, które pracują w okolicach sali operacyjnej?

Odpowiedź: tak

- Czy Zamawiający wprowadzi wymóg maksymalnego dopuszczalnego obciążenia min. 350 kg?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści jako wyposażenie stołu operacyjnego przystawkę ortopedyczną z parametrem wysuwu śruby aparatu naciągowego 205 mm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Prosimy Zamawiającego o podanie jakich ilości wyszczególnionych w punktach 18-47 wyposażeń Zamawiający wymaga.

Odpowiedź: Po jednej sztuce każdego elementu wyposażenia.

W związku z powyższymi odpowiedziami modyfikacji ulegnie Załącznik nr 2 w zakresie Pakietu 2.