Łódź,  30.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu artroskopowego   – nr sprawy 63/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. § 4 ust. 6 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg. poniższej propozycji:

„Gwarancja nie obejmuje  uszkodzeń powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa użytkownika (nie stosowania się do dostarczonych instrukcji obsługi). Dodatkowo, za uszkodzenia związane z przeprowadzeniem przez Zamawiającego napraw lub zmian bez zgody Wykonawcy a także uszkodzeniami spowodowanymi zdarzeniami losowymi odpowiada Zamawiający.“

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na w/w zmianę.

Pytanie, 2, dot. § 4 ust. 12 projektu umowy:

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie sprzętu medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do ww. paragrafu zapisu wg poniższej propozycji:

„W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca dostarczy, na czas naprawy, sprzęt o parametrach nie gorszych od opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia.”

Wierzymy, że przedstawiona propozycja w pełni zabezpiecza potrzeby Zamawiającego.

Gwarancja wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od oferowanego sprzętu daje Zamawiającemu poczucie bezpieczeństwa i ciągłości wykonywanych zabiegów przy zachowaniu pożądanej jakości. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 3, dot. pkt. 9 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy załączniki nr 2b, nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4, dot. Załącznika nr 2:

Czy Zamawiający dopuści odpowiednio w pozycjach możliwość zaoferowania certyfikowanego sprzętu medycznego, posiadającego wszystkie wymagane dokumenty oraz dopuszczenia umożliwiające mu pracę na blokach operacyjnych  o następujących parametrach :

- Poz. 2: Głowicę kamery w systemie 4K wyposażoną w dwa programowalne przyciski  sterujące na głowicy kamery z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego (robienie zdjęcia, włączenie i wyłączenie nagrywania) i źródła światła.

Możliwość programowania  funkcji przycisków w szczególności: zoom, balans bieli, jasność, robienie zdjęć, nagrywanie filmów (maksymalnie 12 funkcji)

- Poz.3 i Poz.4 :Urządzenia wodoszczelne, ale bez podawania ich klasy wodoszczelności ?

- Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowy wyświetlacz zintegrowany w formie tabletu ale nie wbudowany w sterownik kamery  i spełniający pozostałe wymogi ?

-    Poz. 8: Urządzenia bez podawania poziomów skanowania systemu skanującego?

- Poz10: Urządzenie z 6-cio stopniową regulacją?

- Poz. 11: Urządzenie z wbudowanymi programami typu : artroskopia (duże i małe stawy), laparoskopia oraz z możliwością  możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki: BioOptico Spectral Mode  oraz BioOptico Texture Mode.

- Poz. 12: Urządzenie nie wyposażone w funkcję : równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów i bez pozostałych funkcjonalności.

- Punkt 12 i Punkt 13: Konsolę kamery 4K zintegrowaną ze  źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu, źródło światła w technologii LED ( całość wbudowana w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowana) i wyposażoną w następujące wyjścia i wejścia:

- wyjścia video:

- 2 x DVI,

- 4x 3G-SDI,

- 2x DisplayPort 1.1/1.2(MST)

- wejścia video:

- 1 x DVI,

- 2x USB2.0

- 2x USB3.0

- gniazda komunikacyjne:

- - 1xRS-232

- - 1x audio IN, 1x audio OUT,

- -  2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)

- - złącze tablety sterującego

- - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s,

- - złącze wyrównywania potencjałów POAG,

- - gniazdo zasilania

- - 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix

- Poz. 16: Menu w języku polskim dostępne z poziomu dotykowego tabletu będącego integralną częścią systemu.

- Poz. 17: Zoom cyfrowy 1,5x

- Poz. 20: Współpraca z głowicami o wysokiej rozdzielczości 4K: 3840 x 2160 pikseli do operacji jednoportowych?

- Poz. 21: Waga głowicy 580 gram

- Poz.22: Konsolę kamery 4K zintegrowaną ze  źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu o wadze 6,8 kg.

- Poz.24: Wymiary konsoli kamery 43,2 cm x 8,9 cm x 34,3 cm

-     Poz. 26: Matryca monitora LCD z podświetleniem LED , TFT AM LCD / technologia IPS-PRO / podświetlenie LED

- Poz. 27: Monitor medyczny 4K o przekątnej 32’

- Poz. 28: Monitor medyczny 4K bez podawania rozmiaru plamki i o wielkości piksela ,01704 mm

- Poz. 29: Jasność 550cd/m2

- Poz. 31: Monitor medyczny bez podawania parametru : maksymalna częstotliwość zegara pikselowego

- Poz. 33: Monitor wyposażony w 3mm grubości anty-refleksyjne szkło chroniące matrycę

- Poz. 34: 3 tryby skalowania obrazu

- Poz. 38 i Poz. 42: Bez możliwości wyświetlania całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie

- Poz. 40: Monitor medyczny bez możliwości podania parametrów ujętych w tym punkcie

- Poz.46: Monitor medyczny bez możliwości : Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9 specjalności

- Poz. 48: Monitor z funkcją  : sterowanie monitorem przez przyciski na panelu i bez pokrętła

- Poz. 49: zużycie energii nominalne 90 W (typowe)

- Poz. 50: Monitor 4K o wymiarach : 777mmx472mmx117mm

- Poz. 52: Monitor 4K o wadze 12,1 kg

- Poz. 55: źródło światła o żywotności min. 30 000 godzin pracy ciągłej (gwarancja 7 lat)

- Poz.56: Menu w języku polskim dostępne z poziomu dotykowego tabletu będącego integralną częścią systemu i spełniającym  jednocześnie funkcję panelu sterującego urządzenia

- Poz.57: Urządzenie bez  wyświetlacza LCD - wskazującego tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.

- Poz.59: Menu w języku polskim dostępne z poziomu dotykowego tabletu będącego integralną częścią systemu i spełniającym  jednocześnie funkcję panelu sterującego urządzenia

- Poz.60: Urządzenie bez funkcji automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta natomiast wyposażone w rozwiązanie w postaci światłowodu z optyką wyposażonych w system zapobiegający przypadkowemu odłączenia światłowodu od optyki

- Poz. 61: Urządzenie wyposażone w możliwość włączenia i wyłączenia funkcji stand by (zamknięcie dopływu światła) za pomocą przycisków w głowicy kamery ale bez możliwości całkowitego wyłączenia źródła światła

- Poz.65: Światłowód o długości 274 cm

- Poz. 66: Urządzenie bez uchylnego dotykowego panelu (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę  ale z dostępem do menu w języku polskim z poziomu dotykowego tabletu (będącego równocześnie klawiaturą) który jest integralną częścią systemu

- Poz. 67: Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)z poziomu monitora głównego

- Poz. 69:  Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym tabletu sterującego

-Poz. 70:  Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji za pomocą tabletu sterującego

- Poz. 73: Możliwość sterowania urządzeniami z poziomu tabletu sterującego i bez możliwości sterowania głosowego

-Poz. 74: Możliwość sterowania urządzeniami z poziomu tabletu sterującego i bez możliwości sterowania pilotem

- Poz. 75: Ponieważ oferowany przez nas  rejestrator medyczny nie jest wyposażony w ekran i jest sterowany z poziomu tabletu będącego integralną częścią systemu, czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Obraz:

Rozdzielczość: 	NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080

Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)

- Poz. 78: Masa całkowita konsoli kamery 4K zintegrowanej ze  źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu  6,8 kg

- Poz. 79: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu : dwa niezależne kanały wideo:  możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł

- Poz. 80: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapisu na  płycie  (CD lub DVD) i dopuści urządzenie spełniającego pozostałe wymagania

- Poz. 84: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością sterowania z poziomu tabletu sterującego i bez możliwości sterowania głosowego

- Poz.85: Czy Zamawiający dopuści : Wbudowany twardy dysk o pojemności 128 GB (zapis automatyczny)

- Poz.86: Czy Zamawiający dopuści  jedno wejście DVI , dwa wyjścia DVI

- Poz.88: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie bez menu w języku polskim dostępne

- Poz. 92: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie bez możliwości podłączenia jednoczesnego elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów i z możliwością podłączenia kaniuli shavera

- Poz.94: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z kolorowym ekeranem dotykowym i odstąpi od pozostałych wymagańtzn.  : kąt widzenia min.168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy

- Poz. 100: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z regulacją ciśnienia minimum od 10 do 120 mm/hg

- Poz. 102: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z płynną regulacją przepływu w zakresie o 1500ml/ min ?

- Poz.104: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu : Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V

- Poz.106: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu : Możliwość zintegrowania pompy z waporyzatorem i dopuści możliwość zintegrowania waporyzatora z całym oferowanym systemem pozostawiając zapis o możliwości integracji pompy z shaverem

- Poz.153, OPTYKA ARTROSKOPOWA: Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową wyposażoną w dwa adaptery do podłączania światłowodów oraz optykę o średnicy 3,0mm i spełniającą pozostałe wymagania

- Poz. 109: Uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej minimum 8 000 obr./min

- Poz.111: Uchwyt shavera wyposażony w 2 przyciski

- Poz.115: Uchwyt shavera bez obrotowego króćca kanału ssania

- Poz. 122: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie  częstotliwością pracy generatora RF: 100kHz

- Poz.123: Moc wyjściową cięcia (CUT): min. 390W,  zakres poziomów mocy od 0 do 9

- Poz. 124: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie bez funkcji modulacji siły cięcia

- Poz. 125: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie z mocą wyjściową koagulacji (COAG)  - min. 170W, 2 poziomy mocy

-Poz. 126 Elektrody o średnicy 4mm, bez zaoferowania pozostałych rozmiarów raz o zagięciach 90*/50*/ w wersji haczyka oraz w wersji wydłużonej do biodra

- Poz.130: Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość ok.190mm)

- Poz.131: Elektrody bez możliwości ich doginania

- Poz. 133: Urządzenie bez możliwości podłączenia shavera artroskopowego ale z możliwością zintegrowania całego systemu

-Poz. 134: Czy Zamawiający dopuści  urządzenie bez funkcji : Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę waporyzatora- dobór optymalnych nastaw

-Poz.135: Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm , ale  bez funkcjiautomatycznego rozpoznawane przez konsolę waporyzatora(technologia RFID)

- Poz.136: Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bez możliwość pracy z przełącznikiem nożnym bezprzewodowym

-Poz. 138: Urządzenie nie  wyposażone w gniazdo USB z inną możliwością aktualizacji programów użytkownika

-Poz. 143: Wózek jezdny z min. 5 półkami z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą oraz fabryczną szerokością półek dostosowaną do oferowanych urządzeń medycznych.

-Poz. 143: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wózka z szerokością półki max. 45 cm

-Poz. 145 Wózek z wysuwaną półką dedykowaną dla pompy artroskopowej , bez uchwytu dla w/w pompy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wyżej zaproponowane zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ.