Łódź,  08.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora i myjki     – nr sprawy 50/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Dotyczy sterylizatora plazmowego :

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia do 10 tygodni od dni podpisani umowy? Uzasadnienie: urządzenia są produkowane na specjalne zamówienie i czas realizacji zamówienia wynosi do 10 tygodni. Nie realnym terminem jest dostawa urządzenia w ok.2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu dostawy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator o pojemności komory  110 l ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator o całkowitej  pojemności komory  124 l,  a użytkowej 100 l?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzeni o głębokości komory 624 mm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzeni o głębokości komory 690 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z komora wykonana z aluminium ?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator , który posiada zdolność sterylizacji przewodów elastycznych o dł 10 000 mm ?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z rezerwuarem , z którego urządzenie pobiera określaną dawkę nadtlenku ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z kasetką , zawierającą 12 naboi, gdzie jeden nabój wystarcza na  jeden proces?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie w którym wysokość załadunku naboi jest na wysokości poniżej 1700mm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym  stężenie czynnika sterylizującego wynosi 58%?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z podłączeniem prądu 3-fazowego?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1768 x 702 x 729 mm w x s x g ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1730 x 800 x 1002 w x s  x g ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.