Łódź,  09.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mammotomu i kardiomonitorów     – nr sprawy 52/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Dotyczy Pakiet 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym siła ssania regulowana jest  w trzech poziomach? Wieloletnie doświadczenia współpracy z uzytkownikami wskazują, że zmniejszenie siły ssania nie ma znaczenia. Gdyż w przypadku regulacji wielkości komory lub dobrze odpowiedniej igły ograniczamy wielkość wycinku a moc ssania powinna być możlwie najwyższa by skutecznie pobrać wycinek dobrej jakości i ograniczyć odczucia pacjenta. Moc ssania ma wpływ na jakość pobieranego materiłu a w oferowanym przez nas systemie jest to aż 29inHg.

Odpowiedź: Tak, dpuszczamy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza igły w trzech rozmiarach (średnica 7G,10G,12G) z dodatkową możliwością regulacji wielkości komory w igle biopsyjnej tzw. komora pełna i połowa komory w celu zwiększenia możliwości doboru odpowiedniego rozmiaru igły do wielkości pobieranego wycinka?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści system w którym siła próżni jest do 29inHG? Wyzsza siła prózni w oferowanym systemie zapewnia lepsza jakość pobierania wycinków.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści nóż pracujący w jednej predkości jest ona optymalna do pobierania wycinków? Predkość pracy noża nie wpływa na jakość pobieranych wycinków. Na jakość pobieranych wycinków wpływ tryb pracy noża. Nasza powierzchnia ścinająca noża zachowuje najwyższą jakość ostrza krawędzi ze wzgledu na rodzaj  pracy w igle, dzieki czemu jakość pobierania wycinków pozostaje taka sama bez względu na ilość pobranego materiału w cyklu procedury usuwania zmiany.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji jasności ekranu? Proponowany przez  nas system ma regulowane oświetlenie w rękojeści co znacznie wpływa na jakość pracy operatora zapewniając lepsza widoczność pola powieranego materiału. Jasność ekranu nie ma wpływu na widoczność pola pobierania wycinków.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z igłą wymienny koszyk na pobierany materiał mieszczący minium 25 wycinków? Koszyk nie ma podziału na komory co skraca czasu zabiegu biopsji. Do igły dołączony jest dodatkowy koszyk zwiększający możliwość pobierania materiału do 50 wycinków co zwiększa możliwość usuwania większych zmian. Zamawiający dopuszczając oferenta posiadającego w jednym zestawie dwa koszyki, chroni szpital przed zbędnymi kosztami zakupu dodatkowego koszyka. Jeżeli istnieje możliwość „zatoczenia“ kolejnego obrotu, pobrany materiał ulega zmieszaniu, co wyklucza przejrzystość pobranego wycinka.

Wymagania Zamawiającego dotyczące urządzenia do biopsji mammotomicznej,które posiada system zarządzania próbkami składający się tylko z dwunastu komór na pobrane próbki wskazuje ponadto wprost na jednego producenta, co ogranicza konkurencję i nie daje Zamawiającemu możliwości wyboru rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści igłe z regulowaną komora bez wyjmowania igły z piersi? Pełna 19mm i „half sample „ 9,5mm

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie  8

Proponowany przez nas system patentowy z końcówką trokową, która pozwala operatorowi wniknąć w gęstą tkankę w łatwiejszy sposób, ponieważ przecina tkankę, zamiast wykonywać liniową. Ta charakterystyka cięcia pozwala operatorowi uzyskać lepszą kontrolę podczas penetracji igły.

Nasz system tknie tkankę w unikalny sposób, który pozwala użytkownikowi pobrać wiele próbek w celu ułatwienia usunięcia dużej zmiany. Ten mechanizm tnący działa, gdy wewnętrzny nóż i kaniula współpracują ze sobą, aby przeciąć tkankę jak nożyczki. Z tego powodu frez oscyluje w przód i w tył, zamiast obracać w sposób ciągły w jednym kierunku. Wewnętrzny nóż tnący oscyluje w przód i w tył, gdy porusza się do przodu tworząc dźwignię podobną do zewnętrznej kaniuli. Nożyczki pozostają ostre dłużej niż skalpel, dzięki czemu urządzenie pobiera dużą liczbę próbek. Jest to bardzo korzystne przy próbie użycia jednej sondy do biopsji próżniowej w celu usunięcia dużych gruczolakowłókniaków.

Z uwagi na brak pytania, brak odpowiedzi.

Pytanie 9

Proponowany przez nas system ma mocniejszą  próżnię, co pozwala uniknąć drugiej linii próżni. Jest to bardzo korzystne, ponieważ igła biopsyjna ma pełny rozmiar próbki 7G / 10G / 12G. Inne systemy z dodatkowymi liniami próżni będą miały o 1G mniejszą wielkość próbki.

Z uwagi na brak pytania, brak odpowiedzi.