Łódź,  19.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych    – nr sprawy 58/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Załącznik nr 2

Pakiet 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Systemu rehabilitacji kardiologicznej składającego się z 4 cykloergometrów i 1 bieżni  - 1 SZT.

Pkt. 10 Bieżnia z wbudowanym modułem EKG-1 sztuka.

Bardzo proszę o uściślenie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „bieżnia z wbudowanym modułem EKG-1”? Czy moduł EKG ma być fizycznie wbudowanym w korpus bieżni?

Odpowiedź: Moduł EKG ma być fizycznie wbudowany w korpus bieżni.

Czy Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modułem EKG?

Oferujemy bezprzewodowy system przetwornik EKG, wykorzystujący cyfrowy nadajnik. To jest rozwiązanie optymalne, możemy w dowolny sposób wykonywać rejestrację sygnału EKG. Pacjent może zmieniać miejsce badania, przesiadając się z bieżni na ergometr, czy kozetkę. Nie jest ściśle przywiązany do bieżni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pkt. 11 Rower treningowy z wbudowanym modułem EKG, oraz sterowanym procesorem hamulec (4 sztuki).

Bardzo proszę o uściślenie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „rower z wbudowanym modułem EKG-1”? Czy moduł EKG ma być fizycznie wbudowanym w korpus ergometru?

Odpowiedź:  Moduł EKG ma być fizycznie wbudowany w korpus ergometru.

Czy Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modułem EKG?

Oferujemy bezprzewodowy system przetwornik EKG, wykorzystujący cyfrowy.

To jest rozwiązanie optymalne, możemy w dowolny sposób wykonywać rejestrację sygnału EKG. Pacjent może zmieniać miejsce badania, przesiadając się z bieżni na ergometr, czy kozetkę. Nie jest ściśle przywiązany do ergometru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pkt. 12 Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV

Czy Zamawiający dopuści system z czułością 5/10/20 mm/mV?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pkt. 13 Przesuw 25/50/100 mm/

Czy Zamawiający dopuści system z przesuwem 25/50 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pkt. 14 Zakres pomiaru HR 15-240 bpm

Czy Zamawiający dopuści system z zakresem pomiaru HR 30-300 bpm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pkt. 15 Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz

Czy Zamawiający dopuści system z cyfrowym filtrem 25Hz?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.