Łódź,  07.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i przyrządów medycznych    – nr sprawy 51/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Dotyczy: Pakiet nr 2  – Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych  1 szt.

Czy Zamawiający stosując zasadę uczciwej konkurencji dopuści aparat jako sprzęt dostosowany do wymogów Zamawiającego i udzieli odpowiedzi na niżej przedstawione pytania, ponieważ niektóre wymogi i rozwiązania wskazane przez Zamawiającego są stosowane tylko przez jednego producenta i/lub nie maja bezpośredniego wpływu na efektywność zabiegu.

Pytanie numer 1 do punktu 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z baterią, która w przypadku braku zasilania sieciowego zapewnia możliwość prowadzenia pełnego zabiegu przez co najmniej 10 minut? Możliwość podtrzymania pracy aparatu przez 10 minut umożliwia skuteczne podjęcie działań przez personel, a także włączenie zasilania awaryjnego

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 2 do punktu 11

Czy zamawiający dopuści aparat z regulowaną ultrafiltracją w zakresie 0- 33 ml/min. Przepływ taki, ze względu na budowę drenów w kasecie, pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SIWZ przez Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 3 do punktu 12

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z przepływem substytutu w zakresie 0-133 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowe drenów w kasecie, pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SWIZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie nr 4 do punktu 13

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z przepływem dializatu w zakresie 0-133 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowe drenów w kasecie, pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SWIZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 5 do punktu 14

Czy Zamawijący pozwoli na zaoferowanie aparatu z jednym systemem grzewczym podgrzewającym krew powracającą do pacjenta? Syatem taki jest dopasowany do budowy aparatu i jego wydajność jest odpowiednia do zabezpieczenia chorego przed wychłodzeniem w trakcie zabiegu nerkozastępczego

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 6 do punktu 16

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z regulowanym przepływem pompy krwi w zakresie 0-450 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowę drenów w kasecie, pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SIWZ przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 7 do punktu 17

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z kasetowym systemem drenów umożliwiającym łatwy i szybki montaż z czytnikiem kodu kreskowego do archiwizacji danych zabiegu bez możliwości wymiany filtra? Wymiana filtra zwiększa ryzyko przedostania się drobnoustrojów do sterylnego układy drenów jak również może prowadzić do zapowietrzenia układu drenów. Zwiększa również nakład pracy personelu obsługującego aparat. System z niewymienialnym filtrem jest prostszy w obsłudze, a koszt wymiany całej kasety jest porównywalny

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie numer 8 do punktu 24 i 25

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu bez jednoczesnego prowadzenia terapii heparyna-cytrynian oraz możliwości zmian w prowadzeniu zabiegu cytrynian – heparyna bez zmiany zestawu? Posiadaną funkcję przechodzenia i mieszania antykoagulantów jest bardzo rzadko wykonywana. Niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Funkcja tego typu jest dostępna tylko w jednym aparacie dostępnym na rynku Polskim, aby zachować możliwość równego traktowania Wykonawców, czy Zmawiający odstąpi od brania pod uwagę tego parametru?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 9 do punktu 27

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu bez systemu odpowietrzania drenów substytutu, dializatu, filtratu? W oferowanym aparacie nie występuje ten system ze względu na prostsze rozwiązanie – podgrzewanie krwi wracającej do pacjenta, ponieważ podgrzewanie płynów z bikarbonatem w składzie może prowadzić do zapowietrzania hemofiltra po stronie płynu, co skutkuje mniejszą wydajnością zabiegu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 10 do punktu 28

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z jednym detektorem powietrza? System z jedną pułapką powietrzną został zaprojektowany do układu drenów dla aparatu Prismaflex aby zmniejszyć ilość krwi krążącej w układzie poza chorym, znajduje się on na końcu linii powrotnej i prawidłowo zabezpiecza linię przed zapowietrzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.

Pytanie numer 11 do punktu 29

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z jedną pułapką powietrza za filtrem? Rozwiązanie tego typu skutecznie zapobiega przedostaniu sie powietrza do pacjenta oraz zmniejsza ilość krwi w obiegu pozaustrojowym do max 190 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w  SIWZ.