Łódź,  19.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych    – nr sprawy 58/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Zadanie 2 – stół operacyjny ortopedyczny– 1szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym regulacja przechyłu wzdłużnego i wypiętrzenie ławeczki nerkowej realizowane jest elektrohydraulicznie (z pilota) zamiast elektrycznie, jak podano w punkcie 5? Wnioskujemy o zaakceptowanie powyższego rozwiązania, tym bardziej, ze w punkcie 12 Zamawiający dopuścił możliwość regulacji min. tych funkcji elektrohydraulicznie.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym realizowanym elektrohydraulicznie (z pilota) w zakresie 420mm? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- W związku z tym, że poniższe parametry stołu nie zostały wyspecyfikowane w SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści stół z zakresami regulacji i parametrami:

- długość stołu: 2100mm – nie dopuszczamy

- szerokość całkowita (z relingami): 560mm, szerokość bez relingów: 500mm - dopuszczamy

- regulacja wysokości (z materacem 50mm): 715/1165mm - dopuszczamy

- regulacja segmentu podgłówka: +-45stopni – nie dopuszczamy

- regulacja oparcia pleców: -35/+75stopni – nie dopuszczamy

- wypiętrzenie ławeczki nerkowej: 0-120mm – nie dopuszczamy

- regulacja segmentu podnóżków: -90/+20 stopni - dopuszczamy

- możliwość odwodzenia podnóżków: 0-180stopni - dopuszczamy

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przystawki spełniającej opis SIWZ za wyjątkiem poniższych parametrów: regulacja wysokości aparatu naciągowego: 400 mm, rozstaw: 260 mm – 1450 mm, wysuw śruby aparatu naciągowego: 350 mm, kąt odwodzenia ramion: do 1500. Podpórki ramion przystawki bez kół, stopki zapewniające stabilność.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę