Łódź,  27.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do diagnostyki układu krążenia  – nr sprawy 61/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet 1

Holter EKG

- Czy przy zachowaniu wymaganych ilości sztuk rejestratorów i wymogów stacji roboczej Zamawiający dopuści system Holtera EKG, które charakteryzują m.in. poniższe parametry:

| L.p. | Dane techniczne - system |
| --- | --- |
|  | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów zainstalowanej lokalnie na komputerze i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkowa, ergospirometria, komputerowe EKG i komputerowa spirometria. |
|  | Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. |
|  | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV wraz z trendami HRV - Analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - Analiza QT i QTc - Analiza PQ - Analiza fizycznej aktywności pacjenta - Detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie |
|  | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |
|  | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. |
|  | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze |
|  | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |
|  | Trend aktywności pacjenta |
|  | Podgląd wartości granicznych PQ. |
|  | Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |
|  | Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. |
|  | Obrazowanie zespołów QRS w formie graficznej 2 i 3 wymiarowej |
|  | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. |
|  | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. |
|  | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
|  | Trendy wartości HRV |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |
|  | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |
|  | Trendy i podział czasu nachylenia ST. |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. |
|  | Interaktywny histogram odstępów QT. |
|  | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. |
|  | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |
|  | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. |
|  | Możliwość zainstalowania bazy badań na serwerze i zdalnej analizy z dowolnego szpitalnego komputera podłączonego do niej |

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Rejestrator 12-kanałowy holtera EKG - R12 L.p.; Dane techniczne. 1; Rejestrator 12-,7- i 3-kanałowy. 2; Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń.. 3; Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń.. 4; Czujnik aktywności fizycznej pacjenta. 5; Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera. 6; Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta. 7; Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity.. 8; Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz. 9; Czas ciągłego zapisu do 7 dni. 10; Zapis danych na karcie pamięci typu SD. 11; Detekcja pracy stymulatora. 12; Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG. 13; Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa. 14; Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon). 15; Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA. 16; Waga rejestratora z bateriami 138g. 17; Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm. 18; W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie wyrazamy zgody.

Pakiet 4

Holter ciśnienia:

Pytanie do pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnienia o zakresie 30 – 260mmHg ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowane zakresy.

Pytanie do pkt. 13:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnienia z interwałami pomiarowymi w zakresie 5 -90 ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej zaproponowane zakresy.

Pytanie do pkt. 19:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnienia z automatycznym odcięciem nadmiernego ciśnienia w mankiecie ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do pkt. 29:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnienia bez osłonek materiałowych, mankiet wykonany z odpornego na wycieranie materiału ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do pkt. 34:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnienia bez oznaczenia wskaźnika MBPS ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie do pkt. 36:

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy holter ciśnienia kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem CardioPoint ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

Pakiet 5

Stanowisko do badań wysiłkowych z bieżnią

Pytanie do pkt. 22:

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z zewnętrznym modułem EKG, który można przymocować do bieżni? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej uniwersalne.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.