Łódź,  02.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej – nr sprawy 47/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy)

- par. 4 ust. 12 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Par. 4 ust. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie” ?

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- Par. 4 ust. 14 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a   niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy związku z powyższym, zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element/podzespół urządzenia na nowy na własny koszt” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega zapis § 4 ust. 14  w projekcie umowy. W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.

- Par. 6 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nadmieniamy również, że obciążanie Wykonawcy karą za każdą godzinę niesprawności urządzenia jest bardzo restrykcyjnym zapisem skutkującym wysokim ryzykiem obarczenia karą potencjalnego Wykonawcy. Standardem przyjętym w branży jest naliczanie kar za dzień niesprawności urządzenia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 – Aparaty do znieczulenia – 2 szt.

- Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści główny blat do pisania wbudowany i dodatkowy blat składny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami i  z przyłączami do butli ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z układem wystającym poza obrys podstawy, bez ogrzewanego układu okrężnego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu co jest nowoczesnym rozwiązaniem, zapobiegającym przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wbudowany ssak inżektorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z  funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum? Wymagane rozwiązanie jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego producenta, co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego przez pokrętło funkcyjne oraz dotykowy ekran? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści ekran respiratora kolorowy, LCD, o przekątnej 15 cali na ruchomym ramieniu aparatu, co ułatwia wygodne ustawienie położenia ekranu? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 33 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Jest to wymóg, który spełnia tylko jeden producent  i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację stosunku wdechu do wydechu w najczęściej wykorzystywanym zakresie od 2:1 do 1:8?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści regulację PEEP w zakresie wyłączony i 4-30 cmH20?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego przy PCV 5 do 60 cm H2O?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści regulacja czułości wyzwalacza przepływowego 0,2 do 1[l/min]?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie alternatywne, obrazowanie pojemności wydechowej pojedynczego oddechu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 56 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w test kontrolny sprawdzający poprawność działania urządzenia, włącznie z zastawką nadciśnieniową, pokrętłami przepływomierzy, parownikami, wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 57 Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne aparat z modułem gazowym umieszczonym w kieszeni aparatu przeznaczonej fabrycznie na taki moduł? Moduł gazowy powinien być wyjmowany w celu ewentualnej jego zamiany w przypadku przeglądu czy uszkodzenia. „Moduł wbudowany na stałe” nie daje takiej możliwości i de facto nie jest to rozwiązanie modułowe.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z w pełni automatyczną kalibracją modułu gazowego, niewymagającą udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) z kalibracją modułu przez serwis z użyciem gazu kalibracyjnego podczas okresowych przeglądów aparatu? Takie rozwiązanie pozwala na okresowe sprawdzenie działania modułu gazowego i jego pewne i prawidłowe działanie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 60 Czy Zamawiający przyzna również 5 pkt. za respirator napędzany pneumatycznie? Napęd elektryczny jest oferowany przez konkretnego producenta na rynku aparatów do znieczulenia  co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 61 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji funkcji opisanej w punkcie 61 Jest to wymóg, który spełnia tylko jeden producent  na rynku aparatów do znieczulenia co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 63 Czy Zamawiający przyzna również 5 pkt. za regulację objętości oddechowej w trybie VCV od 20ml, ale możliwością wentylacji od 5 ml podczas wentylacji ciśnieniowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 64 Czy Zamawiający przyzna również 1 pkt. za regulację Plateau od 5%?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 68 Czy Zamawiający przyzna również 1pkt. za główny blat do pisania wbudowany i dodatkowy blat składny?

Odpowiedź: Tak

Monitor do aparatu

- Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści monitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wygodne sterowanie za pomocą menu ekranowego w języku polskim poprzez ekran dotykowy, bez pokrętła ( możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za ekranu dotykowego)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator wystarczający na 3,5 godziny pracy ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych na ekranie? Większa ilość krzywych na wymaganym ekranie 12” jest nieczytelna i nie poprawia funkcji diagnostycznych monitora.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści monitor bez wyszczególnionego trybu dużych znaków? Zastosowany interfejs ma bardzo duże znaki w zwykłym trybie monitorowania, które jednocześnie pozwala na monitorowanie przebiegów krzywych dynamicznych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 9 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obliczeń nerkowych lub doprecyzuje co oznacza ten wymóg w celu uniknięcia różnego traktowania zapisu przez Zamawiającego i oferentów? Prosimy o podanie jakie parametry nerkowe mają być obliczane.

Odpowiedź; Tak

- Pkt. 13 Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora realizującego wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie (zgodnie z zaleceniami AHA), co daje najwyższy poziom rozpoznawalności arytmii i minimalizuje wystąpienia fałszywych alarmów arytmii?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca od 20 do 300 ud/min?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Pkt. 19 Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz schodkowej deflacji, zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca?

Odpowiedź: Nie wymagamy, dopuszczamy.

- Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści automatyczny pomiar ciśnienia z ustawianym czasem powtarzania do 4 godzin?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 21 Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji i NIBP na tej samej kończynie bez możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru? Zawsze istnieje możliwość czasowego zawieszenia alarmów dźwiękowych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści w metodzie inwazyjnego pomiaru cisnienia, możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia metodą elektromiografii z wykorzystaniem elektrosensora, która uznawana jest za złoty standard w zakresie monitorowania zwiotczenia i minimalizuje ryzyko występowania resztkowej blokady nerwowo-mięśniowej; dostępne metody stymulacji: ToF z podaniem wartości T1%, ToF w odstępach czasu, tężcowej (TET) z obliczaniem PTC, DBS oraz ST?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.