| Sterylizator plazmowy – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Nazwa, typ, model | Tak, podać |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Nr katalogowy | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
|  | Komora prostokątna o objętości całkowitej 90 litrów (+/-5%). | TAK, podać |  |
|  | Minimalna głębokość komory 700mm Minimalna szerokość komory 380mm Minimalna wysokość komory 340mm | TAK, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Generator plazmy zlokalizowany poza komorą sterylizacyjną (brak zakłócenia procesu w przypadku dotknięcia elektrod) | TAK |  |
|  | Plazma (sterylizacyjna) generowana w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru) (załączyć przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz generowania plazmy) | TAK |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. | TAK |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych 1Ø ×12 000mm. | TAK |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali 1Ø ×1 000mm | TAK |  |
|  | Brak konieczność stosowania busterów | TAK |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | TAK |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego | TAK, podać |  |
|  | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces) | TAK |  |
|  | Brak koniczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru. | TAK |  |
|  | Wysokość załadunku naboju do sterylizatora poniżej 1100 mm. | TAK, podać |  |
|  | Stężenie podczas wszystkich programów nie przekracza 50% (program przeznaczony do bezpiecznego sterylizowania endoskopów lub optyk) | TAK, podać |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC | TAK, podać |  |
|  | Minimum 2 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 55 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie. | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania minimum 5” z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). | TAK, podać |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | TAK |  |
|  | Możliwość kontroli procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych. | TAK |  |
|  | Kontrola penetracji przy wykorzystaniu testu Helixa o przekroju 2 mm i długości 1,5 m | TAK |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego programu (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznych procesów sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) | TAK |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po prawidłowym procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. (Załączyć do oferty oświadczenie producenta oraz fragment instrukcji obsługi określający możliwość zwalniania parametrycznego) | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 1P+N+PE, 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1600x700x1000 mm | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją | TAK |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności CE producenta (załączyć wraz z dostawą urządzenia ) | TAK |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001lub równoważny | TAK |  |
|  | 2 poziom załadunku w koszach (2 kosze na wyposażeniu urządzenia) | TAK |  |
|  | Pakiet startowy naboi na 30 cykli | TAK |  |

|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Gwarancja na (min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 40. | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 41. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 42. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze sprzętem ) | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.