Załącznik nr 2

Pakiet nr 3

**Aparat do terapii podciśnieniowej ran. - sztuk 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model | podać |  |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Aparat służący do leczenia ran metodą uzyskiwanego podciśnienia | TAK |  |
| 2 | Aparat z wbudowaną pompą do uzyskiwania podciśnienia | TAK |  |
| 3 | Wartość podciśnienia w zakresie 40 - 230 mmHg z regulacją co 1mmHg | TAK |  |
| 4 | Tryby pracy ciągły i przerywany | TAK |  |
| 5 | Tryb przerywany regulowany od minimum 1 godziny z cyklami ssania od 1 do 15 minut, z wartością wysokiego podciśnienia od 0 do 230mmHg | TAK |  |
| 6 | Kompaktowa budowa aparatu umożliwiająca przemieszczanie się pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Wbudowany akumulator podtrzymujący pracę minimum 12 godzin | TAK, podać |  |
| 8 | Alarmy dźwiękowe i wizualne niskiego ciśnienia, nieszczelności, przepełnionego zbiornika, rozładowania baterii, niedrożności drenów. | TAK |  |
| 9 | Pamięć historii alarmów | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz z parametrami pracy aparatu. | TAK |  |
| 11 | Blokada menu aparatu | TAK |  |
| 12 | Pokrowiec z paskiem do noszenia aparatu. | TAK |  |
| 13 | Sety jednorazowe do opatrunków - zbiornik, dreny, opatrunki - zestaw 50 setów startowych | TAK |  |
| 14 | Szkolenie personelu z obsługi aparatu i jego zastosowania |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gwarancja i serwis** |  |  |
| 15 | Gwarancja na (min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 16 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu. | TAK |  |
| 17 | Certyfikat CE na sprzęt (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 18 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze sprzętem ) | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem ewentualnego kontraktu.