Załącznik 2

Pakiet nr 1

Przedmiot zamówienia: Wideobronchoskop – 1 sztuka

| Nazwa, typ, model | podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Nr katalogowy | podać |  |

| L.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane/ punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideobronchoskop do trudnych intubacji – zestaw | TAK |  |
| 2. | Przenośny tor wizyjny z zintegrowanym monitorem, kompatybilny z oferowanym bronchoskopem | TAK |  |
| 3. | Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5" zapewniający podłączenie i wyświetlanie obrazu z wideolaryngoskopu | TAK Przekątna ekranu: =6,5" - 0 pkt. >6,5" - 5 pkt |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |
| 5. | Waga monitora nie większa niż 1300 g | TAK |  |
| 6. | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe umieszczone z boku ekranu | TAK |  |
| 7. | Monitora wyposażony w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolor, kontrast | TAK |  |
| 8. | Monitora wyposażony w funkcję ręcznego balansu bieli | TAK |  |
| 9. | Monitor wyposażony w gniazdo kart pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej i filmów | TAK |  |
| 10. | Zapis filmów w formacie .mp4 | TAK |  |
| 11. | Zapis zdjęć w formacie .jpg | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Uruchamianie zapisu zdjęcia i filmów przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści wideolaryngoskopu | TAK |  |
| 13. | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |
| 14. | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |
| 15. | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |
| 16. | Gniazdo kart SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |
| 17. | Monitor wyposażony w dodatkowe gniazdo umożliwiające jednoczesne podłączenie dedykowanego giętkiego wideobronchoskopu | TAK |  |
| 18. | Monitor wyposażony w funkcję szybkiego przełączania wyświetlania obrazu na ekranie pomiędzy wideobronchoskopem, a wideolaryngoskopem intubacyjnym | TAK |  |
| 19. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wideolarygoskopami 8401AXC i 8401BXC | TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia z bronchofiberoskopem optycznym | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego wideootoskopu | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 22. | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego giętkiego wideoryno-laryngoskopu | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 23. | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator jak również z sieci 230 V / 50 Hz | TAK |  |
| 24. | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |
| 25. | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |
| 26. | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
| 27. | Współczynnik ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |
| 28. | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez uchwyt z mocowaniem VESA | TAK |  |
| 29. | Wideobronchoskop | TAK |  |
| 30. | Wideobronchoskop w pełni kompatybilny z oferowanym monitorem | TAK |  |
| 31. | Rękojeść wideoebronchoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu filmu wideo, zdjęcia oraz do balansu bieli | TAK |  |
| 32. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej w końcu dystalnym nie większa niż 5,5 mm | TAK |  |
| 33. | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra / dół) | TAK |  |
| 34. | Długość robocza min. 65 cm | TAK |  |
| 35. | Średnica kanału roboczego min. 2,1 mm | TAK |  |
| 36. | Zintegrowane w części proksymalnej wideoebronchoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu do odsysania | TAK |  |
| 37. | Przyłącze drenu do odsysania zintegrowane w wymiennym zaworze ssącym | TAK |  |
| 38. | Możliwość osadzenia zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu do odsysania do przyłącza drenu | TAK |  |
| 39. | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK |  |
| 40. | Możliwość sterylizacji w STERRAD | TAK |  |
| 41. | W zestawie: - walizka do przechowywania - tester szczelność - 1 szt. - zestaw akcesoriów - dedykowany kontener do sterylizacji | TAK |  |

|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42. | Gwarancja na (min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 43. | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 44. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 45. | Certyfikat CE na sprzęt (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 46. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski (dokumenty dostarczyć wraz ze sprzętem) | TAK |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze sprzętem ) | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy do oferty dołączyć  materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.