Łódź, dnia 05 marca 2019r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalnych   – nr sprawy 5/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet nr 12 - „Stenty kryte do zaopatrywania izolowanych tętniaków biodrowych”

- Czy Zamawiający dopuści stentgrafty do leczenia izolowanych tętniaków biodrowych o konstrukcji giętkiej z pierścieniami nitynolowymi zmacniającymi konstrukcję? Parametry stentgraftu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy stentgrafty do leczenia izolowanych tętniaków biodrowych o konstrukcji giętkiej z pierścieniami nitynolowymi zmacniającymi konstrukcję.

Pytanie dot. Pakietu nr 5:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 celem zwiększenia konkurencyjności ofert, stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, niskoprofilowy dla pacjentów z wąskimi tętnicami biodrowymi o następujących parametrach technicznych:

Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym, rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek-ipsi oraz kontralateralnej. Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania. Korona i haczyki mocujące wykonane z nitinolu. Body wykonane z PTFE z pierścieniami wzmacnianymi polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej dwustronnie PTFE. System oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-28mm. System wprowadzający o średnicy 14-15 F dla części głównej i dla nogawek 12-15 F. Możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi. Alternatywnie istnieje możliwość zamiany na stentgraft rozwidlony wykorzystujący koncepcję mocowania anatomicznego poprzez osadzenie na bifurkacji, z zachowaniem naturalnego rozwidlenia i przepływu krwi, bez konieczności kaniulacji strony kontrlateralnej, z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Unibody jako główny stentgraft jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnice od 13 mm do 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. W zestawie sprzęt niezbędny do implantacji: koszulki naczyniowe, prowadniki sztywne, cewnik angiograficzny, pętla oraz balon do doprężenia stentgraftu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.