Łódź, 19 kwietnia 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów   - numer sprawy: 12/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Dotyczy:

Opis przedmiotu zamówienia

Analizator podstawowy

Pkt 1 „Parametry: WBC, RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, NEUTRO%#, LY%#, MO%#, EO%#, BAZO%#, Ret, komórki niedojrzałe i limfocyty atypowe”

Zapytanie:

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego podstawowego, w którym parametry opisujące komórki niedojrzałe lub atypowe to IMG (niedojrzałe granulocyty) oraz HFC (komórki o wysokiej fluorescencji).

Uzasadnienie:

Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia konieczność oznaczania populacji komórek niedojrzałych oraz limfocytów atypowych.

Równoważne parametry oznaczane przy użyciu potencjalnie zaoferowanego analizatora hematologicznego podstawowego to IMG (niedojrzałe granulocyty) oraz HFC (komórki o wysokiej fluorescencji).

Parametr IMG rozumiany jest jako promielocyty, mielocyty oraz metamielocyty, natomiast do parametru HFC wliczane są patologiczne komórki takie jak blasty czy atypowe limfocyty.

Należy dodać, że potencjalnie oferowany analizator hematologiczny podstawowy nie ignoruje takich patologii, ale je flaguje (obecność flag „Blasty?”, „Niedojrzałe granulocyty?”, „Atypowe limfocyty?”).

Dodatkowo, oferowany analizator pomocniczy posiada możliwość pomiaru dużych niedojrzałych komórek oraz atypowych limfocytów, co w przypadkach zdarzających się próbek patologicznych zabezpiecza Zamawiającego i pozwala na wydanie prawidłowego wyniku w każdym przypadku z pomocą obu aparatów.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego podstawowego, w którym parametry opisujące komórki niedojrzałe lub atypowe to IMG (niedojrzałe granulocyty) oraz HFC (komórki o wysokiej fluorescencji).