Załącznik nr 2A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1  - Zestaw przygotowawczy do koronarografii i koronaroplastyki

pozycja  1- Igły angiograficzne

- 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’

pozycja 2 – Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych

Skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 500ml - 1 szt.

- miska  plastikowa o   średnicy min.25cm – 1 szt.

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 85x 90cm - 2 szt.

- strzykawka 10ml  - 3 szt.

- Strzykawka 20ml – 1 szt.

- Strzykawka 20ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- Strzykawka 10ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- igła do  znieczulenia  0,5-0,6

- prowadnik  o  średnicy 0,35” z  końcówką "J"  o  długości  175cm  pokryty  PTFE

- rampa  trójkranikowa  ze wkręcaną  strzykawką 10ml

- przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych

- wewnątrz zestawu 2 szt. małe  naklejki   stwierdzające   jałowość  pakietu  , nazwę produktu oraz  datę   przydatności  do   użycia

- linia  do  pomiaru  ciśnienia   krwawego   zgodna  ze  specyfikacją   z  punktu  8  .

pozycja 3 – Cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymiotyczny

-     cewnik  balonowy  pokryty  paklitakselem bez nośnika polimerowego

-      minimalny  wymagany  przedział  średnic 2mm -  4,0mm ( minimum 6

długości )

-      wymagany  przedział   długości : 10-30mm  ( minimum   6  długości )

-      ciśnienie  nominalne maksimum 7atm.  ; RBP ≤14atm.

-      ilość   substancji  czynnej minimum 3μg/mm2

-      profil  wejścia maksimum 0,017”

-      shaft proksymalny ≤1,8F

-      shaft dystalny ≤2,5F

pozycja 4 - Linia do pomiaru ciśnienia krwawego

-     linia  do  pomiaru  ciśnienia składająca się z   przetwornika  ze

zintegrowanym   systemem   płuczącym 3ml/h

-     częstotliwość  własna  przetwornika   200Hz

-     dwudzielna komora   kroplowa  z   zatrzymującym    powietrze filtrem

hydrofilnym z   membraną 15µm ,  który  zapobiega   przedostawaniu   się

powietrza   do  obiegu   przetwornika

-     wysoka    odporność na zakłócenia  bez  konieczności   stosowania

elementów  korygujących

-     połącznie  z    kablem    interfejsowym   pionowe wodoszczelne

-     układ  do  przepłukiwania w  postaci  skrzydełek

-     wstępnie wykalibrowany   czujnik  pomiarowy  ze stałymi  parametrami

elektrycznymi (  czułość ,  liniowość , stabilność zera )

-     oznakowanie   nazwą    firmy   w  części   infuzyjnej

-     kabel   interfejsowy , imadła   i  płytki   zgodne  z   SIWZ

pozycja 5 – Fartuch chirurgiczny

-     fartuch  chirurgiczny ,  jednorazowy ,  wzmocniony

-     sterylny  w rozmiarze  L

-     dł. fartucha:  119 cm,  +- 3cm

-     szer. fartucha:  155 cm, +- 3 cm

-     dł. rękawa: 87 cm   +-3 cm
-     wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie

pozycja 6- Dren oszczędzający kontrast                     
                                      -  dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą
                                      -  duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu
                                        (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)
                                     -   duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu
                                     -   długość 130 cm
                                     -   końcówka męsko – męska

pozycja 8- Inflator                     
                                  -  nie zawierający latexu

- pojemność 20 ml i 25 ml

- zakres ciśnień 30 atm,

- podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi

- ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę

- mechanizm blokujący w formie przycisku

- skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu

- łatwa manipulacja

- krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie

- wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym  i adapterem rotacyjnym,

- całość o długości:  35 cm

Pakiet 2 – Zestaw do koronaroplastyki w krętych tętnicach wieńcowych

pozycja 1 - Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy

- stent  kobaltowo-chromowy  pokryty   substancją  przyspieszającą   gojenie  naczynia , zapobiegającą  wykrzepianiu  na powierzchni  stentu  i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych   do  ścian  naczyń.

- dostępne długości : 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm

dostępne   średnice:  2; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5mm

- różne  grubości  strut’ów stentu dla średnicy :

- 0,06mm/60µm/0,0024’’  dla 2-3mm;

- 0,08mm/80µm/0,0031’’ dla 3,5-4mm

- 0,12mm/120µm/0,0047’’ dla 4,5-5mm

- ciśnienie  nominalne 9atm.

- ciśnienie RBP : - 2-4mm -  16atm.

- 4,5-5mm – 14atm.

- konstrukcja  podwójnej  spirali

- skręcalność  po   rozprężeniu 0%

- zawartość  chromu w  stopie   konstrukcyjnym 20% , niklu 10%

- siała radialna 24 PSI

- długość   systemu  dostarczania  140cm

- możliwość  doprężania :  do 3,5mm dla średnic 2-3mm

do 4,65mm dla średnic  3,5-4mm

do 5,63mm dla średnic  4,5-5mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

pozycja 2 – Zestaw ( cewni) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych

-     cewnik aspiracyjny

- długość  145 cm

- dostępny w wersji 6F i 7F

- zewnętrzna  średnica   cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’

dla cewnika 7F 0,078’’/0,078’’/0,063’’

- wewnętrzne  pole  powierzchni cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2

dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2

-       shaft dystalny  pokryty  substancją  hydrofilną  na odcinku  25cm

-      wzmocniony  shaft  dystalny tak  aby   zwiększyć odporność  cewnika

na  złamanie

- prędkość  ekstrakcji  wody dla cewnika 6F =1,6ml/s  ;  dla cewnika 7F =2,8ml/s

- maker  umieszczony   w  odległości  3mm  od   końcówki

- rurka   przedłużająca  z  zaworem   odcinającym

- strzykawka  aspiracyjna 60ml  z  blokadą

- dwa  filtry  na skrzeplinę

pozycja 3 – Stenty kobaltowo-chromowe

- pokrycie stentu biodegradowalnym    polimerem na   bazie  PLLA

- konstrukcja  hybrydowa  łącząca  stenty pasywnie  pokrywane   substancją  umożliwiającym   przyspieszone  gojenie  ran ,  zapiebiegającą  wykrzepianiu  na    powierzchni  stentu ,  redukującą  prawdopodobieństwo  wystąpienia   stanów zapalnych  naczyń i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych  do  ścian   naczyń.

- stent  pokryty  pochodną rapamycyny  uwalnianą w  sposób  kontrolowany

- zróżnicowana  grubość  powłoki  polimerowej (grubszy  od  ściany  naczynia)

- dawka leku  : 50-250µg w zależności od średnicy i  długości.

- różne  grubości strut’ów stentu :

0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem).

0,08mm/80µm/0,0031”  dla 3,5-4mm ( 91µm  wraz z polimerem ).

- czas  biodegradacji  polimeru około 24 miesiące

- wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm

- wymagany zakres długości min. 9-30mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

- skracalność  podczas  rozprężania 0%

- możliwość   doprężania   stentu :

- do 3,5mm  dla średnic 2,25-3mm

- do 4,65mm  dla  średnicy 3,5-4mm.

- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów

- ciśnienie nominalne 8atm.

- crossing profile 0,039” dla  średnicy  3mm.

Pakiet 3 – Zestaw do koronaroplastyki z dostępu przez tętnicę udową

pozycja 1 -      Cewnik  przedłużający  dla  cewnika  prowadzącego do techniki „ mother-child”

- cewnik 5F o  długości   120cm   do  techniki "5 ni 6" (  użycie    wewnątrz  cewnika   6F   o  średnicy  wewnętrznej   minimum   0,070" )

- prosta   końcówka  typu   Floopy   na  dystalnych  min. 12cm.

- końcówka atraumatyczna ,  dobrze  widoczna   na   skopii

- elastyczny  i   atraumatyczny  koniec   roboczy cewnika

- światło  wewnętrzne    cewnika   0,059” /1,5mm

- ściana   trójwarstwowa:   zewnętrznie   poliuretan , środkowo zbrojenie   stalowym    oplotem , wewnętrznie   pokrycie  teflonem.

pozycja 2 -       Specjalistyczny zestaw do nakucia tętnicy promieniowej

-     zestaw z cienką koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm

- w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025”  oraz igłą 20g , 21g lub 22g

- do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy

- grubość ściany koszulki  nie większa niż <0,13 mm

- minimalne wymagane średnice 5 – 7 F,

- minimalne wymagane długości 10 i 16 cm

- średnica zewnętrzna koszulki 5F nie większa niż  2,14 mm
      koszulki 6F nie większa niż  : 2,47 mm
      koszulki 7F nie większa niż : 2,8 mm

- średnica wewnętrzna koszulki 5F : 1,89 mm
     				koszulki 6F: 2,22 mm
    				koszulki 7F: 2,55 mm

pozycja  3-     Cewnik balonowy wysokociśnieniowy

- średnica szaftu:1.9F (0.63 mm) proksymalnie, 2.5F (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 F (0.86 mm) dystalnie

- długość użytkowa 145 cm

- podwójny marker balonu

- krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji,  precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej

- ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm

- profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki  i elastyczny tip o długości 2.9mm

- powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm.

- balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru

- wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności

- dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30mm

- dostępne średnice od 2,0-5,0mm

pozycja 4 -     Mikrocewnik

- cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem

- pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm

- duże światło, temperowane:

- proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), 
              średnica wewnętrzna 0,021”  (0,55 mm)

- dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm), 
              średnica wewnętrzna 0,018”  (0,45 mm)

- miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka 
z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)

- złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki
zapewnia doskonałą widoczność w skopii

- dystalne 13 cm elastyczne

- dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde)

kompatybilny z prowadnikiem 0,014

pozycja 5 - Stent DES kobaltowo-chromowy uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus

- platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo

- o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy

- grubość ścianki stentu: 80 um

- montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla średnic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm )

- profil wejścia 0,018”,

- dawka leku: 3,9 ug / mm

- biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL

- pokrycie lekiem abluminalne, w technologii gradient

- okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące

- wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulotce

- długość systemu doprowadzającego 144 cm

- średnica shaftu proksymalnego 1.9 F, średnica shaftu dystalnego 2.7 F

  - NP.: 9 Atm,   RBP: 16 Atm/14 Atm

- zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 28, 33,  38 mm

- zakres średnic: 2,25 - 4,0

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F

pozycja  6  - Cewnik  balonowy półpodatny

-      wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych  średnic < 2 mm

dwukrotnie)

- marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedynczy)

- duży wybór średnic i długości:

- średnice 1.25 – 4.00 mm

- - długości 10 – 40 mm

- NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm)

- mała, stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm

- pokrycie hydrofilne na 32 dystalnych cm, pozostała część proksymalna pokryta silikonem

- system doprowadzający:

- -technologia RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego

- długość 145 cm

- średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 F

- średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr / 2.5 r / 2.6 F

- wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

pozycja  7 -   Zestaw do  nakłucia  tętnicy udowej

- koszulka wykonana z ETFE

- średnice 4 – 9 F, długość 10 cm

- miniprowadnik o średnicy:  0,035”, 0,038” o długości 45 cm
z końcówką prostą oraz J i stalową igłą

- w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką

- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza

- boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie  introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik

- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym

- lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)

- ucho do szwu chirurgicznego

pozycja 8 -       Cewniki  balonowe

-     w systemie Rapid exchange semi compliant

- balon wykonany z Nylonu 12

- ciśnienie nominalne  NP. 6 atm,

- Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)

- profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,

- profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm

- balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie

- shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm

- długość użytkowa 145 cm

- długość odcinka RX 25 cm,

- markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu

- markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic

- kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014”

- pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie

- dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm

- zakres średnic: 1,0-4,0 mm

- dostępny balon o wymiarach 1,0 x 5mm

Pakiet 4 – Zestaw do zabiegów na tętnicach o zmiennej średnicy

pozycja 1  - Stenty wieńcowe o  zmiennej  średnicy

-     samorozprężalne ,

- nitynolowe  o  zmiennej  średnicy

- w rozmiarach : średnica 2,5-4,5mm ,  długość  17-27mm

-     uwalniający lek sirolimus

-      kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

-     długość   użytkowa  cewnika 139cm

-      kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F

pozycja 2  -  Y -connectory  z  zastawką , pojedyncze

-     działanie  zastawki  hemostatycznej   kontrolowane  jest  przyciskiem.

-     obsługa jednoręczna  przez  naciśniecie   przycisku

-     możliwość  manewrowania  prowadnikiem   przy  zamkniętej  zastawce

-     szczelne  zamknięcie  umożliwiające   manipulowanie sprzętem

zabiegowym ,  zapobiegające   cofaniu  się  krwi

-     boczny  port   ze  zintegrowany  drenem  i zespolonym   kranikiem

-     światło wewnętrzne   kompatybilne z  7F

-     zastawka wytrzymująca  ciśnienie  8atm.

Pakiet 5 –Zestaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową

pozycja 1 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja 2  - Prowadnik wieńcowy

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

pozycja  3 - Cewnik prowadzący bezkoszulkowy

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

pozycja  4 - Cewnik prowadzący klasyczny

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

pozycja 5 - System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych

- zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

pozycja 6 -  Prowadnik  do CTO

- średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- prowadnik wykonany ze stali 316L

- wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- kształt końcówki: J 1mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- dostępne długości: 190cm i 300cm

pakiet 7 -  Cewnik diagnostyczny

  - szeroka gama krzywizn.

  - dostępny  cewnik   typu  Pigtail

  - cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową.

  - dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

  - wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

  - musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

  - cewniki zbrojone

  - dobra   popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

  - wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

  - duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

  - Długości cewników min. 80cm – 110 cm

pozycja 8  -   Prowadnik  do  pomiaru  rezerwy   przepływu  wieńcowego

- hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014''

- sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem

- długość prowadnika 175 cm

- konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej

- trzy i  półcentymetrowa  końcówka widoczna w skopii i elastyczna

- współpracujący z  konsolą  Opto

pozycja 9 - Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy

- profil wejścia.  0.016”.

- dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm

- dostępne długości :  10-20 mm

- RBP 35 ATM.

- kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

pozycja 10 -   Inflator  z  manometrem

- o  zakresie  ciśnień  do  40atm.

- pojemność 25ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

pozycja 11  - Mikrocewnik  z podwójnym światłem

- posiadający taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F

- dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie

- odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm

- widoczne w skopii wyjście portu OTW

- podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej

- dostępny w długości 145 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

- średnica wewnętrzna szaftu 0,017”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm

- posiadający miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

pozycja 12 -     Mikrocewnik  do  CTO

- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F

- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym

- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,015”

- średnica wewnętrzna szaftu 0,018”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- maksymalne ciśnienie 300 psi

- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu

- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

Pakiet 6-      Opaska  uciskowa   na tętnicę  promieniową

pozycja 1 – Opaska uciskowa

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymująca krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- materiał , z  którego  wykonana   jest opaska nie może  powodować   odparzeń skóry  pacjenta, szczególnie   w  okolicy  miejsca  wkłucia.

- dostępność   co najmniej   3 długości  opaski :  24+/- 1cm , 27+/-1cm  i  29+/-1cm

Pakiet  7 – Zestaw do koronaroplastyki twardych zmian miażdżycowych

pozycja 1 - Stent wieńcowy  kobaltowo-chromowy  pokryty  lekiem  Sirolimus

- platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego  L605

- stent pokryty  lekiem  Sirolimus w dawce  co  najmniej  1,4µg/mm2

- dostępne długości stentu: od 9mm do 39mm

- dostępne średnice: od 2.00 do 4,5mm

- profil przejścia: dla średnicy  2-2,5mm  =  1,1mm ,   dla   średnicy 2,75-3,00mm = 1,18mm  ;  dla  średnicy  3,5mm =  1,2mm ;  dla  średnicy 4,00mm= 1,25mm  ; dla  średnicy  4,5mm= 1,3mm

- profil wejścia: 0.017‘‘

- grubość ściany stentu:

- stent zamontowany na balonie semi-compliant

- ciśnienie nominalne balonu: 9-12 atm.

- RBP:  16 atm  , ABP 22atm.

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic

- czas deflacji  3sek

- długość  systemu cewnika  150cm

- % zwężenia  po aplikacji  poniżej   5% ,

- % skrócenia   po  aplikacji   poniżej  3%

- oznaczony  dwoma metalowymi   markerami   określającymi   położenie  stentu

pozycja 2 - Cewnik balonowy non compliant

- materiał nylon/PTFE

- złożenie trójzakładowe

- profil wejścia 0,016”

- długość użytkowa systemu 140 cm.

- dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm.

- dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm.

- ciśnienie nominalne 12 atm,RBP:22 atm (ø2,0- 4,0 mm); 20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm

- średnica szaftu dystalnie: 2,55F, proksymalnie: 2,0F

- kompatybilny cewnik prowadzący 5F/6F kissing

- powłoka hydrofilna

- zwiększenie średnicy przy zmianie z ciśnienia nominalnego na RBP wynosi 0,55%

pozycja 3 -    Cewnik balonowy

-     semi compliant

- materiał pebax/nylon

- złożenie dwu lub trójzakładkowe

- dostępne długości: 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm.

- dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25,  3.5, 3.75, 4.0 mm

- profil wejścia: 0,016”

- ciśnienie nominalne: 6 atm

- ciśnienie RBP: 14 atm.

- ciśnienie ABP 20 atm.

- shaft proksymalny – 1.9F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.36F/2,55F/2,7F

- marker pojedynczy środkowy dla 1.0, 1.25, 1.5 i 1.75 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm

- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F

-     kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F

Pakiet  8 -     Cewnik balonowy do  kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

pozycja 1 – cewnik balonowy

- kompatybilny  z urządzeniem  IABP S98 firmy DRG MedTek

- cewnik 7F

- dostępne    pojemności min.: 25cc ,30cc , 35cc ,  40cc  dla wymiaru  7F ,

- długość   cewnika   max 70cm ,

- całkowita długość balonu : 255mm dla 40cc , 225mm dla 35cc , 195mm dla 30cc , 180mm dla 25cc , 170mm dla 20cc

- ciśnienie nominalne  balonu 19,5kPa

- ciśnienie maksymalne balonu 29,25kPa

- kompatybilny z prowadnikiem 0,025” ( 0,635mm)

- średnica światła centralnego 0,028” (0,715mm)

-     cewnik  balonowy  wraz z  zestawem   do   wprowadzania.

Pakiet  9  - Stentgraft wieńcowy

pozycja 1 – stentgraft

- stent wykonany  ze stali   nierdzewnej  316L

- pokrycie (graft)  : tkanka  osierdzia  końskiego  przytwierdzona  do stentu   szwem polipropylenowym

- grubość pokrycia ( graft = tkanki osierdzia) 0,105mm

- dostępne długości: 13 , 18 , 23 , 27 mm

- dostępne średnice: 2,5  ;  3,0  ; 3,5  ;  4,0  mm

- ciśnienie nominalne 5 atm

- ciśnienie RBP: 14 atm (średnica 4.0 mm)  , 15 atm (2.5 – 3,5 mm)

-     kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i  prowadnikiem 0,014”

- długość systemu dostarczania 140 cm