Łódź, 18 lutego  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do USG nr sprawy: 2/D/20

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania  od Wykonawcy.

- dot. pkt. 62,63 Załącznika nr 2 do SIWZ

Zamawiający w pkt 62,63 wymaga i punktuje:

| 62 | Podać wielkość bramki dopplerowskiej – min - +/-25 stopni | Tak | ≥30stopni – 5pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | Tak |  |

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pkt. 62 nie zaszła omyłka pisarska w zakresie podanej tamże jednostki? Wielkość bramki dopplerowskiej podaje się w mm.

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej.

Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie, czy punktacja opisana w pkt. 62. nie powinna dotyczyć pkt. 63?

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w następujący sposób:

| 62 | Podać wielkość bramki dopplerowskiej w mm | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | Tak | ≥30stopni – 5pkt |

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w/w zapisach Załącznika nr 2 do SIWZ rzeczywiście nastąpiła omyłka pisarska i w związku z powyższym zostanie dokonana modyfikacja w tym zakresie. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ.

- dot. pkt. 87,94,102 Załącznika nr 2 do SIWZ

Zamawiający w tych punktach ocenia : „Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowaniem małych przepływów z pkt 104”.

Czy nie zaszła pomyłka pisarska, gdyż takie oprogramowanie opisane jest w pkt 105?

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w następujący sposób:

„Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowaniem małych przepływów z pkt 105”

Odpowiedź: Zamawiający w w/w punktach dokona modyfikacji.

- dot. Załącznika nr 2 do SIWZ oraz pozostałych, których dotyczy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od podania nr katalogowego w przypadku urządzenia, które takowego numeru nie posiada.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od podania przez Wykonawcę nr katalogowego.

- dot. pkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz pozostałych, których dotyczy

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu wyprodukowanego min. w 2019 r.?

Odpowiedź: Tak, zgodnie  zapisami w SIWZ.

- dot. pkt. 133, 134, 135 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz pozostałych, których dotyczy

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opisane tamże dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą, a nie na etapie złożenia oferty.

Odpowiedź: opisane dokumenty w pkt 133, 134, 135 Zał. 2 do SIWZ należy dostarczyć wraz z dostawą, a nie na etapie złożenia oferty.

- dot. pkt. 14. §4 Załącznika nr 4 do SIWZ  oraz pkt. 6. Załącznika nr 2A do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie treści SIWZ w tym zakresie poprzez wskazanie 3 nieskutecznych napraw danego elementu urządzenia, skutkujących wymianą danego elementu na nowy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu pkt. 14 §4 Załącznika nr 4 do SIWZ na następujący:

„14. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt ten element (zespół, podzespół) zestawu na nowy. W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. 14 § 4 Załącznika nr 4 do SIWZ na poniższy:

„14. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt ten element (zespół, podzespół) zestawu na nowy. W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.”

- dot. pkt. 17. §4 oraz pkt. 5§6 Załącznika nr 4 do SIWZ

Oryginały opisanej w pkt. 17. §4 Załącznika nr 4 do SIWZ dokumentacji tj. karta gwarancyjna, dokumentacja ponaprawcza czy też raporty serwisowe znajdują się w posiadaniu Użytkownika/Zamawiającego. W gestii Zamawiającego jest przechowywanie tejże dokumentacji.

Z związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego zapisu oraz o odstąpienie od zapisów pkt. 5. §6, opisujących kary za czynności opisane w pkt 17. §4.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wyżej zaproponowane zmiany.

- dot. pkt. §6 Załącznika nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o obniżenie opisanych tamże kar umownych w następujący sposób:

„

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z terminem oddania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w §2 z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w §3 ust.2 umowy tytułem nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku przekroczenia terminu napraw określonego w § 4 ust. 12, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto niewykonanej należycie części umowy za każdą godzinę niesprawności przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu  przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy.”

Wysokość kar w obecnym brzmieniu zapisów SIWZ jest niewspółmiernie wysoka.

Zaproponowane przez Wykonawcę zapisy są wartościami powszechnie stosowanymi w postępowaniach publicznych o podobnym zakresie przedmiotowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wyżej zaproponowane zmiany.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA