### SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTowy . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . UWAGA : Brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie skutkował odrzuceniem oferty. I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przedstawiciel producenta* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. REGON lub PESEL (os. fizyczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Telefon [z numerem kierunkowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Adres e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź Znak postępowania: 31/D/20 na: - fabrycznie nowy mammograf cyfrowy

III.  Oświadczam, że zrealizujemy zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami Zamawiającego i w zakresie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w niniejszym szczególowym formularzu ofertowym (parametry wymagane, parametry oceniane) oraz umowIE w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załączniki do SIWZ

IV.  kalkulacja ceny oferty

| L.P | przedmiotu zamówienia | ilość | cena jednostkowa brutto w pln* - należy podać | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln** - należy podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Fabrycznie nowy mammograf cyfrowy ( - ____________________________ nazwa ____________________________ producent ____________________________ numer katalogowy ____________________________ rok produkcji | 1 szt. | ……………… | ………………… |
|  | Łączna całkowita cena brutto: |  |  | ………………… |

* cena jednostkowa brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

** cena całkowita brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku

- postępowanie znak: 31/D/20

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Niżej wymienione parametry stanowią wymagania odcinające –  niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych „Tak/Nie”)

| Lp. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź: | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy: Podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymogi ogólne | x | x | x |
|  | Producent/kraj pochodzenia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Typ/model urządzenia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki, spełniający wymagania polskiego prawa. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Mammograf w konfiguracji do zdjęć cyfrowych w technice klasycznej 2D, tomosyntezy | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Mammograf w konfiguracji do biopsji w technice stereotaksji oraz tomosyntezy. Aparat umożliwia wykonywanie biopsji pacjentkom w pozycji siedzącej, stojącej oraz pacjentkom leżącym na boku. Oferowana konfiguracja ma również umożliwiać wykonywanie biopsji technice stereotaksji oraz tomosyntezy pacjentkom leżącym na brzuchu (pozycja pronalna). | Tak , opisać | Bez punktacji |  |
|  | Oferowane urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych oraz przepisów dotyczących urządzeń rtg | Tak | Bez punktacji |  |
| II | Generator wysokiego napięcia, lampa RTG | x | x | x |
| 1. | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Moc wyjściowa generatora - Minimum 5 kW | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3. | Zakres regulacji wysokiego napięcia - Minimum 25 - 45 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4. | Skok regulacji napięcia – Maksymalnie co 1 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5. | Maksymalna wartość ładunku - Minimum 400 mAs | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja zmian napięcia ± 10 %. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7. | Anoda wirująca | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Pojemność cieplna anody - Minimum 162 kHU | Tak, podać | od 162 do 299 kHU – 0 pkt ≥ 300 kHU – 5 pkt |  |
| 9. | Wielkość nominalna małego ogniska zgodnie z IEC336 - Maksimum 0,15 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10. | Wielkość nominalna dużego ogniska zgodnie z IEC336 - Maksimum 0,3 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11. | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Automatyka doboru filtra, kV i mAs | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 13. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji minimum kV, mAs, rodzaj filtra | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| III | Statyw mammograficzny | x | x | x |
|  | Statyw wolnostojący | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Najniższe położenie powierzchni detektora od podłogi - Maksimum 70 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres motorowego ruchu detektora w pionie - Minimum 60 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu lampy i detektora - Minimum 350° | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Autopozycjonowanie lampy i detektora do zaprogramowanych pozycji - Minimum RCC, LCC, RMLO i LMLO. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Odległość ognisko – detektor obrazu - Minimum 65 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - Maksimum 85 mm | Tak, podać | od 51 do 85 mm – 0 pkt ≤ 50 mm – 5 pkt |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych. Współczynnik powiększenia - Minimum 1,5 X | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18 cm x 23 cm, - min. 23 cm x 29 cm, - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach 18 cm x 23 cm ±1cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora; automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18 cm x 23 cm ±1cm. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych); możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła (kompresja i dekompresja). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona/y twarzy pacjentki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona twarzy nieruchoma podczas ekspozycji w trybie tomosyntezy | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| IV | Detektor cyfrowy | x | x | x |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm oraz min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze - Maksimum 15 s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela - Maksimum 100 µm | Tak, podać | od 86 do 100 µm – 0 pkt ≤ 85 µm – 5 pkt |  |
|  | Zakres dynamiki - Minimum 12 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE - Minimum 65% |  | Bez punktacji |  |
| V | Konsola Technika - Stacja Akwizycyjna | x | x | x |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ekwiwalent szyby ochronnej dla technika Minimum 0,5 mm Pb | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitora obrazowego dla technika - Minimum 21” | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość monitora obrazowego dla technika - Minimum 2 MP | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM - Minimum 16 GB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora - Minimum 40 000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: - DICOM Storę, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Modality Work List, - DICOM Query/Retrive. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje: powiększenie, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI, nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| VI | Cyfrowa Tomosynteza | x | x | x |
|  | Mammograf wyposażony w funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Funkcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej. | Tak, opisać | Technika krokowa – 5 pkt Technika bez zatrzymania głowicy – 0 pkt |  |
|  | Zakres skanu tomosyntezy - Minimum +/- 7,5 stopnia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy- Maksimum 1 mm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| VII | Mammografia Spektralna z podaniem środka kontrastowego (CESM) | x | x | x |
|  | Moduł wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej - do 30 kV i wysokoenergetycznej - powyżej 45 kV ekspozycji). Funkcjonalność jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do wykonywania mammografii spektralnej z kontrastem jodowym. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| VIII | Przystawka do biopsji kompatybilna z posiadanym systemem Mammotome | x | x | x |
| 1. | Przystawka stereotaktyczna umożliwiająca wykonanie biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej, podciśnieniowej oraz zakładanie znaczników. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 2. | Wykonanie biopsji stereotaktycznej oraz w trybie tomosyntezy z wykorzystaniem detektora cyfrowego zaoferowanego mammografu. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 3. | Format obrazu stereotaktycznego | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4. | Pozycjoner igły umożliwiający wykonanie biopsji w pozycji pionowej oraz bocznej. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 5. | Dokładność pozycjonowania igły w 3 osiach - Minimum ± 1 mm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6. | Automatyczna oraz ręczna kontrola pozycjonowania igły. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 7. | Powiększenie, inwersja oraz zmiana parametrów okna dla obrazów stereotaksji. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 8. | Możliwość definiowania przez użytkownika rodzaju igły. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| 9. | Aparat gotowy do rozbudowy o opcję wykonywania zdjęć wycinków pobranych podczas biopsji tkanek na tym samy detektorze co wykonane zdjęcie mammograficzne, bez zwalniania ucisku pacjentki, z użyciem automatycznej kolimacji zabezpieczającej pacjentkę przed uzyskaniem niepotrzebnej dawki promieniowania, wycinki umieszczane po stronie wieży biopsyjnej (nie od strony pacjentki) (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE) | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| IX | Możliwość rozbudowy o Stół do biopsji | x | x | x |
|  | Stół dedykowany do wykonywania biopsji stereotaktycznej w pozycji pronalnej pacjentki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany ruch góra-dół. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulowany otwór na pierś | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlanie pola biopsyjnego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Długość - Minimum 180 cm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość - Minimum 60 cm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie biopsji w technice stereotaksji oraz tomosyntezy | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Stół Biopsyjny dedykowany do oferowanego Mammografu, wykorzystujący detektor i lampę Mammografu | Tak/Nie Opisać rozwiązanie oraz podać typ/model urządzenia | Tak – 20 pkt Nie - Stół z osobną lampą i detektorem – 0 pkt |  |
| X | STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA | x | x | x |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 8 GB | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego, USG | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) 1. przekątna monitora ≥ 21”, 2. monitory parowane fabrycznie 3. prezentacja obrazu w pionie, 4. rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP 5. jasność monitora ≥ 500 cd/m2 6. min. klasa IIa | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Liczba monitorów diagnostycznych - 2 szt. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 5MP w standardzie DICOM | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: -automatyczne umieszczanie na monitorze 5 MP obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej z jednoczesną prezentacją kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na monitorze 5 MP -porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów -oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Ułożenie zdjęć mammograficznych w tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej, pozwalający na zakończenie opisu badania i zamknięcie systemu. | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
| XII | Inne wymagania | x | x | x |
|  | Zestaw do kontroli jakości w zakresie testów podstawowych zgodny z aktualnymi na dzień składania ofert wymogami prawa | Tak, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 V/ 50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej przez autoryzowany serwis producenta z zapewnieniem bezpieczeństwa danych zgodnie z szpitalnymi standardami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych, akceptacyjnych, specjalistycznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podłączenie aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty wszystkich licencji po stronie dostarczanych urządzeń | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z możliwością rozłożenia w czasie |  |  |  |
| XIII | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia - Minimum 36 miesięcy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta. Ostatni przegląd musi się odbyć w okresie 60-30 dni przed zakończeniem gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Gwarancja dostępności części zamiennych minimum 10 lat od daty instalacji z wyjątkiem oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych i lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu, faksu, osoba do kontaktu | Tak, podać | Bez punktacji |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. tabeli. Nie załączenie do Oferty tabeli o której mowa powyżej skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium nr 2. Wartości podane przez Wykonawcę w tabeli w miejscu przeznaczonym na ocenę ofert nie będą podlegały wyjaśnieniom i uzupełnieniom. Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia wartości parametrów ocenianych Zamawiający w przypadku wątpliwości ma prawo ocenić podaną wartość oceną zero.

UWAGA:

Zamawiający do oceny zastosuje zasadę iż: Wartość największa/najmniejsza (w zależności od parametru) spośród wszystkich ważnych ofert otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach tego parametru. Pozostałe ważne oferty otrzymają  proporcjonalnie mniej punktów. Przy czym za zaoferowanie parametru równemu parametrowi granicznemu wykonawca otrzyma 0 pkt. Następnie po zsumowaniu wszystkich tzw. małych punktów zamawiający zastosuje wzór opisany w SIWZ.

- ,  dnia   ___/___/______ r.

- (kwalifikowany podpis elektroniczny)