Łódź, 22 października 2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wielospecjalistycznego zestawu narzędzi zabiegowych na wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego

Numer sprawy: 32/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 do zadania 3

Czy Zamawiający dopuści wiertarkę  o porównywalnych/lepszych parametrach zestawionych z wiertarką wyspecyfikowaną :

| Nazwa | Opis techniczny | Ilość | Opis techniczny Stryker |
| --- | --- | --- | --- |
| Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | 1 | Napęd z wbudowana przekładnią, umożliwiająca pracę w trybie wiertarskim i frezarskim- uniwersalne nasadki, zapewnia to uniwersalność, nie jest wymagana wymiana nasadek do pracy w trybie wiertarskim i frezarskim. |
|  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  | UWAGA-Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych (aluminium). Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści. |
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  | Moc 600 W |
|  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  | UWAGA-Ten parametry nie jest istotny przy podawaniu prędkości obrotowej nasadek do wiercenia i rozwiercania w momencie kiedy zdefiniowano w kolejnych parametrach prędkość obrotową nasadek do wiercenia i rozwiercania. |
|  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  | Stryker posiada wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia). UWAGA- umożliwia to wykorzystanie tej samej nasadki do wiercenia i rozwiercania. Obroty wiercenia 0 -1200 obr./min na wszystkich nasadkach. . |
|  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  | Stryker posiada wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia). UWAGA- umożliwia to wykorzystanie tej samej nasadki do wiercenia i rozwiercania. Obroty frezowania 0-270 obr./min na wszystkich nasadkach. . |
|  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  | Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski). Wbudowany przełącznik blokady przycisku uruchamiania obrotów w lewą stron. |
|  | kaniulacja Ø 4 mm |  | Kaniulacja Ø 4.25 mm UWAGA- to umożliwia wykorzystanie nasadki do drutów Kirschnera w zakresie 4.2. |
|  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  | NIE DOTYCZY -Bez osłony dystalnej do drutów Kirschnera |
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  | Akumulator najnowszej generacji, sterylny, Li-Ion ( podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion jest stały i maksymaln, a co a tym idzie, nie występuje efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zaiegu). Napięcie 9.9V, pojemność 2.7 Ah (lub niesterylny poj. 2.2 Ah), informujące o stanie zużycia akumulatora, bez efektu pamięci, nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. W ofercie posiadamy również akumulatory małe sterylne i niesterylne. Okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego wynosi 30 dni. |
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) |  |  |
|  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |
|  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  | NIE DOTYCZY- Napędy i nasadki Stryker nie wymagają smarowania. NIE SMARUJEMY NAPĘDÓW STRYKERA. Skraca to czas sterylizacji zestawu napędów. |
|  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  | Brak możliwości zasilania z sieci elektrycznej- nikt tego nie wykorzystuje, a dodatkowo wymaga to dodatkowych nakładów finansowych w postaci zakupienia zasilacza, kabla przejściówki, które wprowadzają dodatkowe koszty. |
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie). |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  | Serwis Stryker kontroluje i zarządza daty kolejnych przeglądów lub możliwość opcjonalnego zdalnego monitorowania czasu pracy napędów/uszkodzeń/awarii/przeglądów. |
| Bateria | dodatkowy akumulator | 1 | Akumulator najnowszej generacji, sterylny, Li-Ion ( podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion jest stały i maksymaln, a co a tym idzie, nie występuje efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zaiegu). Napięcie 9.9V, pojemność 2.7 Ah (lub niesterylny poj. 2.2 Ah), informujące o stanie zużycia akumulatora, bez efektu pamięci, nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. W ofercie posiadamy również akumulatory małe sterylne i niesterylne. Okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego wynosi 30 dni. |
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  |  |
|  | napięcie 9,6V |  |  |
|  | pojemność 1,95Ah |  |  |
|  | możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |  |
| Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | zestaw składa się z: | 2 |  |
|  | lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora |  |  |
|  | pokrywa komory akumulatora |  |  |
|  | pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora |  |  |
| Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 3 | Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie lepszego rozwiązania, a mianowicie nasadkę wiertarsko-frezerską, trójszczękową- bezkluczykową? UWAGA- nasadka wygodniejsza w obsłudze, bez użycia kluczyka, rozwiązanie staje się standardem. Zamawiający wymaga 3 nasadek, Czy jest opcja zaproponowania 1 nasadki bezkluczykowej oraz 2 nasadek typu jacobs w związku z tym, że zmawiający wymaga 3 nasadek? |
|  | nasadka wraz z kluczykiem |  |  |
|  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  | Zakres 0- 6.4 mm |
|  | kaniulacja Ø 4 mm |  | Kaniulacja Ø 4.25 mm |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  | Stryker posiada wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia). UWAGA- umożliwia to wykorzystanie tej samej nasadki do wiercenia i rozwiercania. Obroty wiercenia 0 -1200 obr./min na wszystkich nasadkach. Obroty frezowania 0-270 obr./min na wszystkich nasadkach. |
|  | moment obrotowy 5 Nm |  | Moment obrotowy w trybie wiercenia wynosi 4.63 Nm oraz w trybie rozwiercenia 18.3 Nm. |
| Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | 2 | Nasadka wiertarsko- frezarska z szybkozłączką typu małe Ao. |
|  | kaniulacja Ø 4 mm |  | Kaniulacja Ø 4.25 mm |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. |  | Stryker posiada wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia). UWAGA- umożliwia to wykorzystanie tej samej nasadki do wiercenia i rozwiercania. Obroty wiercenia 0 -1200 obr./min na wszystkich nasadkach. Obroty frezowania 0-270 obr./min na wszystkich nasadkach. |
|  | moment obrotowy 4 Nm |  | Moment obrotowy w trybie wiercenia wynosi 4.63 Nm oraz w trybie rozwiercenia 18.3 Nm. |
| Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | 2 |  |
|  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  | Trzy nasadki do drutów Kirschnera , pokrywające zakres średnic od 0.7 do 4.2 mm z identyfikacją kolorystyczną. Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki i mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów, pinów z nasadki). |
|  | kaniulacja Ø 4 mm |  | Kaniulacja Ø 4.25 mm |
|  | moment obrotowy 5 Nm |  | Moment obrotowy w trybie wiercenia wynosi 4.63 Nm oraz w trybie rozwiercenia 18.3 Nm. |
| Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | nasadka frezerska Zimmer/Hudson | 2 | Nasadka wiertarsko-frezarska typu Zimmer/Hudson. |
|  | kaniulacja Ø 4 mm |  | Kaniulacja 4.25 mm |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  | Stryker posiada wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia). UWAGA- umożliwia to wykorzystanie tej samej nasadki do wiercenia i rozwiercania. Obroty wiercenia 0 -1200 obr./min na wszystkich nasadkach |
|  | moment obrotowy 19 Nm |  | Moment obrotowy w trybie wiercenia wynosi 4.63 Nm oraz w trybie rozwiercenia 18.3 Nm. |
| Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | 2 |  |
|  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  | UWAGA-Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych (aluminium). Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści. |
|  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  | Moc 600 W |
|  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  | Do wyboru dwa tryby pracy od 0 do 10 000 i od 0 do 12 000 osc/min, oscylacje regulowane przy pomocy przycisku na rękojeści. |
|  | głowica obrotowa 360° |  |  |
|  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy |  |  |
|  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  | Mocowane systemem zatrzaskowym z blokadą, nie wymaga to użycia jakichkolwiek narzędzi. |
|  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  | Akumulator najnowszej generacji, sterylny, Li-Ion ( podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion jest stały i maksymaln, a co a tym idzie, nie występuje efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zaiegu). Napięcie 9.9V, pojemność 2.7 Ah (lub niesterylny poj. 2.2 Ah), informujące o stanie zużycia akumulatora, bez efektu pamięci, nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. W ofercie posiadamy również akumulatory małe sterylne i niesterylne. Okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego wynosi 30 dni. |
|  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |  |
|  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |  |
|  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  | Brak możliwości zasilania z sieci elektrycznej- nikt tego nie wykorzystuje, a dodatkowo wymaga to dodatkowych nakładów finansowych w postaci zakupienia zasilacza, kabla przejściówki, które wprowadzają dodatkowe koszty. |
|  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie). |
|  | wychylenie ostrza 4°47' |  | Wychylenie kątowe ostrza 5° |
|  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  | Serwis Stryker kontroluje i zarządza daty kolejnych przeglądów lub możliwość opcjonalnego zdalnego monitorowania czasu pracy napędów/uszkodzeń/awarii/przeglądów |
| Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany | 1 | Taca na dwa napędy: wiertarkę i piłę i wszystkie elementy zestawu. Taca wewnętrzna wyposażona w uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego TPE umożliwiające bezpieczne oraz najbardziej optymalne umieszczenie napędów, nasadek i akcesoriów w celu przeprowadzenia najbardziej efektywnego procesu mycia automatycznego i sterylizacji. Wymiary: 247X251X159 mm. |
|  | uchwyt napędów/pił 2 szt. |  |  |
|  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. |  |  |
|  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. |  |  |
|  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |  |
|  | uchwyt na brzeszczoty |  |  |
|  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |  |
| Wanna kontenera | wanna kontenera 1/1 | 2 | Kontener sterylizacyjny firmy Aesculap. Podstawa kontenera z jednolitym dnem, rozmiar ½- 300x274x187mm. |
|  | wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm |  |  |
|  | wykonana z aluminium |  |  |
|  | uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) |  |  |
|  | uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |  |
| Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera | 1 | Pokrywa kontenera perforowana firmy Aesculap, rozmiar ½. Proponuję 2 pokrywy , ponieważ Zamawiający wyspecyfikował 2 wanny kontenera. |
|  | srebrna |  |  |
|  | podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe |  |  |
|  | filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. |  | Filtr wielorazowy PTFE(do 1000 cykli sterylizacji) – 10 sztuk |
| Tabliczka identyfikacyjna | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | 8 |  |
| Olej | olej do smarowania systemu | 12 | NIE DOTYCZY- Silniki napędów są bezszczotkowe, nie wymagają konserwacji i smarowania, nasadki nie wymagają oliwienia. Skraca to czas sterylizacji zestawu napędów. |
|  | olej w aerozolu |  |  |
|  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |  |
|  | objętość 300 ml |  |  |
| brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej: |  |  |
|  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) | 20 | Brzeszczoty jednorazowe, sterylne pakowanie podwójnie do wybory przez Zamawiającego, zakresie długości od 22,5 mm do110 mm, w różnych szerokościach i grubościach, różna kombinacja zębów, ponad 170 ostrzy do wyboru z katalogu oferenta. Nie można używać ponownie, resterylizować i przepakowywać ostrzy. Wszystkie ostrza są jednorazowe. Ostrza mogą zostać uszkodzone przez chemiczne opary i wysoką temperaturę procesu resterylizacji. Złożona budowa ostrzy czyni je trudnymi do dokładnego oczyszczenia. Ponowne użycie ostrza wprowadza wysokie ryzyko skażenia i zmniejsza stabilność zamocowania ostrza w uchwycie, co może doprowadzić do uszkodzenia napędu bądź nasadki. |
|  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 20 |  |
|  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 20 |  |
| Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | 2 | Ładowarka uniwersalna czteroportowa do akumulatorów sterylnych i niesterylnych. Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów. Wymienne moduły elektroniczne dla każdego z czterech portów ładowarki zapewniające kompatybilność wsteczną ze wszystkimi typami akumulatorów firmy Stryker. Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion. Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogniw akumulatora – urządzenie energooszczędne. Ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora) wyświetla następujące informacje: numer kontrolny sprzętu i oprogramowania ładowarki, numer wersji oprogramowania modułu, komunikaty o błędach, stan (techniczny) zestawu baterii: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora). Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii. Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii. Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: 30 min. Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 75 min(SmartLife)i 90 min (S8).Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem Stryker SORN do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu. Napięcie wejściowe ładowarki 230 V, 1.5A, 50-60 Hz. Przewód sieciowy klasy szpitalnej długość 2,5 m wyposażony we wtyczkę CEE 7/7 |
|  | cztery gniazda |  |  |
|  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  |  |
|  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  |  |
|  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh |  |  |
|  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  |  |
|  | możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń |  |  |
|  | przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |  |
| Razem |  |  |  |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wiertarki o zaproponowanych parametrach.

Pytanie 2  do pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie Pakietu 2 - Narzędzia Okulistyczne -  na poszczególne pozycje narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu nr 2.

Pytanie 3  do pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie narzędzi oznaczonych fabrycznie przez producenta indywidualnym numerem katalogowym bez wykorzystania kodu matrycowego 2D?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. a) poz. 2 dopuści narzędzie o długości 120mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 120mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 5  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. a) poz. 3 dopuści narzędzie o długości 115mm, średnica czopa 0,15mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza narzędzie o długości 115mm, średnica czopa 0,15mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 6  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. a) poz. 4 dopuści narzędzie o długości 105mm z odsadzeniem na długości 7,5mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 105mm z odsadzeniem na długości 7,5mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 7  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. a) poz. 6 dopuści narzędzie o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 8  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. a) poz. 8 dopuści narzędzie o długości 120mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 120mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 9  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. b) poz. 5 dopuści narzędzie o długości 80mm, odgięte pod kątem ok. 30 stopni, wymiar ostrza 7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 80mm, odgięte pod kątem ok. 30 stopni, wymiar ostrza 7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 10  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. b) poz. 6 dopuści narzędzie o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza narzędzia o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie 11  do pakietu 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 cz. b) poz. 12 dopuści narzędzie o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza narzędzie o długości 70mm, wymiar końca szczęk 0,3x0,2mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA