Łódź,  21 października  2020 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego cyfrowego mammografu    - numer sprawy: 31/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania  od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Dotyczy: SIWZ Pkt. 2.1 „Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego cyfrowego mammotomu, jego instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.”

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie przedmiotu dostawy w celu potwierdzenia, że przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego cyfrowego mammografu.

Odpowiedźna pytanie nr 1:  Zamawiający oczywiście  miał na myśli mammograf.

Pytanie nr 2

Dotyczy:

Pytanie:

Dotyczy: Projekt umowy § 1 ust. 1 w powiązaniu z treścią Ogłoszenia o zamówieniu - Sekcja II Nazwa II 1.1. Dostawa fabrycznie nowego cyfrowego mammografu oraz nazwy Przedmiotu zamówienia określonej w SIWZ (j.w.).

W celu ujednolicenia opisu (nazwy) przedmiotu umowy z danymi zawartymi w Ogłoszeniu i w siwz prosimy o zmianę treści § 1 ust. 1 Projektu umowy na:

„Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………..”

Odpowiedź na pytanie nr 2 : „Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego cyfrowego mammografu”

Pytanie nr 3

Dotyczy: Projekt umowy § 4 ust. 9 oraz Szczegółowy formularz ofertowy znak: 31/D/20,  XIII Warunki gwarancji  i serwisu pkt. 4 i 5 w powiązaniu z siwz pkt. 2.9.3.

Prosimy o potwierdzenie, że za dni robocze należy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz o uwzględnienie w Projekcie umowy warunków naprawy z użyciem części sprowadzanych z zagranicy określonych w Szczegółowym formularzu ofertowym.

W szczególności prosimy o modyfikację następujących zapisów, np. w sposób jak niżej:

- § 4 ust. 9 Projektu umowy:

W okresie gwarancji czas przystąpienia do naprawy maks. 48 godz. w dni robocze (pn. – pt. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii przy naprawie w miejscu instalacji oraz usunięcie uszkodzenia w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych oraz nie więcej niż 7 dni roboczych w przypadku konieczności importu części zamiennych i lub podzespołów z zagranicy.

- Szczegółowy  formularz  ofertowy znak: 31/D/20, XIII Warunki gwarancji  i serwisu, pkt. 4:

Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.

- Szczegółowy  formularz  ofertowy znak: 31/D/20,  XIII Warunki gwarancji  i serwisu, pkt. 5 zdanie pierwsze:

Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny w dni robocze, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych i lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający zgadza się na modyfikacje w/w dokumentów w zaproponowanym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Szczegółowy  formularz  ofertowy znak: 31/D/20,  XIII Warunki gwarancji  i serwisu pkt. 5 zdanie drugie: „W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.”

oraz 
Załącznik nr 5 do umowy Warunki serwisu gwarancyjnego pkt 12: „W przypadku wystąpienia wady, której usuniecie będzie niemożliwe w terminie p. 11, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nieprzekraczającym 10 dni od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia wady, zastępczy sprzęt tego samego rodzaju, do czasu dostarczenia naprawionego przedmiotu zamówienia wolnego od wad.

Prosimy o usunięcie zapisu o konieczności dostawy zastępczego mammografu po przekroczeniu terminu naprawy.

Prosimy zauważyć, że na podstawie istniejącego zapisu już następnego dnia po upływie terminu naprawy – nawet, jeśli w tym właśnie dniu usterka została usunięta - wykonawca ma obowiązek zdemontować mammograf i zamontować zastępczy. Ponadto proszę zauważyć, że istniejący zapis nie przynosi Zamawiającemu żadnych korzyści. I to nawet wtedy, gdy naprawa trwa ekstremalnie długo, tj. kilkanaście dni. Jak wiadomo  użytkownik nie ma prawa do korzystania z nowego, zastępczego mammografu bez uzyskania zgody SANEPiD-u. Innymi słowy, przez jeden dzień czy nawet kilkanaście dni w pracowni RTG będzie stał nieużywany aparat RTG (z przyczyn formalno-prawnych niemogący pełnić roli mammografu zastępczego), dostarczony wyłącznie po to, aby spełnić formalne zapisy umowy.

Prosimy wziąć pod uwagę, że Wykonawca wystarczająco dotkliwie odczuje skutki zwłoki w wykonaniu naprawy ze względu na obwarowanie terminowości wykonania wysokimi karami. Dostawa zastępczego mammografu to dodatkowa strata dla wykonawcy, a żadna korzyść dla Zamawiającego, dlatego prosimy o odstąpienie ww. wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający zgadza się na modyfikacje w/w dokumentów w zaproponowanym zakresie.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Projekt umowy §8 ust. 1 pkt 3.: „Z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,”

Prosimy o potwierdzenie, że kara naliczana jest w razie stwierdzenia przy odbiorze niezgodności parametrów dostarczonego mammografu z parametrami techniczno-funkcjonalnymi szczegółowo opisanymi w załączniku nr 1 do siwz: Szczegółowy formularz oferty wraz z parametrami granicznymi/wymaganymi /ocenianymi.

Odpowiedź: na pytanie nr 5:  Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Projekt umowy §8 ust. 1 pkt 6: „W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu umowy w szczególności za opóźnienie w terminie wykonania przeglądu 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1”

Zwracamy uwagę, że w umowie znajdują się już zapisy o karach za nienależyte wykonanie umowy: za niedotrzymanie terminu realizacji umowy (§8 ust. 1 pkt 1 umowy), za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi (§8 ust. 1 pkt 2 umowy), z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy (§8 ust. 1 pkt 3 umowy).

Ze względu na powyższe prosimy albo o usunięcie fragmentu „w szczególności” lub o literalne wskazanie pozostałych przypadków nienależytego wykonania umowy obarczonych tak wysoką karą.

Odpowiedź: na pytanie nr 6:  Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE, pkt I. 5.

„(…) Oferowana konfiguracja ma również umożliwiać wykonywanie biopsji technice stereotaksji oraz tomosyntezy pacjentkom leżącym na brzuchu (pozycja pronalna).”

Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z zapisami działu IX „Możliwość rozbudowy o Stół do biopsji”, oferowana konfiguracja ma nie obejmować stołu do biopsji?

Odpowiedź: na pytanie nr 7:  Zgodnie z zapisami działu IX „Możliwość rozbudowy o Stół do biopsji”, oferowana konfiguracja ma nie obejmować stołu do biopsji.

Pytanie nr 8

Dotyczy: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE, pkt XII. 5.

„Podłączenie aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem RIS oraz PACS. Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie oferty wszystkich licencji po stronie dostarczanych urządzeń”

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach oferty uwzględnić należy koszty ew. licencji oraz konfiguracji po stronie systemów RIS oraz PACS? Prosimy o podanie nazw tych systemów oraz dostawcy/firmy obsługującej.

Odpowiedź  na pytanie nr  8:

Tak, w ramach oferty należy uwzględnić koszty ew. licencji oraz konfiguracji po stronie systemów RIS oraz PACS.

Poniżej podajemy nazwy tych systemów oraz dostawcy/firmy obsługującej.

System PACS – „AlleRad ExPACS” – producent / serwis – Pixel Technology Sp. z o.o. ul. Piękna 1, 93-558 Łódź

System RIS - „Allerad Chazon” – producent / serwis – Pixel Technology Sp. z o.o. ul. Piękna 1, 93-558 Łódź

(zakres funkcjonalny: integracja HL7 z HIS – ESKULAP (Nexus Polska ), integracja z worklistami aparatów diagnostycznych, dane o ekspozycji podawane przez technika oraz opis badania przez Radiologa)

System HIS – „Eskulap” – producent/serwis NEXUS Polska sp. z.o.o ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Moduł („Diagnostyka obrazowa)

(zakres funkcjonalny: integracja HL7 z RIS – „Allerad Chazon” (Pixel Technology) , Rejestracja pacjentów, planowanie badań, raportowanie, rozliczenia z NFZ (kontrakt NFZ badania CT))

Pytanie 9

Dotyczy: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE, pkt X. 6.

„Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem)

1. przekątna  monitora ≥ 21”,

2. monitory parowane fabrycznie

3. prezentacja obrazu w pionie,

4. rozdzielczość każdego monitora min. 5  MP

5. jasność monitora ≥ 500 cd/m2

6. min. klasa IIa”

Czy Zamawiający dopuści parowane fabrycznie diagnostyczne monitory obrazowe 5MP wysokiej klasy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodne z polskim prawem w klasie I, o przekątnej 21,3”, umożliwiające prezentację w pionie, o maksymalnej jasności 2500 cd/m2  i skalibrowane w trybach DICOM do jasności 1000 cd/m2 i 600 cd/m2 ?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane monitory.

Pytanie 10

Dotyczy: SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2.1.

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie pomieszczenia do instalacji mammografu nie leży w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr  10 : Zamawiający potwierdza, że dostosowanie pomieszczenia do instalacji mammografu nie leży w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA