Łódź, 15 stycznia  2021 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy specjalistycznego sprzętu do zabiegów z zakresu działalności hemodynamiki  - numer sprawy: 42/D/20.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytanie nr 3 od Wykonawców.

Pytanie pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny stent wieńcowy kobaltowo chromowy pokryty lekiem Syrolimus w dawce 1,25 µg/mm2; profil przejścia: 0,99 mm; grubość ściany (stratów) stentu: 65µm dla wszystkich średnic i długości;  Ciśnienie RBP 16 ATM (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.); Hybrydowa  budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego stentu.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA